# Republika e Kosovës

#### Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

Ministria Industrisë, Ndermarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit - Ministarstvo Industrije, Preduzetništva, Trovine i Inovacije - Ministry of Industry, Entrepreneurship, Trade and Innovation

RREGULLORE (MINTI) NR. xx/2026 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA

REGULATION MTI) NO. xx/2026 ON LEGALLY CONTROLLED MEASURING INSTRUMENTS UREDBA (MIPTI) BR. xx/2026 O ZAKONSKI KONTROLISANIM MERNIM INSTRUMENTIMA

| Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndermarresisë, Tregtisë dhe Inovacionit Në mbështëje të nenit 16, paragrafët 2 dhe 3, neni 17 paragrafi 5, nenit 23 paragrafi 7, nenit 24 paragrafi 3 dhe nenit 26 paragrafi 3 të Ligjit nr. 06 /L-037 për Metrologjinë, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 7/ 8 MAJ 2018), nenit 11 paragrafi 1 nëparagrafi 1.5. të Ligjit Nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, nenit 9, paragrafi 2 të Rregullores (QRK) – Nr. 17/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, nenin 20 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1. të Rregullores (QRK) – Nr. 04/2026 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Ministrive, Nxjerr: RREGULLORE (MINTI) NR. xx//2026 PËR MJETET MATËSE LIGJËRISHT TË KONTROLLUARA KAPITULLI 1 DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Me këtë rregullore përcaktohet mënyra dhe afatet e kontrollit ligjor metrologjik të mjeteve matëse, të cilat përdoren për arsye të interesit publik, të | Minister of the Ministry of Industry, Entrepreneurship, Trade and Innovation Pursuant to, Article 16 paragraphs 2 and 3, Article 17 paragraph 5, Article 23 paragraph 7, Article 24 paragraph 3 and Article 26 paragraph 3 of Law No. 06/L-037 on Metrology (Official Gazette of the Republic of Kosovo / No. 7 / 8 MAY 2018, Article 11 paragraph 1.5 of Law No. 08/L-117 on the Government of the Republic of Kosovo, Article 9, paragraph 2 of Regulation (GRK) – No. 17/2024 of Rules and Procedure of the Government of the Republic of Kosovo, Article 20 paragraph 1.1. of Regulation (GRK) – No. 04/2026 on Areas of Administrative Responsibility of Ministries, Issues: REGULATION (MIETI) NO. xx/2026 ON LEGALLY CONTROLLED MEASURING INSTRUMENTS CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose This regulation determines the manner and deadlines of legal metrological control of measuring instruments which are used for reasons | Ministarka Ministarstva industrije, preduzetništva, trgovine i inovacije Na osnuvu člana 16., stav 2 i 3, člana 17., stav 5, člana 23. stav 7, člana 24. stav 3 i člana 26. stav 3 Zakona br. 06/L-037 o metrologiji, (Službeni list Republike Kosovo/ br. 7/8 MAJ 2018.), člana 11. stav 1 tačka 1.5. Zakona br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosova, člana 9., stav 2 Uredbe (VRK) - br. 17/2024 o radu Vlade Republike Kosovo, člana 20. stav 1 tačka 1.1. Uredbe (VRK) - br. 04/2026. o oblastima administrativne odgovornosti ministarstava, Donosi: UREDBA (MIPTI) BR. xx/ 2026 O ZAKONSKI KONTROLISANIM MERNIM INSTRUMENTIMA POGLAVLJE 1 OPŠTE ODREDBE Član 1. Svrha Ovom uredbom utvrđuje se način i rokovi zakonske metrološke kontrole mernih instrumenata, koji se koriste iz razloga javnog interesa, |
| --- | --- | --- |

| përcaktuara sipas Ligjit për Metrologji (në tekstin e mëtejmë “Ligji”). Neni 2 Fushëveprimi - Kjo rregullore zbatohet nga Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (në tekstin e mëtejmë AMK) dhe trupat e emëruar për vlerësim të konformitetit për fushat e metrologjisë ligjore. - Kategoritë e mjeteve matëse që i nënshtrohen kontrollit ligjor metrologjik, fusha e aplikimit të tyre, kushtet dhe procedurat metrologjike të tyre që zbatohen sipas nenit 16 paragrafi 2 dhe 3, dhe nenit 24 paragrafi 1 dhe 3 të Ligjit, përcaktohen në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. Procedurat që vlejnë për verifikimet fillestare dhe pasuese të mjeteve matëse janë të dhënë në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - Procedurat e aprovimit të tipit të mjeteve matëse, të zbatueshme në përputhje me nenin 17, paragrafi 5 i Ligjit, do të jenë të specifikuara në Shtojcën 1 të kësaj rregullore. Procedurat për kontrollin ligjor të mjeteve matëse, të zbatueshme me nenin 16, paragrafi 1 të Ligjit, përcaktohen në nenin 5-11 të kësaj Rregullore, ndërsa shabllonet, formularët për aplikim, protokoll dhe certifikata janë dhënë në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore. Modelet, format e aplikimit për kontroll ligjor (verifikimit) të mjeteve | of public interest defined in Law No. 06/L-037 on Metrology (hereinafter the Law). Article 2 Scope - This regulation is implemented by the Kosovo Metrology Agency (hereinafter KMA) and designated bodies for conformity assessment in the fields of legal metrology. - Categories of the measuring instruments that are subject to the legal metrology control, domain of their application, their metrological requirements and procedures applied according to Article 16 paragraphs 2 and 3, and Article 24 paragraphs 1 and 3 of the Law, shall be specified in Annex 1 of this Regulation. The procedures applicable for initial and subsequent verifications of the measuring instruments are listed in the Annex 1 of this Regulation. - Procedures for the approval of the type of measuring instruments, applicable in accordance with Article 17, paragraph 5 of the Law, shall be specified in Annex 1 of this Regulation. Procedures on legally controlled measuring instruments, applicable in accordance with Article 16, paragraph 1 of the Law, are described in the Article 5-11 of this Regulation and templates, forms of application, protocol and certificate are given in the Annex 2 of this Regulation. | utvrđeni prema Zakonu o metrologiji (u dalјem tekstu: “Zakon”). Član 2. Delokrug - Ova uredba se sprovodi od Kosovske agencije za metrologiju (u dalјem tekstu KAM) i tela imenovana za ocenjivanje usaglašenosti u oblastima zakonske metrologije. - Kategorije mernih instrumenata koji podležu zakonskoj metrološkoj kontroli, njihova oblast primene, njihovi uslovi i metrološki postupci koji se sprovode prema članu 16. stav 2. i 3. i članu 24. stav 1. i 3. Zakona, utvrđuju se u Prilogu 1. ove Uredbe. Postupci koji važe za početne i naknadne verifikacije mernih instrumenata dati su u Prilogu 1 ove Uredbe. - Postupci za odobravanje tipa mernog instrumenta primenljivi u skladu sa članom 17., stav 5 Zakona, biće specifikovani u Prilogu 1. ove uredbe. Postupci za zakonsku kontrolu mernih instrumenata, primenljivi sa članom 16., stav 1 Zakona, utvrđuju se u članu 5-11 ove Uredbe, dok su šabloni, obrasci za apliciranje, protokol i sertifikati dati u Prilogu 2 ove Uredbe. Modeli, obrasci apliciranja za zakonsku kontrolu (verifikaciju), mernih instrumenata |
| --- | --- | --- |

| matëse dhe certifikata e verifikimit janë dhënë në Shtojcën 3 të kësaj Rregullore. 4. Për procedurat e kontrollit ligjor metrologjik për mjetet matëse ligjore të cilat janë paraqitur në Shtojcën e kësaj Rregulloreje, AMK harton udhëzuesit për secilën kategori të mjeteve matëse, të cilët aprovohen nga Drejtori i Përgjithshëm i AMK-së. Deri në hartimin e këtyre Udhëzuesve, si procedura referente do të përdoren dokumentet e specifikuara në Shtojcën 1 – rekomandiment e OIML-së dhe Standardet ndërkombëtare ISO/IEC. Neni 3 Përkufizimet - Për qëllime të kësaj Rregullore, vlejnë përkufizimet e mëposhtme: - Kategoria e mjeteve matëse - grupi i mjeteve matëse që karakterizohen nga kërkesa të ngjashme metrologjike dhe teknike, të dokumentuara në një ose më shumë dokumente normative; - Verifikimi i mjetit matës - procedura për vlerësimin e konformitetit (tjetër prej | The models (forms) of the application for legal control (verification) of measuring instruments and the verification certificate are given in Annex 3 of this Regulation. 4. For the metrological legal control procedures for legal measuring instruments which are mentioned in the Annex of this Regulation, KMA shall draft guidelines for each category of measuring instruments, which shall be approved by the General Director of KMA. Until the drafting of these guidelines, the documents specified in Annex I - OIML Recommendations and ISO / IEC International Standards shall be used as reference procedures for the metrological legal control. Article 3 Definitions - For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply: - Category of measuring instruments - group of measuring instruments which are characterised by the similar metrological and technical requirements documented in one or more normative documents; - Verification of a measuring instrument - conformity assessment procedure | i sertifikat o verifikaciji dati su u Prilogu 3. ove Uredbe. - Za metrološke zakonske kontrolne postupke za zakonske merne instrumente koji su predstavljeni u Prilogu ove Uredbe, KAM izrađuje vodiče za svaku kategoriju mernih instrumenata, koji se odobravaju od Generalnog direktora KAM-a. Do izrade ovih Vodiča, kao referentni postupak će se koristiti dokumenti specifikovani u Prilogu 1 - OIML preporuke i Međunarodni standardi ISO/IEC. Član 3. Definicije - Za svrhe ove Uredbe, važe sledeće definicije: - Kategorija mernih instrumenata - grupa mernih instrumenata koji se karakterišu od sličnih metroloških i tehničkih zahteva, dokumentovani u jednom ili više normativnih dokumenata; - Verifikacija mernog instrumenta - postupak ocenjivanja usaglašenosti (drugačiji od ocenjivanja tipa) koja |
| --- | --- | --- |

| vlerësimit të tipit) e cila rezulton me ngjitjen e një shenje të verifikimit dhe/ose lëshimin e certifikatës së verifikimit; - Testi i verifikimit - seri e operacioneve që synojnë të verifikojnë se karakteristikat e mjetit matës që është duke u testuar janë në përputhje me kërkesat e specifikuara; - Verifikimi fillestar - verifikimi i një mjeti matës i cili nuk është verifikuar më parë; - Kontrolli ligjor i mjeteve matëse - term i përgjithshëm që përdoret në nivel global për të përcaktuar veprime juridike, të cilave mund t'i nënshtrohen mjetet matëse -aprovimi i tipit, dhe verifikimi; - Prodhuesi - është personi juridik përgjegjës për dizajnin, prodhimin ose montimin e një mjeti matës përpara se ta vendosë në treg nën emrin e tij; - Verifikimi i rregullt - verifikimi i një mjeti matës pas një verifikimi të mëparshëm. Verifikimi i rregullt përfshin: verifikimin e detyrueshëm periodik dhe verifikimin vullnetar; - Verifikimi pasues - verifikimi i një mjeti matës, që kryhet në mënyrë periodike në interval të specifikuar, sipas procedurës së përcaktuar me këtë rregullore; - Mostër – mjet matës, pajisje ose modul që i nënshtrohet testimit, ekzaminimit ose studimit dhe i cili përfaqëson një bashkësi të mjeteve matëse; | (other than type evaluation) which results in the affixing of a verification mark and/or issuing of a verification certificate; - Verification test - series of operations intended to verify the compliance of the measuring instruments characteristics under test is in conformity with the specified requirements - Initial verification – verification of a measuring instrument which has not been verified previously; - Legal control of measuring instruments – generic term used to globally designate legal operations to which measuring instruments may be subjected, type approval, and verification; - Manufacturer - is the legal person responsible for designing, producing or assembling of a measuring instrument before placing it on the market under his own name; - Regular verification - verification of a measuring instrument after a previous verification. Regular verification includes: mandatory periodic verification and voluntary verification; - Subsequent verification - verification of a measuring instrument, carried out periodically at specified intervals according to the procedure laid down by this regulation; - Specimen - instrument, device or module subjected to testing, examination or study and representing a population; | rezultira lepljenjem verifikacione oznake i/ili izdavanjem sertifikata o verifikaciji; - Verifikacioni test - niz operacija koja nameravaju da verifikuju da li su karakteristike mernog instrumenta koji se testiraju u skladu sa specifikovanim zahtevima; - Početna verifikacija - verifikacija mernog instrumenta koji prethodno nije verifikovan; - Zakonska kontrola mernih instrumenata - opšti termin koji se globalno koristi za utvrđivanje pravnih radnji kojima merni instrumenti mogu podleći - odobrenje tipa i verifikacija; - Proizvođač - je pravno lice odgovorno za dizajn, proizvodnju ili montažu mernog instrumenta pre nego što ga stavi na tržište pod svojim imenom; - Redovna verifikacija - verifikacija mernog instrumenta nakon prethodne verifikacije. Redovna verifikacija obuhvata: obaveznu periodičnu verifikaciju i dobrovoljnu verifikaciju; - Naknadna verifikacija - verifikacija mernog instrumenta, koja se obavlja na periodičan način u specifikovanom intervalu, prema postupku utvrđenom ovom uredbom; - Uzorak - merni instrument, oprema ili modul koji podleže testiranju, ispitivanju ili proučavanju i koji predstavlјa skup mernih instrumenata; |
| --- | --- | --- |

| - 10. Aprovimi i tipit - Vendimi i rëndësishëm ligjor, bazuar në shqyrtimin e raportit të vlerësimit të tipit, kur tipi i një mjeti matës përputhet me kriteret relevante të përcaktuara me ligj dhe rezultatet gjatë lëshimit të certifikatës së aprovimit të tipit; - Certifikata e aprovimit të tipit - dokumenti që vërteton se është dhënë aprovimi i tipit; - Protokolli i aprovimit të tipit – një dokument, shtesë i certifikatës së aprovimit të tipit që përmban të gjitha karakteristikat teknike dhe metrologjike të dizajnit dhe të tipit të aprovuar; - Shenja e aprovimit të tipit - shenjë që vendoset tek një mjet matës që vërteton përputhshmërinë e tij me tipin e aprovuar. KAPITULLI 2 KONTROLLI LIGJOR METROLOGJIK Neni 4 Kontrolli ligjor i mjeteve matëse 1. Mjetet matëse brenda fushëveprimit të kësaj Rregullore i’u nënshtrohen kontrollit ligjor metrologjik në mënyrë që të dëshmojnë karakteristikat e përcaktuara metrologjike dhe teknike. | 1.10. Type approval - decision of legal relevance, based on the review of the type evaluation report that the type of a measuring instrument complies with the relevant statutory requirements and results in the issuance of the type approval certificate; - Type approval certificate - document certifying that type approval has been granted; - Type approval protocol - a document, supplement of the type-approval certificate which contain all designed and approved type technical and metrological characteristics; 1.13. Type approval mark - mark applied to a measuring instrument attesting its conformity to the approved type. CHAPTER 2 LEGAL METROLOGICAL CONTROL Article 4 Legal control of measuring instruments 1. Measuring instruments within the scope of this Regulation shall be subject to legal metrological control in order to prove their intended metrological and technical characteristics. | - Odobrenje tipa - Zakonski važna odluka, zasnovana na razmatranju izveštaja o ocenjivanju tipa, kada je tip merog instrumenta u skladu sa relevantnim kriterijumima utvrđenim zakonom i rezultatima tokom izdavanja sertifikata o odobrenju tipa; - Sertifikat o odobrenju tipa - dokument koji potvrđuje da je dato odobrenje tipa; - Protokol o odobrenju tipa - dokument, dodatak sertifikata o odobrenju tipa, koji sadrži sve tehničke i metrološke karakteristike dizajna i odobrenog tipa; - Oznaka odobrenja tipa - oznaka koja se postavlja na merni instrument koja potvrđuje njegovu usaglašenost sa odobrenim tipom. POGLAVLJE 2 ZAKONSKA METROLOŠKA KONTROLA Član 4. Zakonska kontrola mernih instrumenata 1. Merni instrumenti unutar delokruga ove Uredbe podležu zakonskoj metrološkoj kontroli kako bi se dokazale utvrđene metrološke i tehničke karakteristike. |
| --- | --- | --- |

| - Kontroll ligjor metrologjik përbëhet nga procedurat e mëposhtme: - Aprovimi i tipit; - Verifikimi fillestar; dhe - Verifikimi pasues (i ndarë në verifikimi i rregullt, jo i rregullt dhe i jashtëzakonshëm). - Kontrolli ligjor metrologjik i mjeteve matëse brenda fushëveprimit të kësaj Rregullore, kryhet sipas procedurave të përcaktuara në Shojcën 1 të kësaj Rregullore. - Pavarësisht paragrafit 3 të këtij neni, aprovimi i tipit dhe verifikimi fillestar për mjetet matëse të cilat rregullohen me Rregullore specifike për mjeteve matëse dhe për peshoret jo automatike, kryhen sipas këtyre Rregulloreve. Verifikimet pasuese për këto mjete matëse kryhen sipas procedurave të përcaktuara në këtë Rregullore. Neni 5 Organi kompetent për aprovimin e tipit - Aprovimi i tipit bëhet nga AMK sipas nenit 17 të Ligjit. - Aprovimi i tipit jepet për: | - Legal metrological control consists of the following procedures: - Type approval; - Initial verification; and - Subsequent verifications (divided into regular, non-regular and extraordinary verifications). - Legal metrological control of measuring instruments within the scope of this Regulation shall be performed according to the procedures as specified in Annex 1 of this Regulation. - Notwithstanding the paragraph 3 of this Article, type approval and initial verification for measuring instruments which are regulated by specific regulations on measuring instruments and on non-automatic weighing instruments, shall be performed according to those specific regulations. Subsequent verifications for these measuring instruments shall be performed according to the procedures as specified in this Regulation. Article 5 Competent body for type approval - Type approval shall be performed by the KMA according to Article 17 of the Law. - The type approval is granted for: | - Zakonska metrološka kontrola sastoji se od sledećih postupaka: - Odobrenje tipa; 2.2 Početna verifikacija; i 2.3. Naknadna verifikacija (podeljena na redovnu, neredovnu i vanrednu verifikaciju). - Zakonska metrološka kontrola mernih instrumenata unutar delokruga ove Uredbe obavlja se prema postupcima utvrđenim u Prilogu 1. ove Uredbe. - Izuzetno od stava 3. ovog člana, odobrenje tipa i početna verifikacija mernih instrumenata koji se regulišu specifičnim Uredbama o mernim instrumentima i neautomatskim vagama obavljaju se prema tim Uredbama. Naknadne verifikacije za ova merna instrumenta obavljaju se prema postupcima utvrđenim ovom Uredbom. Član 5. Nadležni organ za odobrenje tipa - Odobrenje tipa vrši se od KAM prema članu 17. Zakona. 2. Odobrenje tipa se daje za: |
| --- | --- | --- |

| 2.1.Tipin e një mjeti matës të vetëm, të definuar nga karakteristikat teknike dhe metrologjike; - Shumë mjete matëse, të definuara nga prodhuesi që janë identike me mostrat e testuara; - Nën-pjesë, pjesë e veçantë e një tërësie me një funksion matës të përcaktuar qartë, për përcaktimin e parametrave metrologjik dhe teknik; - Pajisje përbërëse shtesë ose ndihmëse, ose komponente, të cilat mund të ndikojnë në rezultatet e matjeve të kryera nga mjetet matëse të parapara me nën-paragrafët 2.1, 2.2. dhe 2.3 të këtij neni, nëse ato plotësojnë kërkesat e përcaktuara. Neni 6 Procedura e aprovimit të tipit - Aprovimi i tipit të një mjeti matës bëhet me një numër të caktuar të mostrave të specifikauara nga AMK në hapësirat e: - AMK-së, ose - Prodhuesit apo përfaqësuesit të tij të autorizuar. - Procedura e aprovimit të tipit përbëhet nga: 2.1. Përgatitja: | - Type of single measuring instrument defined by its own technical and metrological characteristics; - Lots of measuring instruments defined by the manufacturer which are identical to the tested specimens; - Subassembly, separate part of a whole with a measuring function clearly defined and for establishing metrological and technical parameters; - Additional or auxiliary devices or components, which may influence the results of the measurements performed by the measuring instruments given in subparagraphs 2.1., 2.2. and 2.3. of this Article, if they meet the defined requirements. Article 6 Type approval procedure - The type approval of a measuring instrument shall be performed with a number of specimens specified by the KMA in the premises of: - KMA, or - Manufacturer or his authorized representative. - Program of the type approval is composed of: 2.1 Preparation: | 2.1. Tip pojedinačnog mernog instrumenta, definisan tehničkim i metrološkim karakteristikama; - Više merna instrumenta, definisana od proizvođača, koja su identična sa testiranim uzorcima; - Poddeo, posebni/odvojeni deo celine sa jasno utvrđenom mernom funkcijom za utvrđivanje metroloških i tehničkih parametara; - Sastavna dodatna ili pomoćna oprema, ili komponente, koje mogu uticati na rezultate merenja obavljenih od mernih instrumenata predviđenih tačkama 2.1, 2.2. i 2.3 ovog člana, ako ispunjavaju utvrđene zahteve. Član 6. Postupak odobrenja tipa - Odobrenje tipa mernog instrumenta vrši se određenim brojem uzoraka specifikovanih od KAM u prostorima: - KAM-a, ili - Proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika. - Postupak odobrenja tipa sastoji se od: 2.1. Pripreme: |
| --- | --- | --- |

| - Shqyrtimi i kërkesës dhe vendimi për pranimin e saj; - Plani i vlerësimit fillestar të tipit; 2.13. Specifikimi i stabilimenteve, pajisjeve dhe personelit të nevojshëm për vlerësimin e tipit. - Vlerësimi i tipit: - Studim i hollësishëm i dokumenteve të paraqitura; - Përgatitja e planit të vlerësimit të tipit; - Analizimi i testeve të mjetit matës; - Vlerësimin e të dhënave të testimit dhe vlerësimin e konformitetit të rezultateve të aprovimit të tipit kundrejt kërkesave të deklaruara ose rregulloreve ndërkombëtare ose kombëtare në fuqi; - Protokolli i raportimit me rekomandime dhe me kushte të detajuara mjedisore dhe laboratorike të vlerësimit të tipit; - Propozimi i vendimit për aprovimin përfundimtar. - Aprovimi i tipit: 2.3.1. Protokolli i raportimit i aprovuar nga një zyrtar përgjegjës menagjues i AMK- së; | - Examination of the application and decision of its acceptance; - Initial type evaluation plan; 2.2.3 Specification of facilities, equipment, and staff needed for the type evaluation. - Type evaluation: - Detailed study of the submitted documents; - Preparation of plan of the type evaluation; - Analysis of tests of the measuring instrument; - Evaluation of testing data and conformity assessment of the type approval results with declared requirements or valid international or national regulations; - Reporting protocol with recommendations and with detailed environmental and laboratory conditions of the type evaluation; - Proposal of the final approval decision. - Type approval: - Reporting protocol approved by a responsible KMA managing officer; | - Razmatranje zahteva i odluka o njegovom prihvatanju; - Plana početnog ocenjivanja tipa; 2.13. Specifikacija postrojenja, opreme i osoblja potrebnog za ocenjivanje tipa. - Ocenjivanje tipa: - Detalјno proučavanje podnetih dokumenata; - Priprema plana za ocenjivanje tipa; - Analiza testova mernog instrumenta; - Ocenjivanje podataka testiranja i ocenjivanje usaglašenosti rezultata odobrenja tipa sa navedenim zahtevima ili međunarodnim ili nacionalnim propisima na snazi; - Protokol izveštavanja sa preporukama i detaljnim ekološkim i laboratorijskim uslovima ocenjivanja tipa; - Predlog odluke za konačno odobrenje. - Odobrenje tipa: - Protokol izveštavanja odobren od odgovornog službenika upravljanja KAM-a; |
| --- | --- | --- |

| - Pranimi ose refuzimi i vendimit për aprovimin e tipit të propozuar; - Përgatitja e certifikatës së aprovimit të tipit, shenjës së aprovimit të tipit ose dokumenteve të tjera përkatëse dhe dorëzimi i tyre tek parashtruesi i kërkesës; - Arkivimi i mostrave të përdorura për aprovim të tipit; - Arkivimi i dokumenteve të vlerësimit të tipit dhe dokumenteve të aprovimit të tipit; - Publikimi i vendimit për aprovimin e tipit. 3. Aprovimi i tipit dokumentohet në formën e një raporti, me përmbajtjen e dhënë në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore. Neni 7 Aplikimi për aprovimin e tipit - Kërkesa për aprovimin e tipit për mjetet e reja matëse i paraqitet AMK-së nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar. Kërkesa dorëzohet në formën e dhënë në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore. - Kërkesa për aprovimin e tipit shoqërohet nga dokumentet me të dhëna të mëposhtme teknike dhe metrologjike: | 2.3.2 Acceptance or refusal of the proposed type decision of the approval; - Preparation of the type approval certificate, type approval mark or other relevant documents and their delivery to the applicant; - Archiving of the used type approval specimens; - Archiving of the type evaluation and type approval documents; - Publication of the type approval decision. 3. The type approval shall be documented in the form of a report with the content given in the Annex 2 of this Regulation. Article 7 Application for type approval - The application for the type approval shall be submitted to KMA by the manufacturer or his authorized representative for the new measuring instruments. Application should be submitted in the form given in Annex 2 of this Regulation. - The type approval application shall be accompanied by the documents with the following technical and metrological data: | - Prihvatanje ili odbijanje odluke za odobrenje predloženog tipa; - Priprema sertifikata o odobrenju tipa, oznake odobrenja tipa ili drugih odgovarajućih dokumenata i njihovo dostavljanje podnosiocu zahteva; - Arhiviranje uzoraka korišćenih za odobrenje tipa; - Arhiviranje dokumenata ocenjivanja tipa i dokumenata o odobrenju tipa; - Objava odluke o odobrenju tipa. - Odobrenje tipa dokumentuje se u obliku izveštaja, sa sadržajem datim u Prilogu 2 ove Uredbe. Član 7. Apliciranje za odobrenje tipa - Zahtev za odobrenje tipa za nova merna instrumenta podnosi se KAM-u od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika. Zahtev se dostavlja u obrascu datom u Prilogu 2 ove Uredbe. - Zahtev za odobrenje tipa propraćen je dokumentima sa sledećim tehničkim i metrološkim podacima: |
| --- | --- | --- |

| - Kapaciteti i matjes, njësia e SI dhe brezin matës për të cilat kërkohet aprovimi i tipit; - Karakteristikat dhe detajet teknike të mjetit matës, parimi i funksionimit, dizajni real, masat e sigurisë, hardueri, softueri operativ dhe softueri për trajtimin e të dhënave, kërkesat për instalim, dispozitat për testimin, servisimin dhe mirëmbajtjen dhe masat tjera specifike, nëse ato janë të nevojshm; - Referenca dhe kushtet e vlerësuara të punës, për të cilat propozohet të përdoret mjeti matës; - Dëshmitë tjera që mbështesin pohimin se modeli dhe karakteristikat e mjetit matës përputhen me kërkesat (certifikatat, raportet e testimit ose deklaratën e konformitetit të prodhuesit); - Manuali dhe udhëzimet për përdorim; - Pajisjet tjera të nevojshme për funksionimin e saktë të mjetit matës, lista e pajisjeve ose pjesëve që mund të ndikojnë në karakteristikat metrologjike të mjetit mates; - Masat e sigurisë apo të shëndetit për përdoruesin dhe për mbrojtjen e ambientit. 3. AMK shqyrton kërkesën sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni. Nëse aplikacioni nuk është i | - Measuring capacity, SI unit and range of measurement the type approval is requested for; - Technical characteristics and details of the measuring instrument, principle of operation, actual design, security measures, hardware, operation software and software for data treatment, installation requirements, provisions for testing, servicing and maintenance and other specific measures if they are necessary; - Reference and rated operating conditions the measuring instrument was proposed to be used; - Documents or other evidence that supports claim that the design and characteristics of the measuring instrument comply with the requirements (certificates, test reports or declaration of conformity of manufacturer); - Use manual and instructions; - Other equipment necessary for the correct function of the measuring instrument, list of equipment or parts which can influence metrological characteristics of the measuring instrument; - Safety or health protection precautions of the user and protection of environment. 3. KMA reviews the application according to the paragraph 1 and 2 of this Article. If the application | - Merni kapacitet, jedinica SI i merni opseg za koje se zahteva odobrenje tipa; - Karakteristike i tehnički detalji mernog instrumenta, princip funkcionisanja, stvarni dizajn, mere bezbednosti, hardver, operativni softver i softver za tretiranja podataka, zahtevi za instalaciju, odredbe za testiranje, servisiranje i održavanje i druge specifične mere ako su one potrebne; - Reference i ocenjeni uslovi rada, za koje se predlaže upotreba mernog instrumenta; - Drugi dokazi koji potkrepljuju tvrdnju da su model i karakteristike mernog instrumenta u skladu sa zahtevima (sertifikati, izveštaji o testiranju ili izjava proizvođača o usaglašenosti); - Priručnik i uputstva za upotrebu; - Ostala oprema potrebna za tačno funkcionisanje mernog instrumenta, spisak opreme ili delova koji mogu uticati na metrološke karakteristike mernog instrumenta; - Mere bezbednosti ili zdravlja za korisnika i zaštitu životne sredine. 3. KAM razmatra zahtev prema stavu 1 i 2 ovog člana. Ukoliko aplikacija nije |
| --- | --- | --- |

| kompletuar, AMK mund t’i kërkoj parashtruesit të kërkesës dokumente shtesë. Kërkesa më pastaj regjistrohet me datën e pranimit të dokumenteve shtesë. Neni 8 Vlerësimi i tipit të mjetit matës - Vlerësimi i tipit të mjetit matës duhet të klasifikohet në bazë të shtrirjes dhe qëllimit të tyre: - “Vlerësim i plotë i tipit" në të cilin të gjitha performancat e deklaruara të mjetit matës, përfshirë karakteristikat metrologjike dhe dispozitat teknike testohen dhe vlerësohen për të konstatuar nëse ato përputhen me kërkesat e aplikueshme; - “Vlerësimi i pjesërishëm i tipit” në të cilin testohen dhe vlerësohen karakteristikat e përzgjedhura për të konstatuar përputhshmërinë e tyre me kërkesat në fuqi. Një vlerësim i pjesëshëm i tipit mund të aplikohet kur një mjet matës i tipit të aprovuar është modifikuar, ashtu që mund të pritet që vetëm disa nga karakteristikat e tij të preken nga modifikimi ,kur është vendosur një tregues i ri apo një senzor i ri; - "Vlerësim i kufizuar i tipit " në të cilin testohet dhe vlerësohet performanca e mjetit matës për të konstatuar ndryshimet e | is not complete, KMA may ask the applicant for additional supplements. The application is then registered with the date of acceptance of the additional documents. Article 8 Type evaluation of measuring instruments - The type evaluation of measuring instrument should be classified according to their extent and their purpose: - “Complete type evaluation” in which all declared performances of the measuring instrument, including metrological characteristics and technical provisions are tested and evaluated to find whether they comply with applicable requirements; - “Partial type evaluation” in which selected characteristics are tested and evaluated to find their compliance with applicable requirements. A partial type evaluation may be used when a type approved measuring instrument has been modified so that only certain of its characteristics can be expected to be affected by the modification, when a new indicating device or sensor has been incorporated; - “Limited type evaluation” in which performance of measuring instrument is tested and evaluated to find the changes of the | kompletirana, KAM može tražiti podnosiocu zahteva dodatne dokumente. Zahtev se zatim registruje sa datumom prijema dodatnih dokumenata. Član 8. Ocenjivanje tipa mernog instrumenta - Ocenjivanje tipa mernog instrumenta treba da se klasifikuje na osnovu njihovog obima i svrhe: - “Potpuno ocennjivanje tipa“ u kojem se testiraju i ocenjuju svi izjavljeni učinci mernog instrumenta, uključujući metrološke karakteristike i tehničke odredbe kako bi se utvrdilo da li se oni usklađuju sa primenljivim zahtevima; - “Delimično ocenjivanje tipa“ u kojem se testiraju i ocenjuju odabrane karakteristike kako bi se utvrdila njihova usklađenost sa zahtevima na snazi. Delimično ocenjivanje tipa može se primeniti kada je merni instrument odobrenog tipa modifikovan, tako da se može očekivati da modifikacija utiče samo na neke njegove karakteristike kada je postavljen novi pokazatelj ili senzor; - “Ograničeno ocenjivanje tipa“ u kojem se testira i ocenjuje učinak mernog inatrumenta da bi se utvrdile izmene u |
| --- | --- | --- |

| karakteristikave teknike ose metrologjike, gjatë procesit të modifikimit të dizajnit të mjetit ose tipi i mjetit matës është aprovuar sipas rregullave të tjera rajonale ose kombëtar. - Vlerësimi i tipit bëhet për të gjitha format e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, duke respektuar kushtet teknike të përcaktuara nga prodhuesi në kushtet e parapara të punës, përveç nëse është e qartë se ato nuk do të jenë relevante për rezultatin e testimit. - Vlerësimi i tipit të mjetit matës bëhet sipas procedurës së testimit, i cili përfshin: - Testin që përdoret me një kronologji të punës, me të cilën do të kryhet testimi; - Karakteristikat e performancës që duhet të merren; - Kushtet e punës në të cilat do të kryhen testet; - Procedurat e aplikuara të testimit në testet e zgjedhura, ashtu siç janë deklaruar në nënparagrafin 3.1, të këtij neni; - Trajtimi i të dhënave që sjell rezultate, vlerësim të devijimit dhe pasigurive; - Kriteret e vlerësimit për pranimin ose refuzimin; | technical or metrological characteristics ,during process of measuring instrument design modification or the measuring instrument has been type approved according to other regional or national regulations. - The type evaluation shall be performed for all forms defined in paragraph 1 of this Article respecting the technical conditions stipulated by the manufacturer at the rated operating conditions, unless it is obvious that these will not be relevant to the result of the test. - The type evaluation of the measuring instrument shall be performed according to the testing program, which includes: - Test to be used with an operation sequence the tests will be executed; - Performance characteristics to be obtained; - Operating conditions under which the tests will be performed; - Testing procedures applied in the selected tests as declared in subparagraph 3.1, of this Article; - Data treatment resulting to the results with estimation of bias and uncertainties; - Criteria of assessment for acceptance or refusal; | tehničkim ili metrološkim karakteristikama, tokom procesa modifikacije dizajna instrumenta ili je tip mernog instrumenta odobren prema drugim regionalnim ili nacionalnim pravilima. - Ocenjivane tipa vrši se za sve oblike utvrđene u stavu 1. ovog člana, poštujući tehničke uslove utvrđene od proizvođača u predviđenim radnim uslovima, osim ako je jasno da oni neće biti relevantni za rezultat testiranja. - Ocenjivanje vrste mernog instrumenta vrši se prema postupku testiranja, koji obuhvata: - Test koji će se koristiti radnom hronologijom, kojom će se obaviti testiranje; - Karakteristike učinka koje treba dobiti; - Radni uslovi u kojima će se obavljati testovi; - Primenjeni postupci testiranja u odabranim testovima, kako je navedeno u tačku 3.1 ovog člana; - Tretiranje podataka koji donose rezultate, ocenjivanje odstupanja i nesigurnosti; - Kriterijumi ocenjivanja za prihvatanje ili odbijanje; |
| --- | --- | --- |

| 3.7. Mostra e protokollit dhe raporti i testeve. - Procedurat e testimit të vlerësimit të tipit kryesisht shqyrtojnë aspektet vijuese të mjeteve matëse, nëse: - Gabimet e të dhënave të treguara nuk tejkalojnë gabimet maksimale të lejuara në kushte të parapara të punës; - Gjatë paraqitjeve të lëkundjeve të vlerave, nuk paraqiten gabime të mëdha qoftë në tregues apo funksion; - Janë në përputhje me rregullat mbi kërkesat elektrike dhe mekanike kombëtare ose rajonale. - Karakteristikat e tjera teknike dhe metrologjike gjithashtu vlerësohen sipas procedurave të vlerësimit të tipit, të përcaktuara me nenin 6, paragrafi 2 të kësaj Rregullore përkitazi me rregulloret, rekomandimet ose standardet ndërkombëtare, rajonale ose kombëtare. - Nëse AMK nuk ka pajisjet e nevojshme për të kryer vlerësimin e tipit, ajo mund të nënkontraktojë një laborator kompetent ose të akredituar me kapacitetet e nevojshme teknike. Ky bashkëpunim duhet të dokumentohet në programin e vlerësimit të tipit dhe në raportin e vlerësimit të tipit. | 3.7. Protocol sample and report of the tests. - Testing procedures of the type evaluation shall mainly review the measuring instruments whether: - Errors of the indicated data do not exceed the maximum permissible errors under rated operating conditions; - Exposed to disturbances, either significant faults of indication or functioning do not occur; - Comply with rules on national or regional electric and mechanic requirements. - Other technical and metrological characteristics shall also be evaluated according to the type evaluation program specified in Article 6, paragraph 2 of this Regulation with regards to the international, regional or national regulations, recommendation or standards. - If KMA does not have the necessary equipment to perform the type evaluation it may subcontract a competent or accredited laboratory with the needed technical capabilities. This cooperation must be documented in the type evaluation program and in the type evaluation report. | 3.7. Uzorak protokola i izveštaj o testovima. - Postupci testiranja ocenjivanja tipa uglavnom razmatraju sledeće aspekte mernih instrumenata, ako: - Prikazane greške u podacima ne prelaze maksimalno dozvoljene greške u predviđenim uslovima rada; - Tokom pojave oscilacija vrednosti, ne pojave se velike greške, bilo u pokazateljima ili funkciji; - U skladu su sa pravilima o električnim i mehaničkim nacionalnim ili regionalnim zahtevima. - Ostale tehničke i metrološke karakteristike takođe se procenjuju prema postupcima za ocenjivanje tipa, utvrđenim članom 6., stav 2 ove Uredbe u vezi sa međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim propisima, preporukama ili standardima. - Ako KAM nema potrebnu opremu za obavljanje ocenjivanja tipa, ona može podugovoriti nadležnu ili akreditovanu laboratoriju sa potrebnim tehničkim kapacitetom. Ova saradnja mora se dokumentovati u programu ocenjivanja tipa i u izveštaju o ocenjivanju tipa. |
| --- | --- | --- |

| - Rezultatet e vlerësimit të tipit përshkruhen në raportin e vlerësimit të tipit në formularin e dhënë në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore. - Raporti i vlerësimit të tipit përmbledh të dhënat primare të fituara, metodën apo metodat e trajtimit të të dhënave, rezultatet përfundimtare me devijime dhe pasiguritë matëse, kushtet operuese të testeve dhe kriteret e vendimarrjes, së bashku me përfundimet dhe propozimin e draftit të protokolit, për vendimin përfundimtar për aprovimin e tipit të mjet matës. Neni 9 Aprovimit i tipit - Tipi i mjetit matës mund të miratohet nëse gjatë procedurës së tij të vlerësimit të konformitetit, ka përmbushur karakteristikat e procedurave përkatëse të testimit të paraqitura me Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - AMK lëshon certifikatën e aprovimit të tipit në formularin e dhënë në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore. Certifikata origjinale e shoqëruar me protokollin e aprovimit të tipit i dërgohet parashtruesit të kërkesës së bashku me kopjet e raportit të vlerësimit të tipit. - AMK cakton shenjën e aprovimit të tipit sipas ligjeve në fuqi. Shenja e aprovimit të tipit vendoset në të gjitha mjetet matëse të tipit të miratuar të të | - Results of the type evaluation shall be described in the type evaluation report in the form given in Annex 2 of this Regulation. - The type evaluation report shall summarize obtained primary data, method(s) of data treatment, final results with bias and uncertainties, operation conditions of the tests and decision- making criteria together with conclusions and resulting proposal draft for the final decision on type approval of the measuring instrument. Article 9 Type approval - The measuring instrument can be type approved if during its conformity assessment procedure, has met the characteristics of the corresponding testing procedures given in the Annex 1 of this Regulation. - KMA shall issue the type approval certificate in the form given in the Annex 2 of this Regulation. The original certificate accompanied by the type approval protocol shall be send to the applicant together with copies of type evaluation report. - KMA shall assign type approval mark according to the valid legislation. The type approval mark shall be affixed to all type approved measuring | - Rezultati ocenjivanja tipa opisuju se u izveštaju o ocenjivanju tipa na obrascu datom u Prilogu 2 ove Uredbe. - Izveštaj o ocenjivanju tipa rezimira primarne dobijene podatke, metodu ili metode tretiranja podataka, konačne rezultate sa mernim odstupanjima i nesigurnostima, radne uslove testova i kriterijume za donošenje odluka, zajedno sa zaključcima i predlogom nacrt protokola za konačnu odluku o odobrenju tipa mernog instrumenta. Član 9. Odobrenje tipa - Tip mernog instrumenta može se usvojiti ako je tokom njegovog postupka ocenjivanja usaglašenosti, ispunio karakteristike odgovarajućih postupaka testiranja predstavljena sa Prilogom 1 ove Uredbe. - KAM izdaje sertifikat o odobrenju tipa u obrascu datom u Prilogu 2 ove Uredbe. Originalni sertifikat propraćen protokolom o odobrenju tipa dostavlja se podnosiocu zahteva zajedno sa kopijama izveštaja o ocenjivanju tipa. - KAM određuje oznaku odobrenja tipa prema zakonima na snazi. Oznaka odobrenja tipa se postavlja na sva tipa mernih instrumenata usvojenih |
| --- | --- | --- |

| njëjtit dizajn dhe linjë prodhimi nga parashtruesi i kërkesës. Shenja e aprovimit të tipit duhet të jetë e dukshme, e lexueshme dhe e pashlyeshme. - Shenja e aprovimit të tipit të mjetit matës është shenja e cila shërben për identifikimin e tipit të aprovuar të mjetit matës dhe me të cilën, tipi i aprovuar i mjetit matës mund të paraqitet për verifikim. Shenja zyrtare e tipit përbëhet nga: - Shenja KS; - Viti i aprovimit të tipit; - Shenja për kategorinë e mjetit matës, dhe - Numri rendor i aprovimit të tipit të mjetit matës. - AMK publikon vendimin për aprovimin e tipit në ueb faqen e saj, jo më vonë se tre (3) ditë pas lëshimit të certifikatës së aprovimit të tipit ose shenjës së aprovimit të tipit. - AMK arkivon të gjitha dokumentet përkatëse të aprovimit të tipit për një kohëzgjatje prej pesëmbëdhejtë (15) viteve nga data e lëshimit të certifikatës. Neni 10 Kohëzgjatja e vlefshmërisë së aprovimit të tipit | instruments of the same design and production line by the applicant. The type approval mark shall be visible, legible and indelible. - The measuring instrument type approval mark is the mark which serves to identify the approved measuring instrument type and with which, the type approved measuring instrument can be submit for verification. The official type mark consists of: - KS sign; - Year of type approval; - Sign for the category of measuring instrument, and - Ordinal number of the approval of the type of measuring instrument. - KMA shall publish the type approval decision on its website not later than three (3) days after the type approval certificate or type approval mark is issued. - KMA shall archive all relevant type approval documents for duration of fifteen (15) years from the date of issue of the Certificate. Article 10 Duration of validity of type approval | istog dizajna i proizvodne linije od podnosioca zahteva. Oznaka odobrenja tipa mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. - Oznaka odobrenja tipa mernog instrumenta je oznaka koja služi za identifikaciju odobrenog tipa mernog instrumenta i sa kojom se odobreni tip mernog instrumenta može podneti na verifikaciju. Službena oznaka tipa sastoji se od: - Oznaka KS; - Godina odobrenja tipa; - Oznaka za kategoriju mernog instrumenta, i - Redni broj odobrenja tipa mernog instrumenta. - KAM objavljuje odluku o odobrenju tipa na svojoj web stranici, najkasnije tri (3) dana nakon izdavanja sertifikata o odobrenju tipa ili oznake odobrenja tipa. - KAM arhivira sve odgovarajuće dokumente o odobrenju tipa za trajanje od petnajest (15) godina od datuma izdavanja sertifikata. Član 10. Trajanje važenja odobrenja tipa |
| --- | --- | --- |

| - Certifikata e aprovimit të tipit ose shenja zyrtare e aprovimit të tipit të mjetit matës është e vlefshme për një periudhë maksimale prej dhjetë (10) viteve. - Afati i vlefshmërisë mund të zgjatet automatikisht për një periudhë të njëpasnjëshme prej shtatë (7) viteve maksimum. Ripërtëritja e radhës e aprovimit të tipit bëhet vetëm pas vlerësimit ri të aprovimit të tipit. - Aplikuesi paraqet një kërkesë për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së paku një (1) vit para se të skadojë vlefshmëria e aprovimit të tipit. - Pasi të skadojë periudha e vlefshmërisë së certifikatës së aprovimit të tipit, vetëm mjetet matëse që gjenden në stoqe, shpërndahen dhe përdoren për qëllimet e tyre të dedikuara. - AMK mund të tërheqë aprovimin e dhënë të tipit në situatat vijuese: - Mjetet matëse të prodhuara, për të cilët është dhënë aprovimit i tipit, nuk përputhen me tipin e miratuar; 5.2 Mjetet matëse të prodhuara sipas një tipi të miratuar kanë mangësi që i bëjnë ato të papërdorshme për synimet e propozuara; | - The type approval certificate or mark of the measuring instrument is valid for a period of maximum ten (10) years. - The term of validity can be automatically extended for a successive period of maximum seven (7) years. The next type approval extension should be done only after the new type approval evaluation. - Applicant shall submit a request for the extension of the validity term minimum one (1) year before the validity of the type approval expires. - After the validity period of the type approval certificate expired the only measuring instruments at stock shall be distributed and used for their dedicated purposes. - KMA may withdraw the granted type approval in the following situations: - Manufactured measuring instruments, for which the type approval was granted, do not comply with the approved type; - Measuring instruments manufactured according to an approved type have deficiencies that make them unusable according to the proposed purposes; | - Sertifikat o odobrenju tipa ili službena oznaka odobrenja tipa mernog instrumenta je važeća za maksimalni period od deset (10) godina. - Period važenja se može automatski produžiti za uzastopni period od maksimalno sedam (7) godina. Sledeća obnova odobrenja tipa vrši se tek nakon ponovnog ocenjivanja odobrenja tipa. - Podnosilac zahteva podnosi zahtev za produženje roka važenja najmanje jednu (1) godinu pre isteka važenja odobrenja tipa. - Nakon isteka perioda važenja sertifikata o odobrenju tipa, distribuiraju se i koriste samo merni instrumenti koji se nalaze u zalihama za njihove namenjene svrhe. - KAM može povući dato odobrenje tipa u sledećim situacijama: - Proizvedeni merni instrumenti, za koji je dato odobrenje tipa, nisu u skladu sa usvojenim tipom; - Proizvedeni merni instrumenti prema usvojenom tipu imaju nedostatke koji ih čine neupotrebljivim za predložene namere; |
| --- | --- | --- |

| - Kushtet e përmendura në aprovimin e tipit, nuk janë të përmbushura; - Dokumentet e dorëzuara me mjetet matëse të prodhuara nuk përputhen me certifikatën e aprovimit të tipit. - Tërheqja e aprovimit të vlefshëm të tipit mund të bëhet nga AMK pas raportit të mbikëqyrjes metrologjike dhe rekomandimeve të zyrtarëve të laboratorit të fushës përkatëse në AMK. - AMK njofton me shkrim prodhuesin, përfaqësuesin e autorizuar ose përdoruesin e mjetit matës të tipit të aprovuar, se certifikata e tij/ e saj e aprovimit të tipit është tërhequr nga data e caktuar, dhe të njëjtin njoftim e publikon në web faqe. - Mjetet matëse të tipit të aprovuara, të cilat ishin në stok para tërheqjes së aprovimit të tipit, do të shpërndahen dhe vendosen në përdoren vetëm nëse tërheqja ishte për shkak të situatës së përmendur në paragrafët 5, nënparagrafi 5.4 të këtij neni dhe pas korrigjimit të dokumenteve në një mënyrë që të përputhet me certifikatën aprovuese të tipit. Neni 11 Njohja e aprovimit të tipit të lëshuar jashtë vendit | - Conditions mentioned in the type approval are not fulfilled; - Documents delivered with the manufactured measuring instruments do no comply with the type approval certificate. - The withdrawal of the valid type approval may be provided by KMA after the metrological supervision report and recommendations from officials of the laboratory in relevant field in KMA. - KMA notifies the manufacturer in writing, authorized representative or user of the type approved measuring instrument that the certificate of its type approval has been withdrawn from the specified date and publishes the same notice on the web page. - The type approved instruments which were at stock before type approval withdrawal shall be distributed and used only if the withdrawal was due to situation mentioned in Paragraphs 5, subparagraph 5.4 of this Article and after correction of the documents in a way to comply with type approcal certificate. Article 11 Recognition of the type approval issued abroad | 5.3. Uslovi pomenuti u odobrenju tipa nisu ispunjeni; 5.4. Dokumenti dostavljeni sa proizvedenim mernim instrumentima nisu u skladu sa sertifikatom o odobrenju tipa. - Povlačenje važećeg odobrenja tipa može se izvršiti od KAM nakon izveštaja o metrološkom nadzoru i preporuke službenika laboratorije odgovarajuće oblasti u KAM. - KAM pismeno obaveštava proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili korisnika odobrenog mernog instrumenta, da je njegov/njen sertifikat o odobrenju tipa povučen od određenog datuma, i objavljuje isto obaveštenje na web stranici. - Merni instrumenti odobrenog tipa, koji su bili u zalihi pre povlačenja odobrenja tipa, biće distribuirani i stavlјeni u upotrebu samo ako je povlačenje bilo zbog situacije pomenute u stavu 5, tačka 5.4 ovog člana i nakon ispravke dokumenata na način koji je u skladu sa sertifikatom o odobrenju tipa. Član 11. Priznanje odobrenja tipa izdato u inostranstvu |
| --- | --- | --- |

| - Aprovimi i tipit i kryer në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe certifikata e përkatëse e lëshuar e aprovimit të tipit, përfshirë edhe shenjimin e aplikuar, mund të njihet automatikisht nga AMK në përputhje me nenin 15, paragrafin 4 dhe 5 të Ligjit. - Aprovimit i tipit mund të njihet nga AMK në rast të marrëveshjeve bilaterale, rajonale ose ndërkombëtare ndërmjet AMK-së dhe një autoriteti kompetent të huaj. - Kur një mjet matës është miratuar nga ndonjë vend jashtë BE-së, ai duhet t'i dorëzohet AMK-së për vlerësim të aprovimit të tipit. Sipas nenit 15, paragrafi 6 të Ligjit, AMK mund të njohë aprovimin pas shqyrtimit të dokumenteve, sipas të cilave është dhënë aprovimi i tipit në vendin e origjinës. Në disa raste, mund të bëhet një vlerësim i pjesshëm ose i kufizuar i tipit për të vlerësuar dallimet ndërmjet kërkesave të AMK-së dhe rezultateve origjinale të aprovimit të tipit. - Për njohjen e aprovimit të tipit të huaj, parashtrohen dokumentet vijuese: - Kopja e certifikatës së aprovimit të tipit; - Kopja e procedurës metrologjike ose standardit ndërkombëtar, sipas të cilit është bërë aprovimi i tipit; | - The type approval performed in the Member States of the European Union and the related type approval certificate issued, including the applicable marking may be according to Article 15, paragraphs 4 and 5 of the Law automatically recognized by the KMA. - The type approval may be recognised by the KMA in case of bilateral, regional, or international agreements between KMA and a foreign competent authority. - When a measuring instrument has been approved in the country outside of EU it shall be submitted for type approval assessment to KMA. According to Article 15, paragraph 6 of the Law KMA may recognise the approval after reviewing of the documents that granted the type approval in the country of origin. In some cases a partial or limited type evaluation can be provided to assess the differences of KMA requirements and the original type approval results. - For recognition of the foreign type approval the following documents shall be submitted: - Copy of the type approval certificate; - Copy of the metrology procedure or international standard according to which the type approval was performed; | - Odobrenje tipa obavljeno u Državama članicama Evropske unije i izdati odgovarajući sertifikat o odobrenju tipa, uključujući i primenjenu oznaku, može se automatski priznati od KAM u skladu sa članom 15., stav 4 i 5 Zakona. - Odobrenje tipa može se priznati od KAM u slučaju bilateralnih, regionalnih ili međunarodnih sporazuma između KAM-a i nadležnog stranog organa. - Kada je merni instrument usvojen od neke zemlje van EU-a, on se mora dostaviti KAM-u na ocenjivanje odobrenja tipa. Prema članu 15., stav 6 Zakona, KAM može da prizna odobrenje nakon razmatranja dokumenata, prema kojima je odobrenje tipa dato u zemlji porekla. U nekim slučajevima može se izvršiti delimično ili ograničeno ocenjivanje tipa kako bi se procenile razlike između zahteva KAM-a i originalnih rezultata odobrenja tipa. - Za priznanje odobrenja stranog tipa podnose se sledeći dokumenti: - Kopija sertifikata odobrenja tipa; - Kopija metrološkog postupka ili međunarodnog standarda, prema kojem je izvršeno odobrenje tipa; |
| --- | --- | --- |

| - Raporti i testimit i lëshuar nga një laboratori i akredituar; - Legjislacioni mbi origjinën e certifikatës në vendin ku është lëshuar certifikata e aprovimit të tipit e cila mundësoi vendosjen e mjetit matës në treg; - Dokumente tjera relevante për aprovimin e tipit, sipas kërkesës nga AMK. Neni 12 Obligimet e prodhuesve dhe përdoruesve - Prodhuesi i mjetit matës ose përfaqësuesi i tij i autorizuar është i obliguar: - Të vendosë në treg mjete matëse që përputhen me certifikatat e tyre të aprovimit të tipit dhe janë të cekura në tabelat e Shtojcën 1 të kësaj Rregullore; - Të mos vendos simbole ose mbishkrime në mjete matëse që mund të ngatërrohen me shenjën e aprovimit të tipit; - Të njoftojë AMK-në më herët lidhur me çdo modifikim të tipit të miratuar të mjetit matës para prodhimit të tij. AMK shqyrton dhe vendos për përmbajtjen e nevojshme të vlerësimit të testimit, në përputhje me nenin 7 paragrafin 1 të kësaj Rregullore; - Të mos aplikojnë shenjën e aprovimit të tipit kur skadon vlefshmëria e miraitmit të tipit ose kur parametrat e përfshirë në | - Test report issued by an accredited laboratory; - Certificate origin legislation of the country where the type approval certificate was issued and enabled the measuring instrument to be placed on the market; - Other relevant documents for type approval, requested by KMA. Article 12 Obligations of manufacturers and users - The manufacturer of the measuring instrument or his authorized representative is obliged to: - Place on the market measuring instruments which comply with their type approval certificates and are listed in the tables of the Annex 1 of this Regulation; - Not apply symbols or inscriptions on the measuring instruments that can be confused with the mark of the type approval; - Inform the KMA in advance about any modification of the having approved type of measuring instrument before its manufacturing. KMA will consider and decide the necessary extent of type evaluation according to the Article 7, paragraph 1 of this Regulation; - Not apply the type approval mark when the validity of the type approval expires or when the parameters contained in the type approval certificate are no longer met; | - Izveštaj o testiranju izdat od akreditovane laboratorije; - Zakonodavstvo o poreklu sertifikata u zemlji gde je izdat sertifikat o odobrenju tipa, koji je omogućio stavljanje mernih instrumenata na tržište; - Ostali relevantni dokumenti za odobrenje tipa, prema zahtevu KAM-a. Član 12. Obaveze proizvođača i korisnika - Proizvođač mernog instrumenta ili njegov ovlašćeni zastupnik je obavezan: - Da na tržište postavi merna instrumenta koja su u skladu sa njihovim sertifikatima o odobrenju tipa i pomenuta u tabelama Priloga 1 ove Uredbe; - Da ne postavlja simbole ili natpise na merna instrumenta koja mogu biti pomešana sa oznakom odobrenja tipa; - Obaveste KAM ranije u vezi sa bilo kakvom modifikacijom usvojenog tipa mernog instrumenta pre njegove proizvodnje. KAM razmatra i odlučuje o potrebnom sadržaju ocenjivanja testiranja, u skladu sa članom 7. stav 1. ove Uredbe; 1.4. Da ne primenjuju oznaku odobrenja tipa kada ističe važenje usvajanja tipa ili kada parametri uključeni u sertifikatu o |
| --- | --- | --- |

| certifikatën e aprovimit të tipit nuk plotësohen më; 1.5. Të njoftojë AMK-në brenda 30 ditëve, për çdo ndryshim që ka ndodhur, të cilat mund të ndikojnë në përmbajtjen e certifikatës së aprovimit të tipit dhe aplikimin e saj në fushën e matjeve të përcaktuara në nenin 15, paragrafin 1 të Ligjit. - Përdoruesi i mjeteve matëse nuk duhet të përdorë mjetin matës pa certifikatë të aprovimit të tipit ose pa shenjën e vendosur të aprovimit të tipit, nëse përdoren në fushat e matjeve të përcaktuara në nenin 15 paragrafi 1 të Ligjit dhe të cekur në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - Përdoruesi i mjetit matës për të cilin AMK ka dhënë aprovimin e tipit është i detyruar: - Të përdorë mjetin matës në përputhje me kushtet e parapara në certifikatën e aprovimit të tipit; - Të njoftojë AMK-në brenda 30 ditëve, për çdo ndryshim teknik apo metrologjik të mjetit matës e të cilat mund të ndikojnë në saktësinë e të dhënave të matjes apo aplikimin e saj të ardhshëm në fushën e matjeve të përcaktuara në nenin 15, paragrafin 1 të Ligjit; - Të mos vendosë simbole ose mbishkrime në mjete matëse që mund të ngatërrohen me shenjën e aprovimit të tipit; | 1.5. Notify KMA within 30 days, of any changes that have occurred, which can affect the content of the type approval certificate and its application in the area of measurements defined in the Article 15, paragraph 1 of the Law. - The user of measuring instruments shall not use the measuring instrument without type approval certificate or type approval mark attached if applied in the area of measurements defined in the Article 15, paragraph 1 of the Law and specified in the Annex 1 of this Regulation. - The user of measuring instrument for which KMA has granted type approval is obliged: - To use the measuring instrument in conformity with the terms specified in the type approval certificate; - To notify KMA within 30 days, of any technical or metrological changes of measuring instrument that occurred and which can affect correctness of measured data or its next application in the area of measurements defined in the Article 15, paragraph 1 of the Law. - Not to apply symbols or inscriptions on the measuring instruments that can be confused with the mark of the type approval; | odobrenju tipa više nisu ispunjeni; 1.5. Da u roku od 30 dana obavesti KAM o svim izmenama koja su se desila, koja mogu uticati na sadržaj sertifikata o odobrenju tipa i njegovu primenu u oblasti merenja utvrđenih u članu 15., stav 1 Zakona. - Korisnik mernih instrumenata ne sme da koristi merni instrument bez sertifikata o odobrenju tipa ili bez postavljene oznake odobrenja tipa, ako se koriste u mernim oblastima utvrđenim u članu 15. stav 1. Zakona i pomenutim u Prilogu 1. ove Uredbe. - Korisnik mernog instrumenta za koji je KAM dala odobrenje tipa je obavezan: - Da koristi merni instrument u skladu sa uslovima predviđenim u sertifikatu o odobrenju tipa; - Da u roku od 30 dana obavesti KAM o svim tehničkim ili metrološkim izmenama mernog instrumenta, a koje mogu uticati na tačnost podataka o merenju ili njenu buduću primenu u oblasti merenja utvrđenih u članu 15., stav 1 Zakona; - Da ne postavlja simbole ili natpise na merna instrumenta koji se mogu pomešati sa oznakom odobrenja tipa; |
| --- | --- | --- |

| 3.4. Të paraqesë mjetin matës të tipit të miratuar për verifikim pasues ,të rregullt ose jo të rregullt, sipas Shtojcës 1 të kësaj Rregullore. Neni 13 Ofruesit e verifikimeve Të gjitha verifikimet sipas kësaj Rregullore mund të ofrohen nga AMK ose nga ndonjë trup i emëruar për vlerësim të konformitetit përbrenda fushëveprimit të tyre, në përputhje me nenin 35 të Ligjit (në tekstin e mëtejmë “verifikuesi”). Neni 14 Verifikimi fillestar - Mjeti matës i specifikuar në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore i nënshtrohet verifikimit fillestar përpara se të vendoset në përdorim. - Verifikuesi duhet të kryej testin e verifikimit fillestar në mjediset e: - AMK-së; - Trupit të emëruar për vlerësimin e konformitetit; - Prodhuesit ose personit tjetër përgjegjës për mjetin matës, ose - Përdoruesit, gjatë ose menjëherë pas instalimit të mjetit matës. | 3.4. To submit the type approved measuring instrument for subsequent, regular or non- regular verification according to Annex 1 of this Regulation. Article 13 Providers of verifications All verifications in accordance with this Regulation may be provided either by KMA or a designated conformity assessment bodies in the scope of their designation according to the Article 35 of the Law (hereinafter the verifier). Article 14 Initial verification - Measuring instrument specified in Annex 1 of this Regulation shall be a subject of the initial verification before used in measurements. - Verifier shall provide the initial verification test in the premises of: - KMA; - Designated conformity assessment body, - Manufacturer or other person responsible for the measuring instrument, or - User,during or immediately after installation of the measuring instrument. | 3.4. Da podnese merni instrument odobrenog tipa za naknadnu verifikaciju, redovnu ili neredovnu, prema Prilogu 1 ove Uredbe. Član 13. Pružaoci verifikacija Sve verifikacije prema ovoj Uredbi mogu se pružiti od KAM ili neko telo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti unutar njihovog delokruga, u skladu sa članom 35. Zakona (u dalјem tekstu: “verifikator”). Član 14. Početna verifikacija - Merni instrument specifikovan u Prilogu 1. ove Uredbe podleže početnoj verifikaciji pre nego što se stavi u upotrebu. - Verifikator treba da obavi test početne verifikacije u prostorijama: - KAM-a; - Imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti; - Proizvođača ili drugih lica odgovornih za merni instrument, ili - Korisnika, tokom ili neposredno nakon instalacije mernog instrumenta. |
| --- | --- | --- |

| - Mjeti matës që i nënshtrohet verifikimit fillestar i paraqitet verifikuesit për testin e verifikimit nga: - Prodhuesi i mjetit matës, përfaqësuesi i tij i autorizuar, importuesi ose distributori i autorizuar; - Përdoruesi i mjetit mates, menjëherë pas instalimit të tij. - Testi i verifikimit fillestar përfshin kalibrimin, si bazë për gjurmueshmërinë e të dhënave të treguara dhe për vlerësim të besueshëm të konformitetit me kërkesat e përcaktuara metrologjike dhe deklaratën e verifikimit sipas kritereve të konformitetit, të specifikuara në mënyrë të qartë për mjetin matës të verifikuar. - Mjeti matës i paraqitur për verifikimin fillestar testohet me procedurën standarde të verifikimit të aprovuar nga Drejtori i Përgjithshëm i AMK-së. Procedura standarde e verifikimit për verifikimin fillestar përfshin: - Metodën e matjes që përdoret për verifikimin; - Kushtet e specifikuara mjedisore, elektrike, elektromagnetike, temperatura, presioni, lagështia, dridhjet; - Gjurmueshmërinë me etalonët referent të matjes, që janë përdorur në verifikimin | - Measuring instrument subject to initial verification shall be submitted to the verifier for the verification test by: - Manufacturer of the measuring instrument, his authorized representative, importer or authorized distributer; - User of the measuring instrument, shortly after its installation. - The initial verification test shall include calibration as a basis for the traceability of indicated data and for a reliable conformity assessment of the specified metrological requirements and the verification statement according to conformity criteria explicitly specified for the verified measuring instrument. - Measuring instrument submitted for the initial verification shall be tested by the standard verification procedure(s) approved by the General Director of KMA. Standard verification procedure of the initial verification shall include: - Method of measurement used for the verification; - Specified environment conditions (e.g. electric, electromagnetic, temperature, pressure, humidity, vibrations); - Traceability to the reference measurement standard used in the initial verification or possible calibration process; | - Merni instrument koji podleže početnoj verifikaciji podnosi se verifikatoru za test verifikacije od: - Proizvođača mernog instrumenta ili njegovog ovlašćenog zastupnika, uvoznika ili distributera; - Korisnika mernog instrumenta, odmah nakon njegove instalacije. - Test početne verifikacije obuhvata kalibraciju, kao osnovu za sledlјivost prikazanih podataka i za pouzdano ocenjivanje usaglašenosti sa utvrđenim metrološkim zahtevima i izjavom verifikacije prema kriterijumima usaglašenosti, specifikovanih na jasan način za verifikovan merni instrument. - Merni instrument podnet za početnu verifikaciju testira se standardnim postupkom verifikacije odobren od Generalnog direktora KAM-a. Standardni postupak verifikacije za početnu verifikaciju obuhvata: - Metodu merenja koja se koristi za verifikaciju; - Specifikovani uslovi okoline, električni, elektromagnetni, temperatura, pritisak, vlaga, vibracije; - Sledlјivost sa referentnim etalonima merenja, koji su korišćeni u početnoj |
| --- | --- | --- |

| fillestar ose në procesin e mundshëm të kalibrimit; 5.4.Metodën e vlerësimit të rezultateve përfshirë vlerësimin e devijimit dhe pasigurive; 5.5.Formën e protokollit për raportimin e rezultateve të verifikimit; 5.6. Kriteret e verifikimit të përputhshmërisë për verifikimin fillestar të mjetit matës , gabimet maksimale të lejueshme, kriteret e tolerancës dhe pranueshmërisë; - Forma e shenjës së verifikimit ose certifikatës së verifikimit. - Rezultatet e matjeve të verifikimit fillestar raportohen në protokollin e verifikimit fillestar. Ai përmban rezultate sipas paragrafit 5, nën paragrafët 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dhe 5.6 të këtij neni. - Verifikuesi merr vendimin përfundimtar për verifikimin fillestar duke marrë parasysh rezultatet e verifikimit të raportuara në Protokollin e verifikimit fillestar dhe lëshon dokumentet e verifikimit sipas rregullave të parapara me nenin 21, paragrafin 1 të Ligjit. - Verifikuesi vendos shenjën e verifikimit - vulën e verifikimit fillestar të mjetit matës, sipas nenit 21 të Ligjit dhe sipas Udhëzimit Administrativ përkatës për llojin, formën dhe mënyrën e | - Method of evaluation of results including estimation of bias and uncertainties; - Form of protocol for reporting of the verification results; - Conformity verification criteria for the initial verification of the measuring instrument (e.g. maximum permissible error(s), tolerance and acceptance criteria); - Specimen of the verification mark or verification certificate. - Results of the measurements of the initial verification shall be reported in the Protocol on the initial verification. It shall contain results according to paragraph 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and 5.6 of this Article. - The verifier makes a final decision on the initial verification taking into account verification results reported in the Protocol on the initial verification and issues the verification documents according to rules given in the Article 21, paragraph 1 of the Law. - The verifier issues the verification mark – seal of the initial verification of the measuring instrument according to the Article 21 of the Law and according to the respective Administrative | verifikaciji ili u mogućem procesu kalibracije; - Metodu ocenjivanja rezultata, uklјučujući ocenjivanje odstupanja i nesigurnosti; - Obrazac protokola za izveštavanje rezultata verifikacije; - Kriterijumi verifikacije usaglašenosti za početnu verifikaciju mernog instrumenta, maksimalno dozvolјene greške, kriterijumi tolerancije i prihvatljivosti; - Obrazac oznake verifikacije ili sertifikat o verifikaciji. - Rezultati merenja početne verifikacije izveštavaju se u protokolu početne verifikacije. On sadrži rezultate prema stavu 5, tačka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.6 ovog člana. - Verifikator donosi konačnu odluku o početnoj verifikaciji uzimajući u obzir rezultate verifikacije prijavljene u Protokolu početne verifikacije i izdaje dokumente verifikacije prema pravilima predviđenim članom 21. stav 1. Zakona. - Verifikator postavlјa oznaku verifikacije - pečat početne verifikacije mernog instrumenta, prema članu 21. Zakona i prema odgovarajućem Administrativnom uputstvu o vrsti, obliku i načinu postavlјanja |
| --- | --- | --- |

| vendosjes së shenjave të verifikimit që përdoren për të verifikuar mjetet matëse ligjore. - Certifikata e verifikimit të mjetit matës lëshohet zyrtarisht nga verifikuesi me përmbajtjen e mëposhtme: - Emrin, adresën e kompanisë dhe numrin e regjistrimit të kompanisë; - Numrin identifikues të dokumentit; - Numrin identifikues të shenjës së vendosur të aprovimit të tipit; - Prodhuesin e mjetit matës; - Brendi dhe tipin e mjetit matës; - Diapazonin (gamën) e matjes dhe pasigurinë e zgjeruar të matjes; - Etaloni referent i përdorur; - Kushtet referente ose kushtet e përcaktuara të punës për kryerjen e matjeve (cilado që të jenë përdorur) - Rezultati i vlerësimit të konformitetit të mjetit matës të verifikuar; - Data dhe vlefshmëria e verifikimit. - Vlefshmëria e verifikimit fillestar fillon nga dita e lëshimit të certifikatës së verifikimit dhe | Instruction on the type, form, and manner of placing the verification marks that are used to verify the legal measuring instruments. - The certificate of the first verification of the measuring instrument shall be officially issued by the verifier with the following content: - Name, address of the company and company registration number; - Identification number of the document; - Identification number of the type approval mark attached; - Manufacturer of the measuring instrument; - Brand and type of the measuring instrument; - Measuring range and expanded uncertainty of measurement; - Reference measurement standard used; - Reference or rated operating conditions of measurements (whatever were used) - Result of conformity assessment of the verified measuring instrument; - Date and validity of the verification. - Validity of the initial verification starts the day the verification certificate was issued and ceases | oznaka verifikacije koje se koriste za verifikaciju zakonski mernih instrumenata. - Sertifikat o verifikaciji mernog instrumenta izdaje se službeno od verifikatora sa sledećim sadržajem: - Ime, adresa kompanije i broj registracije kompanije; - Identifikacioni broj dokumenta; - Identifikacioni broj oznake postavljene odobrenja tipa; - Proizvođač mernog instrumenta; - Brend i tip mernog instrumenta; - Diapazon (opseg) merenja i proširenu nesigurnost merenja; - Korišćeni referentni etalon; - Referentni uslovi ili utvrđeni uslovi rada za obavljanje merenja (koji god da su korišćeni); - Rezultat ocenjivanja usaglašenosti verifikovanog mernog instrumenta; - Datum i važenje verifikacije. - Važenje početne verifikacije počinje od dana izdavanja sertifikata o verifikaciji i |
| --- | --- | --- |

| përfundon kur të jetë paraqitur ndonjëri nga kushtet e përcaktuara në nenin 27, paragrafin 1 të Ligjit. 11. AMK mund të njohë certifikatën e verifikimit fillestar ose shenjën e verifikimit të mjetit matës të lëshuar nga organi shtetëror i metrologjisë ose trupi i emëruar nga vendet tjera, pa lëshuar ndonjë certifikatë të re të verifikimit dhe / ose pa vendosur ndonjë shenjë të re të verifikimit, nëse deklarohet në mënyrë të qartë se gjurmueshmëria metrologjike, është bërë në pajtueshmëri me paragrafin 2, të nenit 12 të Ligjit. Neni 15 Verifikimi pasues - Verifikimi pasues i një mjeti matës është procesi që përbëhet nga një seri e testeve që kryhen nga verifikuesi në përputhje me nenin 23 të Ligjit. - Qëllimi i verifikimit pasues është të përcaktohet nëse mjeti matës, pasi të jetë përdorur për një periudhë të caktuar kohore nga verifikimi i tij i fundit, vazhdon të jetë në përputhje me karakteristikat e përcaktuara metrologjike dhe, më pas, nëse statusi ligjor i mjetit matës mund të vazhdojë të ruhet për periudhën e ardhshme kohore. - Kërkesa për verifikimin e mjetit matës, i cili i nënshtrohet verifikimit pasues, dorëzohet nga | when one of the conditions specified in Article 27 paragraph 1 of the Law occurred. 11. KMA may recognise the initial verification certificate or verification mark of the measuring instrument issued by foreign authority or designated body when complying with relevant requirements, without issuing a new verification certificate and/or affixing a new verification mark, if it is clearly declared that the metrological traceability has been done in accordance with paragraph 2, of the Article 12 of the Law. Article 15 Subsequent verification - Subsequent verification of a measuring instrument is the process consisting of a series of tests carried out by the verifier according to the Article 23 of the Law. - Objectives of the subsequent verification is to ascertain whether the instrument, having been used for a defined time period since its previous verification, continues to be in compliance with its specified metrological characteristics and subsequently whether the legal status of measuring instrument can be maintained for the next time period. - Measuring instrument, subject to subsequent verification shall be submitted to the verification | završava se kada se pojavi bilo koji od uslova utvrđenih u članu 27. stav 1. Zakona. 11. KAM može priznati sertifikat o početnoj verifikaciji ili oznaku verifikacije mernog instrumenta izdatog od državnog organa za metrologiju ili telo imenovano od drugih zemalja, bez izdavanja bilo kog novog sertifikata o verifikaciji i/ili bez stavlјanja nove oznake verifikacije, ukoliko se na jasan način izjavi metrološka sledlјivost, izvršena je u skladu sa stavom 2, člana 12. Zakona. Član 15. Naknadna verifikacija - Naknadna verifikacija mernog instrumenta je proces koji se sastoji od niza testova koji se obavljaju od verifikatora u skladu sa članom 23. Zakona. - Svrha naknadne verifikacije je da se utvrdi da li merni instrument, nakon što se koristi na određeni vremenski period od njegove poslednje verifikacije, nastavlјa da bude u skladu sa utvrđenim metrološkim karakteristikama i, zatim, da li zakonski status mernog instrumenta može da se i dalje sačuva u narednom vremenskom periodu. - Zahtev za verifikaciju mernog instrumenta, koji podleže naknadnoj verifikaciji, dostavlja |
| --- | --- | --- |

| përdoruesi i tij të paktën tridhjet (30) ditë pune para skadimit të vlefshmërisë së certifikatës së verifikimit ose të shenjës së verifikimit. - Pajtueshmëria e mjetit matës, i cili i nënshtrohet verifikimit pasues, shqyrtohet në përputhje me kërkesat e saktësisë, të përcaktuar në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - Nëse në këtë Rregullore nuk përcaktohen kërkesa specifike për verifikimin pasues, përputhshmëria e mjetit matës të verifikuar vlerësohet sipas parametrave të aprovimit të tipit ose kërkesave të vlerësimit të konformitetit, të rregulloreve për peshoret jo-automatike dhe për mjetet matëse. - Vlerat pasuese të verifikimit, gjurmohen deri te SI dhe përdoren për vlerësim të besueshëm të konformitetit me kërkesat e specifikuara metrologjike, sipas kritereve të konformitetit, të specifikuara në mënyrë të qartë për mjetin matës të verifikuar (shih paragrafin 7, nënparagrafin 7.6 të këtij neni). - Mjeti matës i paraqitur për verifikimin pasues testohet me procedurën standarde të verifikimit të aprovuar nga Drejtori i Përgjithshëm i AMK-së. Procedura standarde e verifikimit për verifikimin pasues përfshin: | test by its user at least thirteen (30) working days before the validity of the verification certificate or verification mark is expired. - Compliance of the measuring instrument, which undergoes subsequent verification, shall be considered pursuant to the requirements adhering to the accuracy requirement set out in the Annex 1 of this Regulation. - If no specific requirements for subsequent verification have been set out in this Regulation, the compliance of the verified measuring instrument shall be assessed according to the type approval parameters or to the applicable conformity assessment requirements of the rules on non-automatic weighing instruments and measuring instruments. - The subsequent verification values shall be traceable to SI and used for a reliable conformity assessment of the specified metrological requirements according to conformity criteria explicitly specified for the verified measuring instrument (see paragraph 7, subparagraph 7.6) of this Article). - The measuring instrument submitted to the subsequent verification shall be verified by the standard verification procedure(s) approved by General Director of KMA. The standard | se od njegovog korisnika najmanje trideset (30) radnih dana pre isteka važenja sertifikata o verifikaciji ili oznake o verifikaciji. - Usklađenost mernog instrumenta, koji podleže naknadnoj verifikaciji, razmatra se u skladu sa zahtevima za tačnost utvrđenim u Prilogu 1, ove Uredbe. - Ako u ovoj Uredbi nisu utvrđeni specifični zahtevi za naknadnu verifikaciju, usklađenost verifikovanog mernog instrumenta ocenjuje se prema parametrima odobrenja tipa ili zahteva za ocenjivanje usaglašenosti, propisima za neautomatske vage i merne instrumente. - Naknadne vrednosti verifikacije, prate se do SI i koriste se za pouzdano ocenjivanje usaglašenosti sa specifikovanim metrološkim zahtevima, prema kriterijumima usaglašenosti, specifikovanim na jasan način za verifikovani merni instrument (vidi stav 7, tačka 7.6 ovog člana). - Merni instrument podnet za naknadnu verifikaciju testira se standardnim postupkom verifikacije odobrenim od Generalnog direktora KAM-a. Standardni postupak verifikacije za naknadnu verifikaciju obuhvata: |
| --- | --- | --- |

| - Metodën e matjes që përdoret për verifikimin; - Kushtet e specifikuara mjedisore . elektrike, elektromagnetike, temperatura, presioni, lagështia, dridhjet; - Etalonët referent të matjes, që janë aplikuar për të përcaktuar gjurmueshmërinë tek SI; - Metodën e vlerësimit të vlerave të matura, përfshirë vlerësimin e devijimit dhe pasigurive; - Shabllonin e protokollit për raportimin e rezultateve të verifikimit; - Kriteret e verifikimit të përputhshmërisë për mjetin matës,. gabimet maksimale të lejueshme, kriteret e tolerancës dhe pranueshmërisë; - Forma e shenjës së verifikimit ose certifikatës së verifikimit. 8. Vlerat parësore të matjes së verifikimit pasues regjistrohen dhe të dhënat e tyre raportohen në protokollin për verifikimin pasues. Ai përmban informata (paragrafi 7, nën paragrafet 7.1, 7.2, 7.3 të këtij neni, vlerat e matura dhe vlerësimi i tyre (paragrafi 7, nën paragrafi 7.4 i të njëjtit nen) dhe verifikimin e kritereve të vlerësimit të konformitetit (paragrafi 7, nën paragrafi 7.6 i këtij neni) dhe të parapara me Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. | verification procedure of the subsequent verification shall include: - Method of measurement used for the verification; - Specified environment conditions (e.g. electric, electromagnetic, temperature, pressure, humidity, vibrations); - Reference measurement standards used to establish traceability to SI; - Method of evaluation of measured values including estimation of bias and uncertainties; - Protocol template for reporting of the verification results; - Conformity criteria for the verification of the measuring instrument (e.g. maximum permissible error(s), tolerance and acceptance criteria); - Template of the verification mark or verification certificate. 8. Primary measurement values of the subsequent verification shall be registered and their data reported in the protocol on the subsequent verification. It shall contain information (paragraph 7.1, 7.2, 7.3 of this Article, measured values and their evaluation (paragraph 7 .4 of the same Article) and evaluation of the verification conformity assessment criteria paragraph 7.6 of | - Metodu merenja koja se koristi za verifikaciju; - Specifikovani uslovi okoline, električni, elektromagnetni, temperatura, pritisak, vlaga, vibracije; - Referentni etaloni merenja, koji su primenjeni za utvrđivanje sledlјivosti u SI; - Metodu ocenjivanja merenih vrednosti, uklјučujući ocenjivanje odstupanja i nesigurnosti; - Šablon protokola za izveštavanje rezultata verifikacije; - Kriterijumi za verifikaciju usklađenosti mernog instrumenta, maksimalno dozvolјene greške, kriterijumi tolerancije i prihvatlјivosti; - Obrazac oznake verifikacije ili sertifikat o verifikaciji. 8. Primarne vrednosti merenja naknadne verifikacije registruju se, i njihovi podaci se prijavljuju u protokolu o naknadnoj verifikaciji. On sadrži informacije (stav 7, tačke 7.1, 7.2, 7.3 ovog člana, izmerene vrednosti i njihovo ocenjivanje (stav 7, tačka 7.4 istog člana) i verifikaciju kriterijuma za ocenjivanje usaglašenosti (stav 7, tačka 7.6 ovog člana) i predviđenih Prilogom 1 ove Uredbe. |
| --- | --- | --- |

| - Duke marrë parasysh protokollin mbi detajet vijuese të verifikimit të përcaktuara në paragrafin 8 të këtij neni, verifikuesi mund të lëshojë certifikatë verifikimi me përmbajtjen e specifikuar në nenin 13, paragrafi 9 të kësaj Rregullore ose t'i bashkëngjisë një shenjë verifikimi mjetit matës, sipas nenit 21, të Ligjit dhe sipas Udhëzimit Administrativ për llojin, formën dhe mënyrën e vendosjes së shenjave të verifikimit që përdoren për verifikimin e mjeteve matëse ligjore. - AMK mund të njohë certifikatën e verifikimit pasues ose shenjë/vulën e verifikimit të mjetit matës të lëshuar nga organi shtetëror metrologjik ose trupi tij i emëruar i një vendi tjetër, nëse deklarohet në mënyrë të qartë se gjurmueshmëria metrologjike, është bërë në pajtueshmëri me paragrafin 2 të nenit 12 të Ligjit. - Vlefshmëria e verifikimit pasues të instrumentit matës fillon nga data e lëshimit të certifikatës së verifikimit dhe përfundon kur të jetë paraqitur ndonjëri nga kushtet e përcaktuara në nenin 27, paragrafin 1 të Ligjit. Neni 16 Verifikim i rregullt dhe jo i rregullt | this Article) and specified in Annex 1 of this Regulation. - The verifier taking into account the protocol on the subsequent verification details specified in paragraph 8 of this Article may issue a verification certificate with the content specified in Article 13, paragraph 9 of this Regulation or attach a verification mark-seal to the measuring instrument according to the Article 21, of the Law and according to the Administrative Instruction on the type, form, and manner of placing the verification marks that are ased to aerify the legal measuring instruments. - KMA may recognise the subsequent verification certificate or verification mark-seal of the measuring instrument issued by the metrology authority or its designated body of another country, if it is clearly declared that the metrological traceability has been done in accordance with paragraph 2 of Article 12 of the Law. - Validity of the subsequent verification of the measuring instrument starts from the date the verification certificate was issued and ceases when one of the conditions specified in Article 27 paragraph 1 of the Law occurred. Article 16 Regular and non-regular verification | 9. Uzimajući u obzir protokol o sledećim detalјima verifikacije utvrđenim u stavu 8. ovog člana, verifikator može izdati sertifikat o verifikaciji sa sadržajem specifikovanim u članu 13. stav 9. ove Uredbe ili mernom instrumentu priložiti oznaku verifikacije, prema članu 21. Zakona i prema Administrativnom uputstvu za vrstu, oblik i način postavlјanja oznaka verifikacije koji se koriste za verifikaciju zakonski mernih instrumenata. 10. KAM može priznati sertifikaciju o naknadnoj verifikaciji ili oznaku/pečat verifikacije mernog instrumenta izdat/u od državnog organa za metrologiju ili njegovog tela imenovanog u drugoj zemlji, ukoliko se na jasan način izjavi da je metrološka sledlјivost izvršena u skladu sa stavom 2 člana 12. Zakona. 11. Važenje naknadne verifikacije mernog instrumenta počinje od dana izdavanja sertifikata o verifikaciji i završava se kada se pojavi neki od uslova utvrđenih u članu 27. stav 1. Zakona. Član 16. Redovna i neredovna verifikacija |
| --- | --- | --- |

| - Mjetet matëse të përcaktuara në nenin 24 paragrafi 2 të Ligjit i nënshtrohen verifikimit të rregullt metrologjik. Fusha e matjeve, kategoritë e mjeteve matëse dhe intervalet e verifikimit të tyre që aplikohen për këtë qëllim, janë renditur në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - Verifikimi i parë i rregullt i mjeteve matëse kryhet në fund të intervalit të paraparë me Shtojcën 1 të kësaj Rregullore, e llogaritur nga data e treguar në dokumente që shoqërojnë mjetin matës kur është vënë në përdorim, është blerë ose instaluar. Këto dokumente mund të jenë deklarata e konformitetit e BE-së, aprovimi i tipit, certifikata fillestare e verifikimit, shenja e verifikimit ose dokumentet që dëshmojnë për kohën e instalimit të mjetit matës. - Kërkesa për verifikimin e rregullt të mjetit matës dorëzohet jo më vonë se 30 ditë pune para datës së skadimit të vlefshmërisë së verifikimit. Periudha e vlefshmërisë së verifikimit skadon pas datës së specifikuar në certifikatën e verifikimit ose pas datës së dhënë në vulën e shenjës së verifikimit. - Mjetet matëse në rrethana të veçanta të përcaktuara në nenin 25 të Ligjit, i nënshtrohen verifikimit jo të rregullt. Fushat e matjeve, grupet ose llojet e mjeteve matëse, të cilat i nënshtrohen | - The measuring instruments specified in the Article 24, paragraph 2 of the Law shall be a subject of the regular metrological verification. The domain of measurements, categories of measuring instruments and intervals of their verification used for this purpose are listed in Annex 1 of this Regulation. - The first regular verification of the measuring instruments is performed at the end of the interval specified in the Annex 1 of this Regulation, calculated from the date indicated on the documents accompanied the measuring instrument when it was put into operation, was purchased or installed. These documents could be the EU declaration of conformity, type approval, the initial verification certificate, verification mark or documents giving evidence the measuring instrument was installed. - The application for the regular verification of measuring instrument shall be submitted not later than 30 working days before expiration date of verification validity. The verification validity period expires after the date specified in the verification certificate or given in the verification mark-seal. - Measuring instruments under special circumstances specified in the Article 25 of the Law shall be a subject of the non-regular verification. The domains of measurements, | - Merni instrumenti utvrđeni u članu 24. stav 2. Zakona podležu redovnoj metrološkoj verifikaciji. Oblasti merenja, kategorije mernih instrumenata i njihovi intervali verifikacije koji se primenjuju u tu svrhu navedeni su u Prilogu 1 ove Uredbe. - Prva redovna verifikacija mernih instrumenata obavlja se na kraju intervala predviđenog u Prilogu 1 ove Uredbe, računatog od datuma naznačenog u dokumentima koji prate merni instrument kada je stavlјen u upotrebu, kupljen ili instaliran. Ti dokumenti mogu biti EU izjava o usaglašenosti, odobrenje tipa, sertifikat o početnoj verifikaciji, oznaka verifikacije ili dokumenti koji dokazuju o vremenu instalacije mernog instrumenta. - Zahtev za redovnu verifikaciju mernog instrumenta dostavlja se najkasnije 30 radnih dana pre dana isteka važenja verifikacije. Period važenja verifikacije ističe nakon datuma specifikovanog u sertifikatu o verifikaciji ili nakon datuma datog na pečatu oznake verifikacije. - Merni instrumenti u posebnim okolnostima utvrđenim u članu 25. Zakona, podležu neredovnoj verifikaciji. Oblasti merenja, grupe ili vrste mernih instrumenata, koji |
| --- | --- | --- |

| verifikimit jo të rregullt, janë dhënë në Shtojcën 1 të kësaj Rregullore. - Verifikimi i rregullt dhe jo i rregullt bëhet sipas procedurës standarde të verifikimit të përcaktuar në nenin 15, paragrafi 7 të kësaj Rregullore. - Verifikuesi lëshon një certifikatë verifikimi për verifikim të rregullt ose jo të rregullt nëse plotësohen kërkesat e nenit 15 paragrafët 8, 9, 10 dhe 11 të kësaj Rregullore. Neni 17 Verifikimi i jashtëzakonshëm - Mjetet matëse i nënshtrohen verifikimit të jashtëzakonshëm nëse ekzistojnë vërejtje të përcaktuara me nenin 26, paragrafin 1 të Ligjit. Fushat e matjeve ose llojet e mjeteve matëse, të cilët i nënshtrohen verifikimit të jashtëzakonshëm, janë dhënë në Aneksin 1 të kësaj Rregullore. - Verifikimi i jashtëzakonshëm i mjeteve mates bëhet me anë të ekspertizës metrologjike nga AMK, pas kërkesës nga organet gjyqësore, institucionet relevante që merren me mbikëqyrjen e tregut, subjekti juridik/pronari i mjetit matës, përdoruesi i mjetit matës dhe konsumatori. | groups or types of measuring instruments, which are subject of non-regular verification, are listed in Annex 1 of this Regulation. - The regular and non-regular verification shall be provided according to the standard verification procedure(s) defined in Article 15, paragraph 7 of this Regulation. - The verifier shall issue a certificate of verification for regular or non-regular verification if the requirements of the Article 15, paragraphs 8, 9, 10 and 11 of this Regulation are met. Article 17 Extraordinary verification - Measuring instruments shall be a subject of the extraordinary verification if there are objections specified in Article 26, paragraph 1 of the Law. Domains of measurements or types of measuring instruments, which may be subjects of the extraordinary verification, are listed in Annex 1 of this Regulation. - The extraordinary verification of the measuring instruments shall be provided by KMA by means of the metrology expertise upon the request of judicial bodies, relevant institutions dealing with market surveillance, legal entity / owner of the measuring instrument, user of the measuring instrument and consumer. | podležu neredovnoj verifikaciji, dati su u Prilogu 1, ove Uredbe. - Redovna i neredovna verifikacija vrši se prema standardnom postupku verifikacije utvrđenom u članu 15., stav 7 ove Uredbe. - Verifikator izdaje sertifikat o verifikaciji za redovnu ili neredovnu verifikaciju ako su ispunjeni zahtevi iz člana 15. stav 8, 9, 10. i 11. ove Uredbe. Član 17. Vanredna verifikacija - Merni instrumenti podležu vanrednoj verifikaciji ako postoje primedbe utvrđene članom 26. stav 1. Zakona. Oblasti merenja ili vrste mernih instrumenata, koji podležu vanrednoj verifikaciji, dati su u Aneksu 1. ove Uredbe. - Vanredna verifikacija mernih instrumenata vrši se putem meterološke ekspertize od KAM, nakon zahteva od pravosudnih organa, relevantnih institucija koje se bave nadzorom tržišta, pravnog subjekta/vlasnika merog instrumenta, korisnika mernog instrumenta i potrošača. |
| --- | --- | --- |

| - Kërkesa për verifikimit të jashtëzakonshëm të mjetit mates i adresohet AMK-së dhe tregon llojin e mjetit matës, qëllimin e kërkesës, si dhe arsyen se pse kërkohet. - Procedura standarde e verifikimit tek verifikimi i jashtëzakonshëm është identike me atë që aplikohet për verifikimin e rregullt, sipas përmbajtjes të përcaktuar në nenin 16, të kësaj Rregullore. Rezultatet e procedurës së verifikimit përbëjnë bazën për ekspertizën metrologjike. - Verifikuesi lëshon një "Raport të ekspertizës metrologjike mbi mjetin matës të verifikuar me procedurë të jashtëzakonshme" i cili specifikon: - Emrin dhe adresën e parashtruesit të kërkesës; - Llojin e mjetit matës, sasinë dhe gamën e matjeve për të cilat përdoren mjetet matëse; - Informatat në lidhje me treguesit (indikatorët) e mjetit matës para verifikimit të jashtëzakonshëm; - Gjendja teknike dhe metrologjike e mjetit matës (i dëmtuar, i thyer, shenjat ose vulat); - Procedura standarde e punës për matjen, vlerësimin e të dhënave, me kriteret e përputhshmërisë sipas ekspertizës; | - The application of the extraordinary verification of the measuring instrument shall be addressed to the provider and shall indicate the measuring instrument, the purpose of the application, as well as the reason for its necessity. - Standard verification procedure of the extraordinary verification shall be identical with that used for the regular verification having the content as specified in Article 16, of this Regulation. The verification procedure results should make a basis for the metrology expertise. - The verifier shall issue a “Report of Metrological Expertise on the extraordinary verified measuring instrument” which specifies: - Name and address of the applicant; - Type of measuring instrument, quantity and range of measurements for which the measuring instruments is used; - Information regarding the indications of the measuring instrument before the extraordinary verification; - Technical and metrological condition of the measuring instrument (damaged, breaking, markings or seals); - Standard operation procedure of measurement, evaluation of data, with | - Zahtev za vanrednu verifikaciju mernog instrumenta adresira se KAM-u, i navodi vrstu mernog instrumenta, svrhu zahteva, kao i razlog zbog kojeg se zahteva. - Standardni postupak verifikacije kod vanredne verifikacije identičan je onom koji se primenjuje za redovnu verifikaciju, prema sadržaju utvrđenom u članu 16. ove Uredbe. Rezultati postupka verifikacije čine osnovu za metrološku ekspertizu. - Verifikator izdaje “Izveštaj o metrološkoj ekspertizi o verifikovanom mernom instrumentu vanrednim postupkom” koji specifikuje: - Ime i adresu podnosioca zahteva; - Vrstu mernog instrumenta, količinu i opseg merenja za koja se koriste merni instrumenti; - Informacije u vezi sa pokazateljima (indikatorima) mernog instrumenta pre vanredne verifikacije; - Tehničko i metrološko stanje mernog instrumenta (oštećen, polomljen, oznake ili pečati); - Standardni radni postupak za merenje, ocenjivanje podataka, sa |
| --- | --- | --- |

| - Kushtet mjedisore në laboratorin e verifikimit (referente apo të vlerësuara); - Etalonët referente të matjes që janë përdorur; - Rezultatet e matjeve me devijime dhe pasiguri; - Zgjidhja përfundimtare e përputhjes dhe mospërputhjes së mjetit matës që përdoret në fushën e interesit publik me kërkesat ligjore. - Kur është e aplikueshme, një certifikatë e re verifikimi ose shenjë verifikimi lëshohet nga verifikuesi, bazuar në rezultatet e verifikimit të jashtëzakonshëm metrologjik. - Vlefshmëria e verifikimit të jashtëzakonshëm fillon nga data e ri-lëshimit të certifikatës së verifikimit dhe përfundon kur të jetë paraqitur ndonjëri nga kushtet e përcaktuara në nenin 27, paragrafin 1 të Ligjit. - Shpenzimet për verifikimin e jashtëzakonshëm të mjetit matës i bartë parashtruesi i kërkesës për verifikim të jashtëzakonshëm. - Tarifat për verifikim të jashtëzakonshëm për çdo mjet matës ligjor realizohen sipas Udhëzimit Administrativ “Për lartësinë dhe mënyrën e pagesës për shërbime në Metrologji”. | conformity criteria according to the expertise was performed; - Environment conditions at the calibration laboratory (reference or rated); - Reference measurement standards used; - Results of the measurements with bias and uncertainties; - Final resolution of conformity and non-conformity of the measuring instrument used in the field of public interest with the legal requirements. - When applicable, a new verification certificate or verification mark-seal is issued by the verifier based on the extraordinary metrological verification results. - Validity of the extraordinary verification starts the day the verification certificate was re-issued and ceases when one of the conditions specified in Article 27 paragraph 1 of the Law occurs. - Costs incurred for extraordinary verification of the measuring instrument shall covered by the applicant of the extraordinary verification. - Tariffs for extraordinary verification of measuring instrument shall be conducted according to Administrative Instruction "on the amount and manner of payment for Metrological services”. | kriterijumima usaglašenosti prema ekspertizi; - Uslovi okoline u laboratoriji za verifikaciju (referentni ili ocenjeni); - Referentni merni etaloni koji su korišćeni; - Rezultati merenja sa odstupanjima i nesigurnostima; - Konačno rešenje usklađenosti i neusklađenosti mernog instrumenta koji se koristi u oblasti od javnog interesa sa zakonskim zahtevima. - Kada je primenljivo, novi sertifikat o verifikaciji ili oznaku verifikacije izdaje se od verifikatora, na osnovu rezultata vanredne metrološke verifikacije. - Važenje vanredne verifikacije počinje od dana ponovnog izdavanja sertifikata o verifikaciji i završava se kada se pojavi neki od uslova utvrđenih u članu 27. stav 1. Zakona. - Troškove o vanrednoj verifikaciji mernog instrumenta snosi podnosilac zahteva za vanrednu verifikaciju. - Tarife o vanrednoj verifikaciji za svaki zakonski merni instrument se realizuju prema Administrativnom uputstvu o “Visini i načinu plaćanja usluga u Metrologiji”. |
| --- | --- | --- |

| KAPITULLI 3 DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT Neni 18 Dispozita kalimtare Verifikimet që janë kryer sipas legjislacionit të mëparshëm janë të vlefshme deri në datën e vlefshmërisë së certifikatave të tyre aktuale. Neni 19 Shfuqizimi - Me hyrjen në fuqi të kësaj rregullore, shfuqizohen: - Rregullore (MTI) Nr. 02/2021 për mjetet matëse ligjërisht të kontrolluara; - Rregullore (MINT) nr. 01/2022 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores (MTI) nr.02/2021 për mjetet matëse ligjërisht të kontrolluara; | CHAPTER 3 TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS Article 18 Transitional provision Verifications performed under previous legislation are valid up to the date of validity of their actual certificates. Article 19 Repeal - With effect from entering into force of this Regulation, all sub-legal acts of metrology which have regulated these fields are repealed: 1.1. Regulation (MTI) No. 02/2021 on legally controlled measuring instruments; 1.2. Regulation (MIET) No. 01/2022 on amending and supplementing Regulation (MTI) No. 02/2021 on legally controlled measuring instruments; | POGLAVLJE 3 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Prelazne odredbe Verifikacije koje su obavljene po prethodnom zakonodavstvu važe do datuma važenja njihovih trenutnih sertifikata. Član 19. Ukidanje - Stupanjem na snagu ove uredbe, ukidaju se: - Uredba (MTI) br. 02/2021 o zakonski kontrolisanim mernim instrumentima; - Uredba (MIPT) br. 01/2022 o izmeni i dopuni uredbe (MTI) br. 02/2021 o zakonski kontrolisanim mernim instrumentima; |
| --- | --- | --- |

| Neni 20 Shtojcat - Shtojcat prej 1-3 janë pjesë përbërëse të kësaj Rregullore: - Shtojca 1 – Lista e mjeteve matëse të cilat janë subjekt i kontrollit ligjor metrologjik; - Shtojca 2 – Forma e kërkesës për aprovim të tipit; - Shtojca 3 – Forma e kërkesave për verifikim të mjetit matës, forma e protokollit dhe certifikatës së verifikimit. Neni 21 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikes së Kosovës. Mimoza Kusari-Lila Ministre Prishtinë, xx.xx.2026 | Article 20 Annexes 1.1.As integral part of this Regulation are the annexes, as below: 1.1Annex 1 – List of measuring instruments subject to legal control; - Annex 2 - Application forms for type approval; - Annex 3 - Form of requests for verification of measuring instrument, form of protocol and verification certificate. Article 21 Entry into force This Regulation shall enter into force on the seventh (7) day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Mimoza Kusari-Lila Minister Prishtina, xx.xx.2026 | Član 20. Prilozi - Prilozi od 1-3 su sastavni deo ove Uredbe: - Prilog 1 - Spisak mernih instrumenata koji podležu zakonski metrološkoj kontroli; - Prilog 2 - Obrazac zahteva za odobrenje tipa; - Prilog 3 - Obrazac zahteva za verifikaciju mernog instrumenta, oblik protokola i sertifikata o verifikaciji. Član 21. Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. Mimoza Kusari-Lila Ministarka Priština, xx.xx.2026. |
| --- | --- | --- |

# SHTOJCA 1

Për Rregulloren e mjeteve matëse ligjërisht të kontrolluara

# Mjetet matëse – të cilat janë subjekt i kontrollit ligjor metrologjik

# 1. Fusha e zbatimit

Kjo Shtojcë përmban listat e mjeteve matëse që përdoren në fusha të ndryshme të matjeve, të cilat i nënshtrohen kontrollit të detyrueshëm metrologjik, bazuar në nenin 15 të Ligjit Nr. 06 / L-037 për metrologjinë. Ajo gjithashtu specifikon një vlerësim të konformitetit dhe kontrollin ligjor metrologjik me frekuencën e tij në varësi të fushës së tyre të aplikimit. Për shërbimet metrologjike jep referenca në procedurat zyrtare të kontrollit metrologjik.

# 1. Fusha e matjeve: Madhësitë mekanike

  - Masa

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve |  | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 1.1.1. | Gramarët | Gramarët me klasë saktësie F1, F2, M1, M2 dhe M3 prej 1mg deri 50 kg, përfshirë 50 kg |  |  | jo | po | 2 vite | OIML R 111: 2004 OIML R 52: 2004 OIML E3: 2004 |
|  |  | Gramarët me masë nominale prej 50 kg deri 5000 kg, përfshirë 5000kg |  |  | jo | po | 2 vite | OIML R 47: 1979 OIML E3: 2004 |
| 1.1.2 | Peshoret joautomatike pajisur me ose pa një tregues çmimesh, me ose pa pajisje shtypëse (elektronike, elektromekanike ose mekanike) sipas Rregullores (MTI) nr.04/2018 Direktivës 2014/31/EU | Klasa e saktësisë I, II, III dhe IIII Përdoren për: a) përcaktimin e masës për transaksionet tregtare; b) përcaktimin e masës për llogaritjen e tarifës, tarifës, taksës, shpërblimit, dënimit, kompensimit, dëmshpërblimit ose llojit të ngjashëm të pagesës; c) përcaktimi i masës për zbatimin e ligjeve ose rregulloreve ose për një mendim ekspert të dhënë në procedurat gjyqësore; d) përcaktimi i masës në praktikën medicinale për peshimin e pacientëve për qëllime të monitorimit, diagnostikimit dhe trajtimit mjekësor; e) përcaktimin e masës për prodhimin e barnave me recetë në farmaci dhe përcaktimin e masës në analizat e bëra në laboratoret mjekësore dhe farmaceutike; f) përcaktimin e çmimit në bazë të masës për qëllime të shitjeve të drejtpërdrejta për publikun dhe prodhimin e parapaketimeve; g) numërimi i pjesëve dhe përcaktimi i vetive të materialeve h) peshimi i metaleve të çmuara, gurëve dhe materialeve të tjera të çmuara (klasa e saktësisë I & II) i) ndërtimtari (klasa e saktësisë IIII) |  | D - NAWI |  | Po, sipas NAWI | 2 vite (me ngarkesë maksimale deri 1000 kg) 1 vit (me ngarkesë maksimale mbi 1000 kg) | EN 45501: 2015 EURAMET /cg-18/ v.04: 2015 |
|  |  | për përdorim të matjeve statike të akseve boshtore të automjeteve në rrugë |  |  | - | Jo | 1 vit | OIML R 76-1:2006 OIML R 76-2:2007 |
|  |  | për përdorim të matjeve statike të akseve boshtore të automjeteve hekurudhore (lokomotivat) |  |  | - | Jo | 1 vit |  |
| 1.1.4 | Peshore për matjen e masës në bosht si një sistem integral i pajisjes rrotulluese | Peshore në Qendrat e Kontrollit Teknik të Automjeteve |  |  | jo | Po | 7000 automjete ose 1 vit | AMK |
| 1.1.5 | Peshoret Automatike | Peshoret automatike klasifikuese | Klasifikuesit automatik | MID |  | po | 2 vite | WELMEC G 2.6; OIML R 51:2006 |
|  |  |  | Etiketuesit e peshës |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Etiketuesit e peshës/çmimit |  |  |  |  |  |
|  |  | Peshoret automatike për mbushje gravimetrike |  | MID |  | po | 2 vite |  |
|  |  | Totalizatori me ndërprerje |  | MID |  | po | 2 vite | OIML R 107:2007 |
|  |  | Totalizatori pa ndërprerje |  | MID |  | po | 2 vite | OIML R 50:2014 |
|  |  | Peshoret urë të hekurudhave |  | MID |  | po | 2 vite | OIML R 106: 2011 |
|  |  | Të përdorura për: - matjen në lëvizje në binarët hekurudhorë të përdorura në mbikëqyrjen shtetërore të sasisë së mallrave që i nënshtrohen doganës ose akcizës dhe proceseve të tjera të inspektimit shtetëror . - grumbullim dhe paketim - kontroll dhe klasifikim automatik |  | MID |  | po | 2 vite | OIML R 51 Edition 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |
|  |  | peshimin e automjeteve rrugore në lëvizje dhe matjen e ngarkesave të boshtit |  | MID |  | po | 2 vite | OIML 134:2006 |
|  |  | Peshore automatike - të ndërtuara në shirita transportues , klasa e saktësisë I dhe II |  | MID |  | po | 2 vite | OIML R 51 Edition 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |

  - Presioni

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 1.2.1 | Matësi medicinal i presionit të gjakut | a) mekanik |  | jo | Po | 2 vite | R 148: 2020(en) R 149: 2020(en) Eshte zevendesuar me: EN ISO 81060-1: 2012 për matesa joautomatik dhe me: IEC 80601-2-30 për matësa automatik withdrawn |
|  |  | b) elektromekanik |  | jo | Po | 1 vit |  |
|  |  | c) digjital |  | jo | Po | 1 vit |  |
| 1.2.2 | Matësi i presionit të gomave në aautomjetet motorike | Përdoren në pikat shitëse të karburanteve, autoserviset, serviset për rregullimit e gomave dhe nga inspektorati teknik |  | po | Po | 1 vit | OIML R 23:1975 |
| 1.2.3 | Barometrat | Përdoren në stacionet meteorologjike, industry, si dhe për kontrollin dhe rregullimin e matësve të lartësisë |  | po | Po | 1 vit | OIML R 97:1990 |
| 1.2.4 | Shëndrruesit e presionit | përdoren në fabrika të grirjes (së ushqimeve) |  | po | Po | 1 vit | OIML R 53:1982 (determination methods) OIML R 101:1991 (ordinary instruments) OIML R 109:1993 (measurement standard instruments) |
| 1.2.5 | Dinamometri | për matjen e forcës së presionit në pedalën e frenimit në motoçikletë, që përdoren në Qendrat e Kontrollit Teknik për Motoçikletat |  | po | Po | 1 vit |  |
|  |  | për matjen e forcës së presionit në pedalën e frenimit në Qendrat e Kontrollit Teknik të Automjeteve deri ne 3.5 t |  | po | Po | 1 vit |  |
| 1.2.6 | Manometri | për matjen e presionit në sistemin pneumatik për frenim në Qendrat e Kontrollit Teknik të Automjeteve deri ne 3.5 t |  | po | Po | 1 vit |  |

  - Forca dhe testimi i materialeve tjera mekanike

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 1.3.1 | Makineri shpërthimi dhe presa |  |  | jo | Po | 2 vite | AMK |
| 1.3.2 | Çekanë lavjerrës | për testimin e goditjes dhe forcës së goditjes në materiale |  | jo | Po | 2 vite | AMK |
| 1.3.3 | Makineritë e testimit të deformimit nga tensioni | a) me ngarkesë me levë dhe ngarkesë të drejtpërdrejtë |  | jo | Po | 5 vite | AMK |
|  |  | b) me ngarkesë me sustë ose ngarkesë tjetër |  | jo | Po | 2 vite | AMK |
| 1.3.4 | Durometër | për testimin e betonit |  | jo | Po | 1 vit | AMK |
| 1.3.5 | Pajisjet e tensionimit | për testimin e betonit të para-stresuar |  | jo | Po | 1 vit | AMK |
| 1.3.6 | Çelësat me moment përdredhës | që përdoren në servise automobilistike, impiante mekanike, gomisterë, etj. |  | po | po | 1 vit | Standard ISO 6789 ;2017, EURAMET_cg-14__v_2.0_Static_Torque_Measuring_Devices_01 |
| 1.3.7 | Kaçavidat me moment përdredhëse | që përdoren në servise automobilistike, impiante mekanike, gomisterë, etj. |  | po | Po | 1 vit | Standard ISO 6789:2017, EURAMET_cg-14__v_2.0_Static_Torque_Measuring_Devices_01 |
| 1.3.8 | Forca e frenimit | Pajisjet rrotulluese për matjen e forcës së frenave në: - në rrotat e motorit - në periferinë e rrotave në Qendrat e Kontrollit Teknik për motoçikleta ose automjete deri në 3.5 tonë |  | jo | Po | 7000 automjete ose 1 vit | Standardi ISO 21069 |
| 1.3.9 | Pajisjet për të verifikuar rregullsinë në elementet për mbështetje elastike dhe sistemin për drejtimin e rrotave të automjeteve | Mjete matëse në Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete deri në 3.5t |  | jo | Po | 7000 automjete ose 1 vit | AMK |
| 1.3.10 | Vinç për ngritjen e boshtit të automjetit | Mjete matëse në Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete deri në 3.5t |  | jo | Po | 7000 automjete ose 1 vit | AMK |

  - Lëvizja mekanike

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 1.4.1 | Matësit e shpejtësisë të automjeteve rrugore | që përdoren për të kontrolluar respektimin e rregullave të trafikut rrugor |  | po | po | 1 vit | OIML R91:2025 |
| 1.4.2 | Matësit e shpejtësisë, matësit mekanik të shpejtësisë dhe tahografët | që përdoren në transportin rrugor që tregojnë ose regjistrojnë shpejtësinë e menjëhershme ose distancën e kaluar të automjetit |  | jo | po | 1 vit | OIML R55:1981 |
| 1.4.3 | Taksimetrat | përdoret në transportin e automjeteve të personave dhe mallrave | MID |  | po | 1 vit | OIML R21:2007 |
| 1.4.4 | Shpejtësia e motoçikletës | Pajisjet rrotulluese për matjen e shpejtësisë së motoçikletës që pëdoren në Qendrat e Kontrollit Teknik për Motoçikletat |  | jo | po | 7000 automjete ose 1 vit | OIML R 55:1981 |
| 1.4.5 | Treguesi i rrotullimeve të motorit | Instrumenti për matjen e numrit të rrotullimeve të motorit në Qendrat e Kontrollit Teknik |  | jo | po | 7000 automjete ose 1 vit | AMK |
| 1.4.6 | Decelerometër | Instrumenti matës për testimin e ngadalësimit të automjetit në Qendrat e Kontrollit Teknik |  | jo | po | 7000 automjete ose 1 vit | AMK |

# 2. Fusha e matjeve: Temperatura, nxehtësia dhe madhësitë e ndërlidhura

# 2.1 Temperatura

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 2.1.1 | Termometër për matjet medicinale dhe veterinare të temperaturës | - termometra qelqi klinik që përdoren për matjen temperaturës së brendshme të njeriut |  | jo | jo | 2 vite | OIML R7:1979 |
|  |  | - termometra elektrik klinik që përdoren për matjen e vazhdueshme të temperaturës së brendshme të njeriut apo kafshëve |  | jo | jo | 2 vite | OIML R 114:1995 OIML R 115:1995 |
| 2.1.2 | Termometra për matjet inspektuese | që përdoren në njehsorë vëllimorë alkoolikë |  | jo | po | 3 vite | OIML R 44:1985 |
|  |  | temperatura e ushqimit të ngrirë të përdorur |  | jo | po | 1 vit |  |
|  |  | temperatura ambientore e ujit jo të pijshëm a) e qelqit b) elektronike |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | jo | jo | 4 vite | OIML R133:2002 |
|  |  |  |  | jo | jo | 2 vite | OIML R84: 2003 |
|  |  | për matjen e temperaturës së vajit në motorin e automjetit |  | jo | po | 1 vit | OIML R133:2002 |
| 2.1.3 | Shëndrruesit e e temperaturës | përdoren në fabrika të grirjes (së ushqimeve) |  | po | po | 1 vit | OIML R84: 2003 |
| 2.1.4 | Sensorët e temperaturës | të kombinuara, që përdoren për termocentralet |  | po | po | 1 vit | OIML R84: 2003 |
| 2.1.5 | Termometrat që përdoren për përcaktimin e nxehtësisë së djegies në matjet e ekuilibrit | a) sensorë elektrikë të temperaturës |  | po | po | 2 vite | OIML R84: 2003 |
|  |  | b) shëndrruesit e temperaturës |  | po | po | 2 vite |  |
| 2.1.6 | Termometrat rrezatues | Termometrat rrezatues përdoren në matjet e temperaturës së lartë në gamën e matjeve ndërmjet 800 ° C dhe 2300 ° C |  | jo | po | 3 vite ose pas çdo 100 orë përdorimi | OIML R 48 :2004 |
| 2.1.7 | Termometrat, instrumentet e imazheve termike dhe radiometrat | Radiatorë trupzi që përdoren në matjet e temperaturës së lartë në gamën e matjeve ndërmjet 800 ° C dhe 2300 ° C |  | po | po | 3 vite ose pas çdo 100 orë përdorimi | OIML R 147:2016 |

# 2.2 Energjia termike

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 2.2.1 | Matësit e nxehtësisë dhe komponentet e tyre – në amviseri, tregti dhe në industrinë e lehtë | a) njehsorë kompaktë të nxehtësisë | MID |  | po | 4 vite | OIML R 75-1,2:2002 OIML R 75-3:2006 |
|  |  | b) njehsorët e rrjedhës së nxehtësisë | MID |  | po | 4 vite |  |
|  |  | c) sensorë të temperaturës së rezistencës | MID |  | po | 4 vite |  |
|  |  | d) njehsorë elektronikë të kalorimetrit | MID |  | po | 4 vite |  |
|  |  | e) shndërrues i presionit | MID |  | po | 2 vite |  |
|  |  | f) shndërrues të temperaturës | MID |  | po | 2 vite |  |
| 2.2.2 | Instrumentet e matjes së energjisë termike | me metodën e matjes me ultrazë | MID |  | po | 5 vite | EN1434-1,2,3,4 |

# 3. Fusha e matjes: Madhësitë gjeometrike

# 3.1 Masat materiale - gjatësia

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 3.1.1 | Masat e gjatësisë | a) nga metali | MID |  | jo | # 5 vite | OIML R 35:2007(en) |
|  |  | b) nga materiale të tjera | MID |  | jo | # 2 vite |  |
|  |  | c) precizitet i lartë i përdorur si etalon referimi | MID |  | po | # 2 vite |  |
| 3.1.2 | Masat e kapacitetit shërbyes | Masat e shërbimit | MID |  | jo | # 2 vite | OIML R 125:1998 |
|  |  | Masat e transferimit | MID |  | jo | # 2 vite |  |
| 3.1.3 | Matës automatik të nivelit | përdoren për nivelin e lëngjeve në rezervuarët e palëvizshëm të magazinimit |  | jo | po | # 1 vit | OIML R 85-1,2,3:2008 |
| 3.1.4 | Sitat testuese | për ndarjen e fraksioneve të materialit pluhuror |  | jo | po | # 2 vite | ASTM E11-20 |
| 3.1.5 | Profili i thellësisë së gomave | Instrumenti për matjen e profilit të thellësisë së thurrjes në goma të përdorura në të Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete deri në 3.5t |  | jo | po | 7000 automjete ose 1vit | OIML R 35:2007 |
| 3.1.6 | Instrumenti për kontrollimin e hapësirës në pjesët e poshtme të automjetit, në sistemin e drejtimit dhe mbështetjes | Instrument matës në Qendrat e Kontrollit Teknik për Automjete |  | jo | po | 7000 automjete ose 1vit | AMK |

# 3.2 Matjet dimensionale - sipërfaqja

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit – Vlerësimi i tipit |  | Legal metrology control |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 3.2.1 | Instrumentet për matjen e sipërfaqes | përdoren për përcaktimin e sipërfaqes së lëkurës për shërbime komerciale dhe tregti | MID |  | jo | 1 vit | OIML R 136-1:2004 OIML R 136-2:2006 |
| 3.2.2 | Instrumente matëse shumëdimensionale | për të përcaktuar dimensionet ose vëllimin e një objekti për llogaritjen e tarifave për postën, transportin ose magazinimin. | MID |  | po | 2 vite | OIML R 129:2020 |
| 3.2.3 | Instrumentet për matjen e gjatësisë | për matjen e gjatësisë së materialeve me mbështjellje (litar, tela, kabllo, shirit, dhe pjesë të tjera të mbështjellura apo palosura, përveç pajisjeve në automjete) | MID |  | po | 2 vite | OIML R 66:1985 |

# 3.3  Matjet dimensionale - këndi

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit -Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 3.3.1 | Matësit e shtrirjes /rrafshimit | Instrumentet matëse për kontrollimin e shtrirjes/rrafshimit të boshtit në Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete deri në 3.5t |  | jo | po | 7000 automjete ose 1vit | ISO ICS 17040 :2005 |

# 3.4 Vëllimi

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 3.4.1 | Enë matëse për transaksione tregtare | Masat e bëra prej qelqi, që përdoren për pije me pakicë, e që shiten me vëllim |  | jo | po | pa kufi | OIML R 138:2007 with amend. 2009 |
|  |  | Voza dhe fuçi |  | jo | po | 10 vite |  |
|  |  | Shishet si enë matëse | MCB |  | jo | pa kufi |  |
| 3.4.2 | Enët matëse të qelqit | Balonë standarde të shkallëzuar për zyrtarë të verifikimit për të kontrolluar masat vëllimore ose kapacitetin |  | po | po | 10 vite | OIML 43: 1981 |
|  |  | Pipeta standardë të shkallëzuar për zyrtarët e verifikimit |  | po | po | 10 vite | OIML 40: 1981 |
| 3.4.3 | Fuçi transporti | e bërë nga materiale çeliku (KEG, KEG Plus, ...) |  | po | po | 10 vite | OIML R 138:2007 with amend. 2009 |
|  |  | përveç fuçive sipas pikës 3.4.1) |  | po | po | 2 vite |  |
| 3.4.4 | Rezervuare | për transport të lëngjeve |  | po | po | 4 vite | OIML R-80:2017 |
| 3.4.5 | Rezervuarë të fiksuar të magazinimit | a) për ftohjen dhe ruajtjen e qumështit |  | jo | po | 4 vite | OIML R-71:2008 |
|  |  | b) fuçi dhe cisterna druri |  | jo | po | 5 vite |  |
|  |  | c) depo betoni dhe murature |  | jo | po | pa kufi |  |
|  |  | d) cilindra dhe rezervuar të materialeve të tjera |  | jo | po | 10 vite |  |
| 3.4.6 | Sistemet e matjes për masën e lëngjeve | për përcaktimin e masës së lëngjeve që ruhen në rezervuar me metodën e vetive të ndërlidhura, në gjendje statike |  | po | po | 3 vite | OIML R-125:1998 |

# 3.5 Rrjedhja

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 3.5.1 | Shpërndarës të karburantit | a) lëngje përveç ujit | MID |  | po | 1vit | OIML R117:2019 OIML R63: 1994 ISO 8222:2020 |
|  |  | b) gazrat e lëngshëm | MID |  | po | 2 vite |  |
| 3.5.2 | Sisteme matëse përveç ujit | për cisternat hekurudhore dhe rrugore | MID |  | jo | 2 vite | OIML R117:2019 OIML R 120:2010 |
|  |  | për rimbushjen e avionëve me karburant | MID |  | jo | 2 vite |  |
|  |  | për lëngjet kriogjenike | MID |  | jo | 2 vite |  |
|  |  | për qumësht | MID |  | jo | 2 vite |  |
|  |  | për gazrat e lëngshëm | MID |  | jo | 2 vite | OIML R 117:2019 |
|  |  | për matjen e vëllimit të alkoolit (Alkooltestat në frymen e drejtusve të automjrteve ) | MID |  | jo | 6 muaj |  |
| 3.5.3 | Matësit e rrjedhës | për ujë të ftohtë - për përdorim banesor | MID |  | po | 5 vite | OIML R49: 2024 parts 1,2,3 |
|  |  | për ujë të ngrohtë - për përdorim banesor | MID |  | po | 4 vite |  |
|  |  | për ujë të ftohtë - përdorim komercial dhe industrial | MID |  | po | 5 vite |  |
|  |  | për ujë të ngrohtë - përdorim komercial dhe industrial | MID |  | po | 4 vite |  |
| 3.5.4 | Matësit e vëllimit | për matjen e kapacitetit të ujit me ujë / nivel të lirë |  | po | po | 4 vite | OIML R 120 |
| 3.5.5 | Pajisjet e shndërrimit të lëngët duke përfshirë konvertuesit e ndërlidhur | a) konvertuesit e rrjedhës |  | po | po | 2 vite | ISO 11223:2004 ISO 7507-1:2003 ISO 7507-2:2022 ISO 7507-3:2006 ISO 7507-4:2010 ISO 7507-5:2000 |
|  |  | b) bartësit e temperaturës |  | po | po | 2 vite |  |
|  |  | c) shndërruesit e presionit |  | po | po | 2 vite |  |
|  |  | d) shndërruesit e dendësisë |  | po | po | 2 vite |  |
| 3.5.6 | Matësit membranor të gazit përfshirë matësit e gazit me korrigjimin e temperaturës | a) me membrana të materialit natyror deri dhe duke përfshirë G6, me një konsum mesatar vjetor deri në 500 m3 |  | po | po | 15 vite | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) njehsorë të tjerë të gazit nga diafragma |  | po | po | 10 vite |  |
| 3.5.7 | Matësit e gazit - komercial dhe industrial | a) metoda rrotulluese dhe me turbinë | MID |  | po | 5 vite | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) metoda me ultrazë | MID |  | jo | 5 vite |  |
|  |  | c) metoda të tjera të reja | MID |  | jo | 5 vite |  |
| 3.5.8 | Matësit e gazit - banesor | për vëllimin e gazit të përdorur | MID |  | jo | 10 vite |  |
| 3.5.9 | Pajisjet e konvertimit të vëllimit të gazit | për përdorim banesor, komercial dhe industrial | MID |  | po | 5 vite |  |
| 3.5.10 | Matës e rrjedhës masovike për gazrat | a) në pompën e shpërndarjes së gazit natyror në tokë |  | po | po | 2 vite |  |
|  |  | b) në tubacionet për transportim të gazit |  | po | po | 5 vite |  |

# 4. Fusha e matjeve: Madhësitë elektrike

# 4.1 Njehsorët e energjisë elektrike

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 4.1.1 | Njehsorët elektrik për matje të energjisë në amviseri, tregti dhe të industri të lehtë | Njehsorët elektrik induktiv një fazor dhe shumë fazorë të energjisë elektrike të rymës alternative të kyçur drejtpërdrejt | MID |  | Po | 12 vite | OIML R 46:2012 and ISO ICS 17220 |
| 4.1.2 |  | Njhesorët elektrik induktiv njëfazor dhe shumë fazor të energjisë elektrike të rrymës alternative të kyçur përmes transformatorëve matës |  | Po | Po (vetëm për energji reaktive) | 6 vite |  |
| 4.1.3 |  | Njehsorët elektrik elektronik një fazor dhe shumë fazorë të energjisë elektrike aktive të rymës alternative të kyçur drejtpërdrejt |  | MID | Po sipas MID | 8 vite |  |
| 4.1.4 |  | Njehsorët elektrik elektronik një fazor dhe shumë fazorë të energjisë elektrike aktive dhe reaktive të rymës alternative të kyçur drejtpërdrejt |  | MID | Po sipas MID per energji active; Po vetëm për energji reactive | 6 vite |  |
| 4.1.5 |  | Njehsorët elektrik elektronik njëfazor dhe shumë fazorë të energjisë elektrike aktive (me saktesi 0.5) dhe reaktive të rymës alternative të kyçur përmes transformatorëve matës | MID |  | Po sipas MID per energji active; Po vetëm për energji reactive | 6 vite |  |
| 4.1.6 |  | Njehsorët elektrik elektronik njëfazor dhe shumë fazorë të energjisë elektrike aktive (me saktesi 0.2S) dhe reaktive të rymës alternative të kyçur përmes transformatorëve matës |  | Po | Po | 6 vite |  |

# 4.2 Tranfsormatorët Matës

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 4.2.1 | Transformatorët e rrymës dhe tensionit | përdoren së bashku me njehsorët e energjisë elektrike |  | po | po | Pa kufi | ISO ICS 17220 |

# 5. Fusha e matjeve: Madhësitë optike

# 5.1 Matësi i intensitetit të dritës

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 5.1.1 | Matësit e fluksit të dritës | me detektor foto silikoni |  | jo | po | 2 vite | ISO ICS 17180 |
|  |  | me detektor foto silikoni |  | jo | po | 1 vit |  |
| 5.1.2 | Matësit e ndriçimit | mjetet matëse për kontrollimin e intensitet dhe drejtimit të dritave në automjete në Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete deri në 3.5t |  | jo | po | 1 vit | ISO ICS 17180 |

# 6. Fusha e matjeve: Koha dhe frekuenca

# 6.1 Koha

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 6.1.1 | Kronometër | që përdoret në sistemin tarifor të shkëmbimeve telefonike |  | jo | po | 1 vit | ISO ICS 39040 |
| 6.1.2 | Makineri parkimi | mjetet matëse të kohës që përdoren për llogaritjen e pagesës për klientë, p.sh. për kohën e parkimit të makinës |  | jo | po | 1 vit |  |

# 7. Fusha e matjeve: Akustika

# 7.1 Presioni akustik

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 7.1.1 | Matësit e nivelit të tingullit dhe integrimi i matësve të nivelit të zërit | Që përdoren për matjen e zhurmës në hapësirë ose të burimeve p.sh. makina deri në 3.5 t në Qendrat e Kontrollit Teknik për automjete dhe të tjera |  | po | po | 7000 automjete | OIML R 58:1998 OIML R 88:1998 |
| 7.1.2 | Filtri i frekuencës/valës | Përdoret për nivelet mesatare të intervalit kohor të sinjaleve - filtër bandë-frekuencë, p.sh. koha shquar dhe e qëndrueshme, intervali me brez të gjerë dhe diskrete me kohëzgjatje të gjatë dhe të shkurtër. |  | po | po | 2 vite | OIML R 130:2001 |
| 7.1.3 | Auditometrat e tonit | përdoren në nivelet e pragut të përcaktimit në metodat e provës psikoakustike |  | po | po | 2 vite | OIML R 104-Anexes: A-E:1993 OIML R 104-Anex F:1997 |
| 7.1.4 | Matësa personal të zërit dhe audiometra të të folurit | që ërdoren për matjen e njohjes së të folurit |  | po | po | 2 vite | OIML R 122:1996 |
| 7.1.5 | Matësi i mikrofonave | që përdoren për matjet e pajisjeve prodhuese të zërit |  | po | po | 1 vit | OIML R 102 :1992 me anekset A,B,C |
| 7.1.6 | Kalibratorë akustikë | Përdoret për të prodhuar nivel ose nivele të njohura dhe efektive të presionit zanor në frekuencë ose frekuenca të specifikuara, dhe shoqëruar me llojet e përcaktuara të mikrofonave |  | po | po | 1 vit |  |

# 8. Fusha e matjeve: Madhësitë e kimisë fizike

# 8.1 Densiteti

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 8.1.1 | Matës të dendësisë laboratorike | me një interval shkalle <1 kg. m-3 me përjashtim të matësve të dendësisë të grimcësisë (fraksionit) së tokës (Casagrande) |  | po | Po | pa kufi | ISO ICS 17060 |
| 8.1.2 | Densimetra (matës të dendësisë) me vibrim | për lëngjet dhe gazrat |  | po | Po | pa kufi | ISO 15212-1,2:2002 & corr. |
| 8.1.3 | Alkoolometrat dhe hidrometra të alkoolit | përdoret për fortësinë alkoolike të përzierjeve të ujit dhe etanolit dhe termometrave për alkoolometrinë |  | po | po | pa kufi | OIML R 44:1985 OIML R 22:1973 |
| 8.1.4 | Testues laboratorik të sheqerit | për matjen e përmbajtjes së sheqerit nga saharimetrat polaimetrike të përshkallëzuar në përputhje me ICUMSA, vizuale dhe fotoelektrike |  | po | Po | pa kufi | OIML R 14:1995 |
| 8.1.5 | Matës laboratorik të sheqerit të rrushit | me një vlerë të përshkallëzimit prej 0,2 kg. hl-1 |  | po | Po | pa kufi | OIML R 124:1997 |
| 8.1.6 | Testuesit e drithërave | për matjen e masës hektolitër të drithërave |  | po | Po | pa kufi | OIML R 15:1974 |

# 8.2 Indeksi i thyerjes (Refraktometria)

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 8.2.1 | Refraktometrat - Pulfrich dhe Abbe | me gabim maksimal të lejuar të indeksit të thyerjes në gamën 10-4 |  | jo | Po | 2 vite | OIML R 142:2025 |
|  |  | me gabim maksimal të lejuar të indeksit të thyerjes në rendin 10-5 |  | jo | Po | 3 vite |  |

# 8.3 Lagështia e trupave solid (të ngurtë)

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 8.3.1 | Matës të lagështisë së drithërave | për testimin e drithërave |  | po | Po | 1 vit | OIML R 59:2016 ISO 7700-1:2008 |
| 8.3.2 | Matës të lagështisë | për rërë zhavorri ose lloj tjetër rëre |  | po | Po | 2 vite |  |
| 8.3.2 | Matës të lagështisë së drurit | për matjen e lagështisë së drurit |  | po | Po | 2 vite | OIML R 92:1989 |

# 8.4 Madhësitë kimike

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 8.4.1 | Analizuesit e shkarkimit të gazrave | për mjetet motorike me motor ndezës | MID |  | jo | 1 vit | OIML R 99:2008 |
| 8.4.2 | Analizues i alkoolit përmes frymës - i palëvizshëm, i lëvizshëm ose portativ | që përdoret për testimin dhe dëshmi të alkoolit në frymëmarrje në shkallën 0,01 - 2,00 mh / L |  | po | Po | 1 vit | OIML R126:2021 |
| 8.4.3 | Kromatograf me gaz | përdoret për të përcaktuar vlerën e energjisë së gazit natyror, që përdoret për matjen e përbërjes së gazit natyror |  | po | Po | 1 vit | Seria ISO për analizën e gazit natyror |

# 9. Fusha e matjeve: Madhësitë e fizikës atomike dhe bërthamore

# 9.1 Rrezatimi jonizues

| Nr. | Mjeti matës | Kategoria dhe fusha e matjeve | Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i tipit |  | Kontrolli ligjor metrologjik |  | Referenca e procedurave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Aprovimi i tipit | Verifikimi fillestar | Verifikimi pasues |  |
| 9.1.1 | Matësit e aktivitetit | Matja e aktivitetit të agjentëve diagnostikues dhe terapeutikë që aplikohen tek pacientët in vivo |  | po | Po | 1 vit | ISO 8769:2020 |
|  |  | Aktiviteti matës i ndotjes radioaktive të brendshme të personave |  | po | Po | 2 vite | ISO ICS 17240 |
|  |  | Matja e aktivitetit vëllimor të Radon 222 në mjedis |  | jo | Po | 1 vit | ISO 11665- 1-13:2019 |
| 9.1.2 | Dozat e njehsorëve të rrezatimit jonizues | Përcaktimi i dozave të absorbuara në mënyrë terapeutike të rrezatimit jonizues që aplikohet tek pacienti |  | po | Po | 1 vit | ISO ICS 17240 |
|  |  | Matja e konfigurimit për matjet e sasive të dozimetrisë që përdoren në dozimetrinë personale |  | po | Po | 1 vit | ISO ICS 17240 |
|  |  | për matjen e sistemeve PMMC të dozimetrisë që përdoren për të kontrolluar dhe mbikëqyrur rrezatimin jonizues për rrezatimin industrial të materialeve dhe produkteve |  | po | Po | 2 vite | OIML R 131:2001 |
|  |  | për matjen e sistemeve Alanine të dozimetrisë që përdoren për të kontrolluar dhe mbikëqyrur rrezatimin jonizues për rrezatimin industrial të materialeve dhe produkteve |  | po | Po | 2 vite | OIML R 132:2001 |
|  |  | Dozimetrat personalë me lexim direkt dhe dozimetrat personalë që tregojnë një tejkalim të nivelit të paracaktuar të sasive të dozimetrisë, të cilat nuk përdoren njëkohësisht me mjetet matëse të verifikuar të detyrueshëm të specifikuar në pikën 8.1.5 |  | po | po | 2 vite | ISO ICS 17240 |
| 9.1. 3 | Burimet e rrezatimit me rreze X | Mjeti matës për matjen e cilësisë së rrezeve dhe burimeve të rrezatimit me rreze X | po | po | po | 2 vite | ISO ICS 17240 |
| 9.1.4 | Radioaktiviteti i fshehur | Mjeti matës që përdoret për zbulimin e radioaktivitetit të fshehur në transportin e pasagjerëve dhe të mallrave |  | jo | po | 2 vite | ISO ICS 17240 |

SHTOJCA 2

Formulari Nr. 1

# KËRKESË PËR APROVIMIN E TIPIT Nr. ……….

| Aplikuesi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Emri dhe adresa e aplikuesit dhe / ose përfaqësuesit të aplikuesit |  |
| 2. | Emri dhe adresa e prodhuesit |  |
| 3. | Dokumente që dëshmojnë autorizimin e aplikuesit për të përfaqësuar prodhuesin (nëse ka të tillë) |  |
| Përshkrimi i instrumentit matës: |  |  |
| 3. | Emri i instrumentit matës - objekt i aprovimit të tipit dhe |  |
| 4. | Sasia e matur dhe njësia matëse e SI |  |
| 5. | Lëmia e matjes |  |
| 6. | Gama e matjeve për të cilin kërkohet aprovimi i tipit; |  |
| 7. | Cekni aprovimn (apo aprovimet) paraprake të tipit që i janë lëshuar aplikuesit ose prodhuesit (nëse ka) |  |
| 8. | Pajisjet dhe materialet që do të jenë pjesë e instrumentit matës - objekt i aprovimit të tipit |  |
| 9. | Numri i mostrave të parashtruar në AMK me kërkesën për aprovim të Tipit |  |
| Dokumente përcjellëse dhe artikuj të tjerë: |  |  |
| 10. | Lista e dokumenteve përcjellëse të paraqitura me këtë kërkesë |  |

Informata shtesë

| Procedura e aprovimit të kërkuar të tipit | Vlerësimi i tipit |  |  | Kushtet e punës |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | të plota | të pjesshme | të kufizuara | nominale | e specifikuar |

| Seria e instrumenteve matëse | prodhuar |  |  | importuar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i madh | i vogël | copë | i madh | i vogël | copë |

Data:	                                                                                                                                          Nënshkrimi:

Formulari Nr. 1a

### Shtojcë Aplikacionit Nr.………

Kjo shtojcë është pjesë përbërëse e aplikacionit dhe duhet të paraqitet së bashku me aplikacionin.

# Dokumentacioni teknik

Kërkesat për dokumentacionin teknik të një instrumenti matës iu referohen Direktivës Evropiane për Instrumentet Matëse (Direktiva e Instrumenteve Matëse) [1, 2].

    - Dokumentacioni teknik e bën të kuptueshëm dizajnin, prodhimin dhe punën e instrumentit matës dhe mundëson vlerësimin e konformitetit të tij me kërkesat e e kësaj rregullore në fuqi.

    - Dokumentacioni teknik paraqet detaje të mjaftueshme për të siguruar përputhshmëri me kërkesat e mëposhtme:

      - definimin e karakteristikave metrologjike;

      - aftësinë e instrumenteve matëse të prodhuara që të riprodhojnë/dëshmojnë sërish performancat metrologjike;

      - integritetin e instrumentit matës;

    - Dokumentacioni teknik, në masën e nevojshme për vlerësimin dhe identifikimin e llojit të instrumentit matës, përfshin informatat vijuese:

| i | Dokumentacioni teknik | Përmbajtja ose përshkrimi |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Përshkrimi i përgjithshëm i instrumentit matës | Hardueri dhe softueri i integruar operativ për trajtimin e të dhënave, kushtet për instalim, kushtet e punës, masat e sigurisë, dispozitat për testim dhe mirëmbajtje dhe masat e tjera specifike, nëse ato janë të nevojshme |
| 3.2 | Karakteristikat teknike dhe detajet e instrumentit matës | Parimi i punës, detajet e rëndësishme të harduerit, softuerit të punës dhe softuerit për trajtimin e të dhënave, furnizimin me energji elektrike dhe furnizimin me mjetet tjera energjetike, |
| 3.3 | Karakteristikat metrologjike të instrumentit matës (sipas rastit); | Intervali i brezit matës (diapazoni i matjes) dhe intervali i matjes (punues) Kushtet e punës Kushtet kufizuese të punës Ndjeshmëria Selektiviteti (zgjedhja) Rezolucioni, rezolucioni i ekranit Pragu i diskriminimit Kufiri i zbulimit Devijimi i instrumentit Pasiguria e matjes instrumentale Gabimi maksimal i lejuar i matjes Klasa e saktësisë Stabiliteti i matjes (afatshkurtër) Stabiliteti i matjes (afatgjatë) Të tjerat |

| 3.4 | Dizajnimi dhe skicat e prodhimit | Dizajnimi konceptual dhe skicat e prodhimit dhe planet e përbërësve, nën-njësive, qarqeve, etj. |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | Procedurat e prodhimit për të siguruar një prodhim të qëndrueshëm |  |
| 3.6 | Pajisjet elektronike me skica dhe diagrame | Përshkrimi i pajisjeve elektronike me vizatime, diagrame, diagrame të rrjedhës së logjikës dhe informatat e përgjithshme mbi softuerin, ku shpjegohen karakteristikat dhe funksionimi i tyre, sipas rastit |
| 3.7 | Lista e standardeve të harmonizuara dhe / ose dokumenteve normative2) |  |
| 3.8 | Zgjidhjet e zbatuara për të përmbushur kërkesat thelbësore | Përshkrimet e zgjidhjeve të zbatuara për të përmbushur kërkesat thelbësore në rastet kur standardet e harmonizuara dhe / ose dokumentet normative të parapara me nenin 14 nuk janë zbatuar, përfshirë një listë të specifikacioneve të tjera teknike përkatëse të aplikuara; |
| 3.9 | Rezultatet e dizajnit | Rezultatet e përllogaritjeve të dizajnit, ekzaminimet, etj. |
| 3.10 | Rezultatet gjegjëse të testit | Rezultatet gjegjëse të testit, kur kërkohen, për të dëshmuar se lloji dhe / ose instrumentet matëse përputhen me sa vijon: - kërkesat e kësaj rregullore nën kushte e deklaruara të punës dhe nën pengesat e parapara mjedisore, - specifikimet e qëndrueshmërisë për matësat energjetik të gazit, ujit, termik si dhe për lëngjet tjera, përveç ujit; |
| 3.11 | Dokumentet ose dëshmitë tjera që mbështesin atë pohim | Dokumentet ose dëshmitë tjera që mbështesin pohimin se modeli dhe karakteristikat e instrumentit matës përputhen me kërkesat (p.sh. certifikatat, raportet e testimit ose deklaratën e konformitetit të prodhuesit); |
| 3.12 | Doracaku i punës dhe udhëzimet për instalim; | Versioni i shpërndarë me instrumentin matës |
|  | Pajisjet mbështetëse | Pajisjet tjera të nevojshme për funksionimin e saktë të instrumentit matës (lista e pajisjeve ose pjesëve që mund të ndikojnë në karakteristikat metrologjike të instrumentit matës); |
| 3.13 | Kërkesat për siguri apo mbrojtje shëndetësore | Masat e kujdesit të sigurisë apo për mbrojtjen shëndetësore për përdoruesin, mbrojtjen e mjedisit si dhe paralajmërimet tjera. |
| 3.14 | Informatat tjera të rëndësishme |  |

    - Prodhuesi duhet të specifikojë se ku janë vendosur vulat dhe shenjat.

    - Prodhuesi duhet të tregojë kushtet për përputhshmëri me ndërfaqet dhe nën-njësitë, kur është e nevojshme."

Referenca:

- Direktiva e Instrumenteve Matëse 2014/32 / BE (MID-DIM), neni 6, neni 18,

- OIML R 34: 2019 Përputhshmëri me tipin (PMT-CTT) - Vlerësimi i përputhshmërisë së instrumenteve matës para plasimit në treg

Formulari Nr. 2

# Raporti i vlerësimit të tipit

Vlerësimi i tipit të instrumentit matës raportohet sipas programit të testimit [1] dhe rezultatet e tij duhet të raportohen sipas kërkesave thelbësore të specifikuara në

  - 2014/32 / EU, Direktivën e Instrumenteve Matëse (MID), Aneksi I dhe në anekse specifike përkatëse të instrumenteve.

  - Rekomandimet OIML specifike për instrumentin, të parapara me Aneksin 1 të kësaj Rregullore për instrumentet matëse jashtë fushëveprimti të MID.

Përmbajtja e raportit të vlerësimit të tipit duhet të jetë si më poshtë:

- Hyrje

- Programi i testimit

  - testin (apo testet) që do të përdoren dhe kronologjia e punës, me të cilën do të ekzekutohen testet;

  - karakteristikat e performancës që duhet të fitohen;

  - kushtet e punës në të cilat do të kryhen testet;

  - procedurat e zbatuara të testimit për testet e zgjedhura

- Të dhënat dhe rezultatet e fituara

  - trajtimi i të dhënave

  - rezultatet përfundimtare

  - vlerësimi i devijimit dhe pasigurive;

  - kriteret e vlerësimit për pranimin ose refuzimin;

- Shqyrtimin e vlerësimit të tipit të instrumenteve matëse, me përfundimin nëse:

  - gabimet e të dhënave të treguara nuk tejkalojnë gabimet maksimale të lejuara në kushte të parapara të punës;

  - kur iu ekspozohen trazirave, nuk paraqiten gabimet madhore qoftë në indikacion apo funksion;

  - nëse janë në përputhje me rregullat mbi kërkesat elektrike dhe mekanike kombëtare ose rajonale

- Drafti i propozimit të protokollit për vlerësim të tipit (shih formularin Formulari 4), i cili përmbledh të dhënat parësore të fituara, metodën (apo metodat) e trajtimit të të dhënave, rezultatet përfundimtare me devijime dhe pasiguritë, kushtet operuese të testeve dhe kriteret e vendimmarrjes, së bashku me përfundimet dhe propozimin për vendimin përfundimtar për aprovimin e tipit të instrument matës.

Referenca:

1.	OIML R 34: 2019 Përputhshmëri me tipin (PMT-CTT) - Vlerësimi i përputhshmërisë së instrumenteve

matës para vendosjes në treg

Formulari Nr. 3

## CERTIFIKATA E APROVIMIT TË TIPIT

Numri:

Rishikimi/versioni:

Numri i aplikacionit:	Faqja 1 nga n

| Lëshuar nga: | Emri dhe adresa e plotë e institucionit p.sh. AMK |
| --- | --- |
| Në përputhje me | p.sh Ligji Nr. 06 / L-037 për Metrologjinë ose Rregulloren Nr. XXXX për Kontrollin Ligjor të Instrumenteve Matës |
| Prodhuesi | Emri dhe adresa e plotë |
| Aplikuesi | Emri dhe adresa e plotë |
| Instrumenti matës | Marka/emri dhe lloji |
| Karakteristikat metrologjike |  |
| Përshkrimi |  |
| I vlefshëm deri |  |
| Vërejtje |  |
| Njoftimi për organin Nr |  |
| Data e lëshimit: |  |
| Nënshkrimi/pozita |  |

Formulari Nr. 3a

### Shtesa e certifikatës së aprovimit të tipit Nr ………

PROTOKOLLI I VLERËSIMIT TË TIPIT

Këto dokumente janë pjesë përbërëse e Certifikatës së Aprovimit të Tipit. Numri i certifikatës:

Rishikimi/versioni:

Numri i aplikacionit:	Faqja 1 nga n

- Informatat e përgjithshme

  - Përshkrimi: një përshkrim i shkurtër i instrumentit matës, treguesi ose vlera nominale e sasisë, parimi fizik i punës, konfigurimi me pjesët e tij të nevojshme, fusha e matjes dhe informatat tjera të dobishme.

  - Tiparet metrologjike të instrumentit matës:

Tiparet metrologjike të specifikuara dhe të fituara së bashku me vlerësimin e përputhshmërisë së tyre janë dhënë në Tabelën më poshtë.

| i | Tipari metrologjik |  |  |  |  | Përputhshm ëria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emri ose përshkrimi a) | Njësia SI | Projektuar b) | Fituar c) | Dallimi | Gjendja/Sta tusi |
| a | Intervali i treguesit (diapazoni i treguesit) të matjes dhe |  |  |  |  |  |
| b | Intervali i matjes (punës) |  |  |  |  |  |
| c | Kushtet e punës |  |  |  |  |  |
| d | Kushtet kufizuese të punës |  |  |  |  |  |
| e | Ndjeshmëria |  |  |  |  |  |
| f | Selektiviteti (përzgjedhja) |  |  |  |  |  |
| g | Rezolucioni, rezolucioni i ekranit |  |  |  |  |  |
| h | Pragu i diskriminimit |  |  |  |  |  |
| i | Kufiri i zbulimit |  |  |  |  |  |
| j | Devijimi instrumental |  |  |  |  |  |
| k | Pasiguria e matjes instrumentale |  |  |  |  |  |
| l | Gabimi maksimal i lejuar i matjes |  |  |  |  |  |
| m | Klasa e saktësisë |  |  |  |  |  |
| n | Stabiliteti i matjes (afatshkurtër) |  |  |  |  |  |
| o | Stabiliteti i matjes (afatgjatë) |  |  |  |  |  |
| p | Tjetër (specifikohet nga aplikanti në kërkesën e tij) |  |  |  |  |  |

Shënimet:

    - Referencat e emrave dhe përkufizimet e tyre mund të gjenden në BIPL

    - Ju lutemi plotësoni (c) vetëm artikujt që janë dizajnuar ose specifikuar (b) në aplikim ose në shtojcat e saj.

  - Pjesët e kushtëzuara (njësia për trajtimin e të dhënave, njësia termostatike etj.)

  - Pjesët jo thelbësore (stendë ose mbajtës, bateri, karikues baterie etj.)

  - Dokumentet (doracaku i punës, etj.)

- Testet dhe procedura e vlerësimit

- metodën (metodat) e përdorur dhe referencat e tyre kombëtare ose ndërkombëtare

- lakorja e kalibrimit, diagrami i kalibrimit ose funksioni i kalibrimit

- dokumentet tjera të besueshme

- Kushtet e testimit të tipit

Përshkruani kushtet e testimit të përdorura gjatë testit (testeve).

- Etiketat dhe vendndodhja e tyre

Përshkruani vendndodhjen e etiketës (etiketave) të aprovimit të tipit ose vendosni një fotografi të instrumentit me etiketat e bashkangjitura.

- Vulat dhe etiketa e verifikimit

Tregoni vizatimet e vulave dhe etiketave me kodet e dhëna

- Anekset

Vizatime ose fotografi të instrumentit matës, konfigurimit me pjesë jo thelbësore etj.

- Ofruesi përgjegjës

Vendosni emrin dhe kodin e emërimit

- Data e testimit dhe vlerësimit

## SHTOJCA 3

Formulari për parashtrimin e kërkesës për verifikim të mjeteve matëse ligjore

KËRKESË / Request

Për kalibrimin e mjetit matës / For Calibration		F. 01 - AMK /1 Për verifikimin e mjetit matës/ For Verification

Numri ARBK / No. of registration:

TЁ DHЁNAT E PRONARIT / Data of ovner :

| Subjekti ekonomik (emri dhe adresa e subjektit ekonomik) Company name |  |
| --- | --- |

| Personi kontaktues/Contact person: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |

TЁ DHЁNAT E MJETIT MATËS/ Data of Measuring Instrument:

| Mjeti Matës/Measuring instrument: |  |
| --- | --- |
| Prodhuesi/Manufacturer: |  |
| Tipi/type: |  |
| Nr.serik/serial no.: |  |

| Matja maks./Max. measurement: | Max= | d = |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matja min./Min.measurement | Min= | e = |  |
| Klasa e saktësisë/Accuracy class: |  |  |  |

| Gjendja e mjetit matës në pranim: The measuring scale condition on admission: |  |
| --- | --- |
| Vërejtje/Caution: | Mjeti matës duhet të jetë i pastër dhe në rregull. Measuring instruments should be clean and working condition |

Në:		Formularin e plotësoi:

Data:

V.V

# Kërkesë për verifikim të pikës shitëse të karburanteve

І drejtohem Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës që të merr në shqyrtim kërkesën tonë për verifikimin dhe vulosjen e mjeteve matëse, të cilat i parashtrojmë në gjendje të rregullt dhe të pastër. Mjetet matëse janë të vendosura në:

Lokacioni i Pompës:			 K.K.			 Emri i firmes:					  Pronari: 		Shfrytëzuesi: 			 Adresa:						 Tel:	fax:			mobil:

Mjetet matëse që i parashtrojmë për kontrollim janë:

| Nr rend. | Prodhuesi | tipi | Numri serik | Viti i prodhimit | Shenja zyrtare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |

Për punët e kryera, pagesën do të bëjmë në emër të MINTI - AMK në xhiro-llogari nr. 1000-4000- 70000-2411 në “Buxheti i Konsoliduar i Kosovës” sipas faturës së juaj,

Në 	 	Formularin e plotësoi Më

V.V.

KUSHTET PARAPRAKE QË DUHEN TË PLOTËSOHËN PËR VERIFIKIMIN E MJETEVE MATËSE

( POMPAVE ) TË DERIVATEVE TË NAFTËS

- Pika e karburantit është e regjistruar në regjistrin e biznesit në MINTI	PO / JO

- Ka leje pune për veprimtari nga organi Komunal kompetent	PO / JO

- Numrat në numërator janë të qartë, lexueshëm dhe të pa dëmtuar	PO / JO

- Qelqi i numëratorit është i pastër	PO / JO

- Ndriçimi me dritë artificiale është në rregull	PO / JO

- Gypi i qelqit për kontrollimin e flluskave të ajrit në derivat është i pastër	PO / JO

- Pas ngritjes së dorëzës:

  - gypi prej gomës fryhet	PO / JO

  - dorëza dhe gypi rrjedhin (pikojnë)	PO / JO

- Telat e plumbave janë të këputur	PO / JO

- Gjurmët e vulës në plumbçe janë të dëmtuar	PO / JO

- Mbishkrimet në mjetin matës - pllakë metalike me shënime mbi veçorit e mjetit matës-PO / JO

- Mbishkrimet në mjetin matës ( çmimi i derivatit dhe totali në euro,

sasia vëllimore e shitur në litra) - a janë në gjuhët zyrtare	PO / JO

- Mjeti matës nga ana e jashtme dhe nga ana e brendshme

është e pastër dhe pa pjesë të ndryshkura	PO / JO

Në 		Formularin e plotësoi

Më

V.V.

# Republika e Kosovës

#### Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada- Government

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit

Ministarstvo Industrije, Poduzetništva, Trgovine i Inovacije

Ministry of Industry, Entrepreneurship, Trade and Innovation

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës / Kosovska Agencija za Metrologiju / Kosovo Metrology Agency

|  | CERTIFIKATË VERIFIKIMI | LX |
| --- | --- | --- |
| Parashtruesi i kërkesës, adresa dhe nr. ARBK-së: |  |  |
| Numri i protokolit: |  |  |
| Mjeti matës: |  |  |
| Prodhuesi: |  |  |
| Tipi: |  |  |
| Klasa e saktësisë: |  |  |
| Shenja zyrtare e tipi | t: |  |
| Numri serik: |  |  |
| Shifra e personit te autorizuar: |  |  |
| Numri i vulës verifikuese ngjitëse: Etaloni referent: Kushtet ambientale: Rezultati: |  |  |
| Data e verifikimit: |  |  |
| Vlefshmëria e Certifikatës: |  |  |
| Komente: |  |  |
| Përgatitur nga: | Vula | Aprovuar nga: |
| Laboratori | Rr. Nezir Gashi p.n. Lagja e Univerzitetit 10000 Prishtine | www. AMK-rks.org |

# Annex 1

to the REGULATION ON LEGALLY CONTROLLED MEASURING INSTRUMENTS

# Measuring instruments - a subject of the legal control

# 1. Scope

This Annex contains lists of measuring instruments used in various domain of measurements that are subject to mandatory metrological control on the basis of article 15 of the LAW No. 06/L-037 on metrology. It also specifies a conformity assessment and legal metrology control with its frequency depending on their area of application. For metrology services it gives references to the official metrology control procedures.

# 1. Domain of Measurement: mechanical quantities

  - Mass

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement |  | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 1.1.1. | Weights | Weights of accuracy class F1, F2, M1, M2 and M3 of 1mg to 50 kg, including 50 kg |  |  | no | yes | 2 years | OIML R 111: 2004 OIML R 52: 2004 OIML E3: 2004 |
|  |  | Weights of nominal mass of 50 kg to 5000 kg, including 5000kg |  |  | no | yes | 2 years | OIML R 47: 1979 OIML E3: 2004 |
| 1.1.2 | Non-automatic weighing instruments fitted with or without a price indicator, with or without a printing device (electronic, electromechanical or mechanical) according to Directive 2014/31/EU | Accuracy class I, II, III and IIII Used for: - determination of mass for commercial transactions; - determination of mass for the calculation of a toll, tariff, tax, bonus, penalty, remuneration, indemnity or similar type of payment; - determination of mass for the application of laws or regulations or for an expert opinion given in court proceedings; - determination of mass in the practice of medicine for weighing patients for the purposes of monitoring, diagnosis and medical treatment; - determination of mass for making up medicines on prescription in a pharmacy and determination of mass in analyses carried out in medical and pharmaceutical laboratories; - determination of price on the basis of mass for the purposes of direct sales to the public and the making-up of pre-packages; - counting of pieces and determination of properties of materials - weighting of precious metals, stones and other precious materials (accuracy. I & II) - in construction (accuracy IIII) |  | NAWID |  | Yes, according to NAWID | 2 years (max load up to 1000 kg) 1 year (max load over 1000 kg) | EN 45501: 2015 EURAMET /cg-18/ v.04: 2015 |
|  |  | used for the static measurement of road-track axletree or road-track axletree on-road |  |  | - | no | 1 year | OIML R 76-1:2006 OIML R 76-2:2007 |
|  |  | used for the static measurement of rail-track (locomotive) |  |  | - | no | 1 year |  |
| 1.1.4 | Scale for weighing the mass in axis as an integral system of the rolling device | Measuring instruments in Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |
| 1.1.5 | Automatic weighing instruments | Automatic catchweighing instruments | Automatic catchweighers | MID |  | yes | 2 years | WELMEC G 2.6; OIML R 51:2006 |
|  |  |  | Weight labellers |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Weight/price labellers |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatic gravimetric filling instruments |  | MID |  | yes | 2 years |  |
|  |  | Discontinuous totalisers |  | MID |  | yes | 2 years | OIML R 107:2007 |
|  |  | Continuous totalisers |  | MID |  | yes | 2 years | OIML R 50:2014 |
|  |  | Rail weigthbridges |  | MID |  | yes | 2 years | OIML R 106:2011 |
|  |  | used for - weighting rail tracks on move used in state supervision of goods quantity being subject to customs or excise duty and other state inspection processes. - batching and packing - control and automatic classification |  | MID |  | yes | 2 years | OIML R 51 Edition 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |
|  |  | used for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads |  | yes |  | yes | 2 years | OIML 134:2006 |
|  |  | Automatic weighing instruments - built in transportation conveyors, precision class I and II |  | MID |  | yes | 2 years | OIML R 51 Edition 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |

  - Pressure

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 1.2.1 | Medical blood pressure gauges | a) mechanical |  | no | yes | 2 years | EN 1060 -1,2,3,4. OIML R 16-1,2: 2002 |
|  |  | b) electromechanical |  | no | yes | 1 year |  |
|  |  | c) digital |  | no | yes | 1 year |  |
| 1.2.2 | Tire pressure gauges for motor vehicle tires | used at filling stations, service stations, tire service stations and by technical inspection |  | yes | yes | 1 year | OIML R 23:1975 |
| 1.2.3 | Barometers | used in meteorological stations, industry and for checking and adjustment of altimeters |  | yes | yes | 1 year | OIML R 97:1990 |
| 1.2.4 | Pressure transducers | used in rendering plants |  | yes | yes | 1 year | OIML R 53:1991 (determination methods) OIML R 101:1991 (ordinary instruments) OIML R 109:1993 (measurement standard instruments) |
| 1.2.5 | Dynamometer | for measuring the pressure force on the motorcycle brake pedal used in the Technical Control Centres for Motorcycles |  | yes | yes | 1 year |  |
|  |  | for measuring pressure force in brake pedal in the Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | yes | yes | 1 year |  |
| 1.2.6 | Manometer | for measuring pressure in the pneumatic braking system of vehicle in the Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | yes | yes | 1 year |  |

  - Force and other mechanical material testing

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 1.3.1 | Blasting machines and presses |  |  | no | yes | 2 years | KMA |
| 1.3.2 | Pendulum hammers | for testing impact and impact strength of materials |  | no | yes | 2 years | KMA |
| 1.3.3 | Tensile creep testing machines | a) with a lever load and a direct load |  | no | yes | 5 years | KMA |
|  |  | b) with a spring load or other load |  | no | yes | 2 years | KMA |
| 1.3.4 | Durometer | for testing of concrete |  | no | yes | 1 year | KMA |
| 1.3.5 | Tensioning devices | for testing of the pre-stressed concrete |  | no | yes | 1 year | KMA |
| 1.3.6 | Torque wrenches | used in auto services, mechanical plants, tire volcanizers etc. |  | yes | yes | 1 year | Standard ISO 6789, EURAMET_cg-14__v_2.0_Static_Torque_Measuring_Devices_01 |
| 1.3.7 | Torque screwdriver | used in auto services, mechanical plants, tire volcanizers etc. |  | yes | yes | 1 year | Standard ISO 6789, EURAMET_cg-14__v_2.0_Static_Torque_Measuring_Devices_01 |
| 1.3.8 | Brake force | Rolling devices for measuring brake force in: - in motorcycle wheels - at periphery of wheels in Technical Control Centres for motocycles or vehicles up to 3.5 tons |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |
| 1.3.9 | Equipment to verify regularity in elements for elastic support and system for steering the vehicles wheels | Measuring instruments in Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |
| 1.3.10 | Crane for lifting vehicle axis | Measuring instruments in Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |

  - Mechanical movement

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 1.4.1 | Road speedometers | used to check compliance with road traffic rules |  | yes | yes | 1 year | OIML R91:1990 |
| 1.4.2 | Speedometers, mechanical odometers and chronotachographs | used in road transport indicating or recording instantaneous speed or covered distance of vehicle |  | no | yes | 1 year | OIML R55:1981 |
| 1.4.3 | Taximeters | used in car transport of persons and goods | MID |  | yes | 1 year | OIML 21:2007 |
| 1.4.4 | Motorcycle speed | Rolling devices for measuring the motorcycle speed used in Technical Control Centres for Motorcycles |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |
| 1.4.5 | Engine – revolution counter | Instrument for measuring number of revolutions of the engine in the Technical Control Centres |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |
| 1.4.6 | Decelerometer | Measuring instrument for testing of vehicle deceleration in the Technical Control Centres |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |

# 2. Domain of Measurement: Temperature, heat and related quantities

# 2.1 Temperature

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 2.1.1 | Thermometer for medical and veterinary temperature measurements | - clinical glass thermometers for use of measurement of human internal temperature |  | no | no | 2 years | OIML R7:1979 |
|  |  | - clinical electrical thermometers for use of continuous measurement of human or animal internal temperature |  | no | no | 2 years | OIML R 114:1995 OIML R 115:1995 |
| 2.1.2 | Thermometers for inspection measurements | used in alcoholic volumetric meters |  | no | yes | 3 years | OIML R 44:1985 |
|  |  | temperature of frozen food used |  | no | yes | 1 year |  |
|  |  | ambient temperature of non-potable water a) glass b) electronic |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | no | no | 4 years | OIML R133:2002 |
|  |  |  |  | no | no | 2 years | OIML R84: 2003 |
|  |  | for measuring temperature of oil in the vehicle engine |  | no | yes | 1 year | OIML R133:2002 |
| 2.1.3 | Temperature transducers | used in rendering plants |  | yes | yes | 1 year | OIML R84: 2003 |
| 2.1.4 | Temperature sensors | combined, used for power plants |  | yes | yes | 1 year | OIML R84: 2003 |
| 2.1.5 | Thermometers used for determination of combustion heat in balance measurements | a) electric temperature sensors |  | yes | yes | 2 years | OIML R84: 2003 |
|  |  | b) temperature transducers |  | yes | yes | 2 years |  |
| 2.1.6 | Radiation thermometers | Radiation thermometers Used in high temperature measurements in the range of measurements between 800 °C and 2300 °C |  | no | yes | 3 years or after every 100 hours of use | OIML R 48 |
| 2.1.7 | Thermometers, thermal imaging instruments and radiometers | blackbody radiators used in high temperature measurements in the range of measurements between -50 °C and 2500 °C |  | yes | yes | 3 years or after every 100 hours of use | OIML R 147:2016 |

# 2.2   Thermal energy

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 2.2.1 | Heat meters and their components – residential, commercial and light industry | a) compact heat meters | MID |  | yes | 4 years | OIML R 75-1,2:2002 OIML R 75-3:2006 |
|  |  | b) heat flow meters | MID |  | yes | 4 years |  |
|  |  | c) resistance temperature sensors | MID |  | yes | 4 years |  |
|  |  | d) electronic calorimeter counters | MID |  | yes | 4 years |  |
|  |  | e) pressure transducers | MID |  | yes | 2 years |  |
|  |  | f) temperature transducers | MID |  | yes | 2 years |  |
| 2.2.2 | Thermal energy measuring instruments | with ultrasound method of measurement | MID |  | yes | 5 years | EN1434-1,2,3,4 |

# 3. Domain of Measurement: Geometric quantities

# 3.1   Material measure - Length

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 3.1.1 | Length measures | a) metal | MID |  | no | # 5 years | OIML R 24:1975 OIML R 35-1:2007 (amend. 2014) OIML R 35-2:2011 OIML R 35-3:2011 |
|  |  | b) from other materials | MID |  | no | # 2 years |  |
|  |  | c) high precision used as reference standards | MID |  | yes | # 2 years | OIML R 98-3:1991 |
| 3.1.2 | Capacity serving measures | Serving measures | MID |  | yes | # 2 years | OIML R 125:1998 |
|  |  | Transfer measures | MID |  | no | # 2 years |  |
| 3.1.3 | Automatic level gauges | used for liquids-level in stationary storage tanks |  | no | yes | # 1 year | OIML R 85-1,2,3:2008 |
| 3.1.4 | Test sieves | for separation of powdered material fractions |  | no | yes | # 2 years | ASTM E11-20 |
| 3.1.5 | Tread depth profile | Instrument for measuring tread depth profile in tires used in the Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | OIML R 35: 2007 |
| 3.1.6 | Instrument for controlling the space in lower parts of the vehicle, in the steering and support system | Measuring instruments in Technical Control Centres for Vehicles |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | KMA |

# 3.2   Dimensional measurements - Area

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 3.2.1 | Area measuring instruments | used for determination of areas of leathers for commerce and trade | MID |  | no | 1 year | OIML R 136-1:2004 OIML R 136-2:2006 |
| 3.2.2 | Multi - dimensional measuring instruments | to determine dimensions or volume of an object for calculating charges for postage, freight or storage. | MID |  | yes | 2 years | OIML R 129:2000 |
| 3.2.3 | Length measuring instruments | for measuring the length of winding materials (line, wire, cable, tape, and other rolling, folding pieces except devices on motor vehicles) | MID |  | yes | 2 years | OIML R 66:1985 |

# 3.3   Dimensional measurements - Angle

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 3.3.1 | Alignment gages | Measuring instruments for controlling the axle alignment in the Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | no | yes | 7000 vehicles or 1 year | ISO ICS 17040 |

# 3.4   Volume

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 3.4.1 | Measuring vessels for commercial transactions | measures made of glass used for a retail sale drinks sold by volume |  | no | yes | no limit | OIML R 138:2007 with amend. 2009 |
|  |  | Casks and barrels |  | no | yes | 10 years |  |
|  |  | Measuring container bottles | MCB |  | no | no limit |  |
| 3.4.2 | Measuring glassware | standard graduated flasks for verification officers to check volumetric or capacity measures |  | yes | yes | 10 years | OIML 43: 1981 |
|  |  | standard graduated pipets for verification officers |  | yes | yes | 10 years | OIML 40: 1981 |
| 3.4.3 | Transport barrels | made of stainless materials (KEG, KEG Plus, ...) |  | yes | yes | 10 years | OIML R 138:2007 with amend. 2009 |
|  |  | except barrels according to point 3.4.1) |  | yes | yes | 2 years |  |
| 3.4.4 | Tanks | for liquid transport |  | yes | yes | 4 years | OIML R-80:2017 |
| 3.4.5 | Fixed storage tanks | a) for milk cooling and storage |  | no | yes | 4 years | OIML R-71:2008 |
|  |  | b) wooden barrels and tanks |  | no | yes | 5 years |  |
|  |  | c) concrete and masonry storage |  | no | yes | without limit |  |
|  |  | d) drums and tanks of other materials |  | no | yes | 10 years |  |
| 3.4.6 | Measuring systems for the mass of liquids | for determination of mass of liquids contained in tank by mass-related properties methods in static state |  | yes | yes | 3 years | OIML R-125:1998 |

# 3.5   Flow

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 3.5.1 | Fuel dispensers | a) liquids other than water | MID |  | yes | 1 year | OIML R117:2019 OIML R 63:1994 ISO 8222:2020 |
|  |  | b) liquefied gases | MID |  | yes | 2 years |  |
| 3.5.2 | Measuring systems other than water | for rail and road tankers | MID |  | no | 2 years | OIML R 117:2019 OIML R 120:2010 |
|  |  | for refuelling aircrafts | MID |  | no | 2 years |  |
|  |  | for cryogenic liquids | MID |  | no | 2 years |  |
|  |  | for milk | MID |  | no | 2 years |  |
|  |  | for liquefied gases | MID |  | no | 2 years | OIML R 117:2019 |
|  |  | for alcohol volume measurement (Breathalyzer tests administered to vehicle drivers) | MID |  | no | 6 months |  |
| 3.5.3 | Flow meters | for cold water - residential use | MID |  | yes | 5 years | OIML R49: 2013 parts 1,2,3 |
|  |  | for hot water - residential use | MID |  | yes | 4 years |  |
|  |  | for cold water - commercial and industrial use | MID |  | yes | 5 years |  |
|  |  | for hot water - commercial and industrial use | MID |  | yes | 4 years |  |
| 3.5.4 | Volume meters | for measuring capacity of water with free water/level |  | yes | yes | 4 years |  |
| 3.5.5 | Liquid conversion devices including connected converters | a) flow converters |  | yes | yes | 2 years | ISO 11223:2004 ISO 7507-1:2003 ISO 7507-2:2005 ISO 7507-3:2006 ISO 7507-4:2010 ISO 7507-5:2000 |
|  |  | b) temperature transducers |  | yes | yes | 2 years |  |
|  |  | c) pressure transducers |  | yes | yes | 2 years |  |
|  |  | d) density transducers |  | yes | yes | 2 years |  |
| 3.5.6 | Membrane gas meters including gas meters with temperature correction | a) with membranes of natural material up to and including G6, with an average annual consumption of up to 500 m3 |  | yes | yes | 15 years | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) other diaphragm gas meters |  | yes | yes | 10 years |  |
| 3.5.7 | Gas meters – commercial and industrial | a) rotary and turbine method | MID |  | yes | 5 years | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) ultrasound method | MID |  | no | 5 years |  |
|  |  | c) other new methods | MID |  | no | 5 years |  |
| 3.5.8 | Gas meters - residential | for volume of used gas | MID |  | no | 10 years |  |
| 3.5.9 | Gas volume conversion devices | for residential, commercial and industrial use | MID |  | yes | 5 years |  |
| 3.5.10 | Mass flow meters for gases | a) in earth natural gas dispensing pump |  | yes | yes | 2 years |  |
|  |  | b) in gas transport pipelines |  | yes | yes | 5 years |  |

# 4. Domain of Measurement: electrical quantities

# 4.1 Active Electrical Energy Meters

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  |  |  | Legal control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval |  |  | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 4.1.1 | Electricity meters residential, commercial and light industrial | Single-phase and multi-phase inductive electricity meter for direct measurement | MID |  |  |  | no | 12 years | OIML R 46:2012 and ISO ICS 17220 |
| 4.1.2 |  | Single-phase and multi-phase inductive electricity meters of alternating current connected through metering transformers |  |  | yes |  | Yes (only for reactive energy) | 6 years |  |
| 4.1.3 |  | Single-phase and multi-phase direct current active alternating current electricity meters | MID |  |  |  | Yes acording to MID | 8 years |  |
| 4.1.4 |  | Single-phase and multi-phase direct current electricity meters for active and reactive energy in alternating current directly connected | MID |  |  |  | Yes acording to MID for active energy; Yes (only for reactive energy) | 6 years |  |
| 4.1.5 |  | Single-phase and multi-phase electronic electronik meters of active electric current (with accuracy 0.5) and reactive alternating current electricity connected through metering transformers | MID |  |  |  | Yes acording to MID for active energy; Yes (only for reactive energy) | 6 years |  |
| 4.1.6. |  | Single-phase and multi-phase electronic electronik meters of active electric current (with accuracy 0.2S) and reactive alternating current electricity connected through metering transformers |  |  |  | yes | yes | 6 years |  |

# 4.2   Measuring transformers

|  | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment– type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 4.2.1 | Current and voltage transformers | used in conjunction with electricity meters |  | yes | yes | Without limit | ISO ICS 17220 |

# 5. Domain of Measurement: Optical quantities

# 5.1   Lux meters

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment– type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 5.1.1 | Lux meters | with silicon photo detector |  | no | yes | 2 years | ISO ICS 17180 |
|  |  | with Selenium photo detector |  | no | yes | 1 year |  |
| 5.1.2 | Illuminometers | Testing Instrument for controlling intensity and direction of car lights in the Technical Control Centres for vehicles up to 3.5t |  | no | yes | 1 year | ISO ICS 17180 |

# 6. Domain of Measurement: Time and frequency

# 6.1 Time

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment– type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 6.1.1 | Chronometer | Used in in telephone exchanges tariff system |  | no | yes | 1 year | ISO ICS 39040 |
| 6.1.2 | Parking machines | Time measuring instruments used for customer charging e.g. for car parking time |  | no | yes | 1 year |  |

# 7. Domain of Measurement:  Acoustics

# 7.1 Acoustic pressure

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment– type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 7.1.1 | Sound level meters and integrating sound level meters | used for measuring of noise in the space or of the sources e.g. cars up to 3.5t in the Technical Control Centres for vehicles and other |  | yes | yes | 7000 vehicles | OIML R 58:1998 OIML R 88:1998 |
| 7.1.2 | Band filter | Used for time average levels of frequency –band-filter signals e.g. time eminent and steady, broadband and discrete frequency of long and short duration. |  | yes | yes | 2 years | OIML R 130:2001 |
| 7.1.3 | Tone audiometers | used in determination threshold levels in psychoacoustic test methods |  | yes | yes | 2 years | OIML R 104-Anexes: A-E:1993 OIML R 104-Anex F:1997 |
| 7.1.4 | Personal sound meters and speech audiometers | used for measurement of speech recognition |  | yes | yes | 2 years | OIML R 122:1996 |
| 7.1.5 | Measuring microphones | used for sound producing devices measurements |  | yes | yes | 1 year | OIML R 102 :1992 with annexes A,B,C |
| 7.1.6 | Acoustic calibrators | Used to produce a known and effective sound pressure level or levels at specified frequency or frequencies and coupled with specified types of microphones |  | yes | yes | 1 year |  |

# 8. Domain of Measurement: Quantities of physical chemistry

# 8.1 Density

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 8.1.1 | Laboratory density meters | with a scale interval <1 kg. m-3 with the exception of soil granularity density meters (Casagrande) |  | yes | yes | without limit | ISO ICS 17060 |
| 8.1.2 | Vibration densimeters | for liquids and gases |  | yes | yes | without limit | ISO 15212-1,2:2002 & corr. |
| 8.1.3 | Alcoholometers and alcohol hydrometers | used for alcoholic strength of mixtures of water and ethanol and thermometers for alcoholometry |  | yes | yes | without limit | OIML R 44:1985 OIML R 22:1973 |
| 8.1.4 | Laboratory sugar testers | for sugar content measurements by polarimetric saccharimeters graduated in accordance with ICUMSA , visual and photoelectric |  | yes | yes | without limit | OIML R 14:1974 |
| 8.1.5 | Laboratory vine grape sugar gauges | with a graduation value of 0,2 kg. hl-1 |  | yes | yes | without limit | OIML R 124:1997 |
| 8.1.6 | Grain testers | for measuring the hectolitre mass of cereals |  | yes | yes | without limit | OIML R 15:1974 |

# 8.2 Refractive index (Refractometry)

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 8.2.1 | Refractometers - Pulfrich’s and Abbe’s | with maximum permissible refractive index error in the range 10-4 |  | no | yes | 2 years | OIML R 142:2013 |
|  |  | with maximum permissible refractive index error in the order 10-5 |  | no | yes | 3 years |  |

# 8.3 Moisture of solids

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 8.3.1 | Cereal moisture meters | for testing cereals |  | yes | yes | 1 year | ISO 7700-1:2008 |
| 8.3.2 | Moisture meters | for gravel sand or other type of sand |  | yes | yes | 2 years |  |
| 8.3.2 | Wood-moisture meters | for wood moisture measurements |  | yes | yes | 2 years | OIML R 92:1989 |

# 8.4 Chemical quantities

|  | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 8.4.1 | Exhaust gas analyser | for motor vehicles with ignition engine | MID |  | no | 1 year | OIML R 99:2008 |
| 8.4.2 | Breath alcohol analyser – stationary, mobile or portable | using for testing and evidence of alcohol in breath in the scale range 0.01 – 2.00 mh/L |  | yes | yes | 1 year | OIML R126:2012 |
| 8.4.3 | Gas chromatograph | used to determine the energy value of natural gas, used for natural gas composition measurement |  | yes | yes | 1 year | ISO series for natural gas analysis |

# 9. Domain of Measurement: Quantities of Atomic and Nuclear Physics

# 9.1 Ionizing radiation

| Item | Measuring instrument | Category and domain of measurement | Conformity assessment – type evaluation |  | Legal metrology control |  | Reference of procedure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUD | Type approval | Initial verification | Subsequent verification |  |
| 9.1.1 | Activity meters | Measuring activity of diagnostic and therapeutic agents applied to patients in vivo |  | yes | yes | 1 year | ISO 8769:2020 |
|  |  | Measuring activity of the internal radioactive contamination of persons |  | yes | yes | 2 years | ISO ICS 17240 |
|  |  | Measuring Radon 222 volumetric activity in environment |  | no | yes | 1 year | ISO 11665- 1-13:2019 |
| 9.1.2 | Doses of ionizing radiation meters | Determination of therapeutically absorbed doses of ionizing radiation applied to patient |  | yes | yes | 1 year | ISO ICS 17240 |
|  |  | Measuring configuration for measurements of dosimetry quantities used in personal dosimetry |  | yes | yes | 1 year | ISO ICS 17240 |
|  |  | for measuring PMMC dosimetry systems used to control and supervise of ionizing radiation for industrial radiation of materials and products |  | yes | yes | 2 years | OIML R 131:2001 |
|  |  | for measuring Alanine dosimetry systems used to control and supervise of ionizing radiation for industrial radiation of materials and products |  | yes | yes | 2 years | OIML R 132:2001 |
|  |  | Direct-reading personal dosimeters and personal dosimeters indicating a excess of the pre-set level of the dosimetry quantities, which are not used simultaneously with the mandatory verified measuring instruments specified in item 8.1.5 |  | yes | yes | 2 years | ISO ICS 17240 |
| 9.1. 3 | X-ray radiation sources | Measuring instrument for measurements of quality of beams and sources X-ray radiation | yes | yes | yes | 2 years | ISO ICS 17240 |
| 9.1.4 | Hidden radioactivity | Measuring instrument used for detection of hidden radioactivity in passenger and freight transport |  | no | yes | 2 years | ISO ICS 17240 |

### Annex 2

Form. No. 1

# APPLICATION for TYPE APPROVAL No ……….

| Applicant: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Name and address of applicant and/or applicant's representative |  |
| 2. | Name and address of the manufacturer |  |
| 3. | Documents indicating the applicant's authority to represent the manufacturer (if applicable) |  |
| Measuring instrument description: |  |  |
| 3. | Name of measuring instrument - subject of type approval and its |  |
| 4. | Measured quantity and SI unit of measurement |  |
| 5. | Domain of measurement |  |
| 6. | Range of measurement the type approval is requested for; |  |
| 7. | Reference to the previous type approval(s) issued to the applicant or manufacturer (if any) |  |
| 8. | Equipment and materials to be a part of measuring instrument – subject of the type approval |  |
| 9. | Number of specimen submitted to KMA with the application for type approval |  |
| Accompanied documents and other items: |  |  |
| 10. | List of accompanied documents submitted with this Application |  |

Additional information

| Requested type approval procedure | Type evaluation |  |  | Operating conditions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | complete | partial | limited | rated | specified |

| Batches of measuring instruments | Produced |  |  | imported |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | large | small | pieces | large | small | pieces |

Date:	Signature:

Form No. 1a

### Supplement to Application No ………

This supplement is a integral part of the Application and should be submitted together with the Application.

# Technical Documentation

The requirements for technical documentation of a measuring instrument refer to the European MID (Measuring Instruments Directive) [1, 2].

    - The technical documentation shall render the design, manufacture and operation of the measuring instrument intelligible and shall permit an assessment of its conformity with the applicable requirements of this Regulation.

    - The technical documentation shall be sufficiently detailed to ensure compliance with the following requirements:

- Definition of the metrological characteristics;

- Reproducibility of the metrological performances of produced measuring instruments;

- Integrity of the measuring instrument.

    - The technical documentation should insofar as relevant for assessment and identification of the type of the measuring instrument include the following information:

| i | Technical documentation | Content or description |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | General description of the measuring instrument | Hardware and integrated operation software and software for data treatment, installation requirements, operation conditions, security measures, provisions for testing and maintenance and other specific measures if they are necessary |
| 3.2 | Technical characteristics and details of the measuring instrument | Principle of operation, important details of hardware, operation software and software for data treatment, electric and other energy media supply, |
| 3.3 | Metrological characteristics of the measuring instrument (if appropriate); | Indication interval (range of indication) of the measurand Measuring (working) interval Operating conditions, Limiting operating conditions Sensitivity Selectivity Resolution, resolution of displaying device Discrimination threshold Limit of detection Instrumental bias Instrumental measurement uncertainty Maximum permissible measurement error Accuracy class Stability of measurement (short term) Stability of measurement (long term) |

|  |  | Others |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Design and manufacturing drawings | Conceptual design and manufacturing drawings and plans of components, sub-assemblies, circuits, etc. |
| 3.5 | Manufacturing procedures to ensure consistent production |  |
| 3.6 | Electronic devices with drawings and diagrams | Description of the electronic devices with drawings, diagrams, flow diagrams of the logic and general software information explaining their characteristics and operation, if applicable |
| 3.7 | List of the harmonised standards and/or normative documents2) |  |
| 3.8 | Solutions adopted to meet the essential requirements | Descriptions of the solutions adopted to meet the essential requirements where the harmonised standards and/or normative documents referred to in Article 14 have not been applied, including a list of other relevant technical specifications applied; |
| 3.9 | Results of design | Results of design calculations, examinations, etc. |
| 3.10 | The appropriate test results | The appropriate test results, where necessary, to demonstrate that the type and/or the measuring instruments comply with the following: - the requirements of this Regulation under declared rated operating conditions and under specified environmental disturbances, - the durability specifications for gas-, water-, thermal energy-meters as well as for liquids other than water; |
| 3.11 | Documents or other evidence that supports claim | Documents or other evidence that supports claim that the design and characteristics of the measuring instrument comply with the requirements (e.g. certificates, test reports or declaration of conformity of manufacturer); |
| 3.12 | Operating manual and instruction for installation; | Version distributed with the measuring instrument |
|  | Supporting equipment | Other equipment necessary for the correct function of the measuring instrument (list of equipment or parts which can influence metrological characteristics of the measuring instrument); |
| 3.13 | Safety or health protection requirements | Safety or health protection precautions of the user and environment protection and other alerts. |
| 3.14 | Others relevant information |  |

    - The manufacturer shall specify where seals and markings have been applied.

    - The manufacturer shall indicate the conditions for compatibility with interfaces and sub- assemblies, where relevant.”

Reference:

- 2014/32/ EU Measuring Instruments Directive (MID), Article 6, Article 18,

- OIML R 34:2019 Conformity to Type (CTT) – Pre-market conformity assessment of measuring instruments

# Form No. 2

# Type evaluation report

The type evaluation of the measuring instrument shall be reported according to the testing program [1] and its results should be reported according to essential requirements specified in

- 2014/32/ EU, Measuring Instruments Directive (MID), Annex I and in the relevant instrument specific Annex.

- relevant instrument-specific OIML Recommendations defined in the Annex 1 to this Regulation for the measuring instruments outside of MID.

The content of the type evaluation report should be as follows:

- Introduction

- Testing program

- test(s) to be used with an operation sequence the tests will be executed;

- performance characteristics to be obtained:

- operating conditions under which the tests will be performed;

- testing procedures applied in the selected tests

- Data and results obtained

  - data treatment

  - final results

  - estimation of bias and uncertainties;

  - criteria of assessment for acceptance or refusal;

- Review of the type evaluation of the measuring instruments with conclusion whether:

- errors of the indicated data do not exceed the maximum permissible errors under rated operating conditions;

- exposed to disturbances, either significant faults of indication or functioning do not occur;

- comply with rules on national or regional electric and mechanic requirements

- Proposal draft of the type evaluation protocol (see form Form 4) which summarize obtained primary data, method(s) of data treatment, final results with bias and uncertainties, operation conditions of the tests and decision-making criteria together with conclusions and resulting proposal for the final decision on type approval of the measuring instrument.

Reference:

- OIML R 34:2019 Conformity to Type (CTT) – Pre-market conformity assessment of measuring instruments

Form No. 3

## TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Number:

Revision:

Application number:	Page 1 of n

| Issued by: | Name and full address of institution e.g. KMA |
| --- | --- |
| In accordance with | e.g. Law No. 06/L-037 on Metrology or Regulation No XXXX on the Legal control of Measuring Instruments |
| Manufacturer | Name and full address |
| Applicant | Name and full address |
| Measuring instrument | Brand/name and type |
| Metrological characteristics |  |
| Description |  |
| Valid until |  |
| Remarks |  |
| Notify body No |  |
| Date of issue: |  |
| Signature/position |  |

Form. No. 3a

### Supplement to Type approval certificate No ………

TYPE EVALUATION PROTOCOL

This documents makes a no detachable part of the Type Approval Certificate. Number of certificate:

Revision:

Application number:	Page 1 of n

- General information

  - Description: a short description of the measuring instrument, indication or nominal quantity value, physical principle of work, configuration with its needed parts, domain of measurement and other useful information.

  - Metrological properties of the measuring instrument:

The specified and obtained metrological properties together with their conformity assessment are given In the Table below.

| i | Metrological property |  |  |  |  | Conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name or description a) | SI unit | Designed b) | Obtained c) | Difference | Status |
| a | Indication interval (range of indication) of the measurand |  |  |  |  |  |
| b | Measuring (working) interval |  |  |  |  |  |
| c | Operating conditions, |  |  |  |  |  |
| d | Limiting operating conditions |  |  |  |  |  |
| e | Sensitivity |  |  |  |  |  |
| f | Selectivity |  |  |  |  |  |
| g | Resolution, resolution of displaying device |  |  |  |  |  |
| h | Discrimination threshold |  |  |  |  |  |
| i | Limit of detection |  |  |  |  |  |
| j | Instrumental bias instrumental bias |  |  |  |  |  |
| k |  |  |  |  |  |  |
| l | Maximum permissible measurement error |  |  |  |  |  |
| m | Accuracy class |  |  |  |  |  |
| n | Stability of measurement (short term) |  |  |  |  |  |
| o | Stability of measurement (long term) |  |  |  |  |  |
| p | Other (specified by the applicant in his application) |  |  |  |  |  |

Notes:

    - References of names and their definitions can be found in BIPL

    - Please fill (c) only items which were designed or specified (b) in application or in its supplement(s).

  - Conditional parts (data treatment unit, thermostatic unit etc.)

  - Non-essential parts (stand or holder, batteries, battery charger etc.)

  - Documents (operation manual, etc.

- Tests and evaluation procedure

- method(s) used and its national or international references

- calibration curve, calibration diagram or calibration function

- other reliable documents

- Type testing conditions

Describe testing conditions used during the test(s).

- Labels and is location

Describe location of the type approval label(s) or put a picture of the instrument with the labels attached.

- Verification seals and labels

Show the seals and labels drawings with given codes

- Annexes

Drawings or pictures of measuring instrument, configuration with non-essential parts etc.

- Responsible provider

Enter the name and designation code

- Date of test and evaluation

### Annex 3

Application forms for verification of the measuring instrument

## KËRKESË / REQUEST

Për kalibrimin e mjetit matës / For Calibration		F. 01 - AMK /1 Për verifikimin e mjetit matës/ For Verification

Numri ARBK / No. of registration:

TЁ DHЁNAT E PRONARIT / Data of ovner :

| Subjekti ekonomik (emri dhe adresa e subjektit ekonomik) Company name |  |
| --- | --- |

| Personi kontaktues/Contact person: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |

TЁ DHЁNAT E MJETIT MATËS/ Data of Measuring Instrument:

| Mjeti Matës/Measuring instrument: |  |
| --- | --- |
| Prodhuesi/Manufacturer: |  |
| Tipi/type: |  |
| Nr.serik/serial no.: |  |

| Matja maks./Max. measurement: | Max= | d = |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matja min./Min.measurement | Min= | e = |  |
| Klasa e saktësisë/Accuracy class: |  |  |  |

| Gjendja e mjetit matës në pranim: The measuring scale condition on admission: |  |
| --- | --- |
| Vërejtje/Caution: | Mjeti matës duhet të jetë i pastër dhe në rregull. Measuring instruments should be clean and working condition |

Place:		Signature:

Date:

V.V

### Request for verification of measuring instruments in the petrol station

I hereby kindly ask from Kosovo Metrology Agency to consider our request for verification and stamping of measuring instruments, which we submit in a regular and clean condition. The measuring instruments are located in:

Location of petrol station:			Municipality:		  Company name:						 Owner: 		 User:			 Address:					 Telephone:	fax:			mobile:

The measuring instruments submitted for verification are:

| Ord. no. | Manufacturer | Type | Serial number | Year of manufacture | Official sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

We shall execute the payment for the tasks completed in the name of MIETI - KMA at account No. 1000- 4000-70000-2411 of the Kosovo Consolidated Budget as per your invoice.

At 		Form completed by

On

V.V.

PREREQUISITES TO BE MET FOR VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS (PETROL STATIONS) OF PETROLEUM PRODUCTS

- The petrol station is registered in the MIETI’s business registry	YES / NO

- It has a working permit from the competent municipal body	YES / NO

- Numbers on the numerator are clear, eligible and undamaged	YES / NO

- The numerator glass is clean	YES / NO

- Artificial lighting is appropriate	YES / NO

- The glass tube for measuring fuel air bubbles is clean	YES / NO

- After lifting the handle:

  - the rubber tube swells	YES / NO

  - the handle and the tube leak (drip)	YES / NO

- Bullet connectors are broken	YES / NO

- Traces of the seal on the bullet are damaged	YES / NO

- Inscriptions on the measuring instrument - metal plate with notes on the features of the measuring instrument	YES / NO

- Inscriptions on the measuring instrument (price of fuel and total value in Euros, volume quantity sold in liters) - are they in official language?

YES / NO

- The measuring instrument is clean and rust-free both externally and internally	YES / NO

At 		Form completed by

On

V.V.

# Republika e Kosovës

#### Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada- Government

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit

Ministarstvo Industrije, Poduzetništva, Trgovine i Inovacije

Ministry of Industry, Entrepreneurship, Trade and Innovation

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës / Kosovska Agencija za Metrologiju / Kosovo Metrology Agency

|  |  | LX |
| --- | --- | --- |
| CERTIFICATE OF VERIFICATION |  |  |
| Applicant, address and no. of ARBK: |  |  |
| Protocol number: |  |  |
| Measuring instrument: |  |  |
| Manufacturer: |  |  |
| Type: |  |  |
| Accuracy class: |  |  |
| Official mark: |  |  |
| Serial number: |  |  |
| Authorized person: |  |  |
| Current number of yerly verif. seal: |  |  |
| Ref. standard: Reference or rated operating conditions: Rezults: |  |  |
| Date of verification: |  |  |
| Validity of Certificate: |  |  |
| Coment: |  |  |
| Prepared from: | VV | Aproved: |

| Laboratory | Str. Nezir Gashi p.n. | www. AMK-rks.org |
| --- | --- | --- |
|  | Lagjja e Universitetit |  |
|  | 10000 Prishtina | Page 1 |

# PRILOG 1

O Uredbi o zakonski kontrolisanim mernim instrumentima

# Merni instrumenti - koji podležu zakonskoj metrološkoj kontroli

# 1. Delokrug sprovođenja

Ovaj Prilog sadrži spiskove mernih instrumenata koji se koriste u različitim mernim oblastima, a koji podležu obaveznoj metrološkoj kontroli, na osnovu člana 15. Zakona br. 06 / L-037 o metrologiji. On takođe utvrđuje procenu usaglašenosti i zakonsku metrološku kontrolu, kao i interval, u zavisnosti od polјa primene. Za metrološke službe, prizivaju se zvanični postupci metrološke kontrole.

# 1. Oblast merenja: Mehaničke veličine

  - Mera

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja |  | Procena usaglašenosti – procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 1.1.1 | Grameri | Grameri (tegovi) klase tačnosti F1, F2, M1, M2 i M3 od 1 mg do 50 kg, uključujući 50 kg |  |  | ne | da | 2 godine | OIML R 111: 2004 OIML R 52: 2004 OIML E3: 2004 |
|  |  | Grameri nominalne mase od 50 kg do 5000 kg, uklјučujući 5000 kg |  |  | ne | da | 2 godine | OIML R 47: 1979 OIML E3: 2004 |
| 1.1.2 | Neautomatske vage opremlјeni sa ili bez indikatorom cene, sa ili bez opreme za štampu (elektronsku, elektromehaničku ili mehaničku) shodno Uredbi (MTI) br.04 / 2018 Direktivi 2014/31 / EU | Klasa tačnosti I, II, III i IIII Koristi se za: a) određivanje mase za komercijalne transakcije; b) određivanje mase za obračun tarife, tarife, takse, naknade, kazne, nagrade, naknade, obeštećenja ili slične vrste plaćanja; c) određivanje mase za sprovođenje zakona ili propisa ili za stručno mišljenje izneto u sudskom postupku; d) određivanje mase u medicinskoj praksi za vaganje pacijenata u svrhu praćenja, dijagnoze i lečenja; e) određivanje mase za proizvodnju lekova na recept u apoteci i određivanje mase u analizama napravljenim u medicinskoj i farmaceutskoj laboratoriji; f) određivanje cene na osnovu mase u svrhu direktne prodaje za javnost i proizvodnje prepakovina; g) brojanje delova i utvrđivanje svojstava materijala h) vaganje plemenitih metala, kamenja i drugih plemenitih materijala (klasa tačnosti I i i) j) građevina (klasa tačnosti IIII) |  | D - NAWI |  | da | 2 godine (sa maksimalnim opterećenjem do 1000 kg) 1 godina (sa maksimalnom težinom preko 1000 kg) | EN 45501: 2015 EURAMET / cg-18 / v.04: 2015 |
|  |  | za vršenje statičkih merenja osnih osa drumskih vozila |  |  | - | ne | 1 godina | OIML R 76-1:2006 OIML R 76-2:2007 |
|  |  | za vršenje statičkih merenja osnih osa železničkih vozila (lokomotive) |  |  | - | ne | 1 godina |  |
| 1.1.4 | Vaga za merenje mase na osovini kao integralni sistem rotirajućeg uređaja | Vage u centrima za tehničku kontrolu vozila |  |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |
| 1.1.5 | Automatske vage | Automatske klasifikacione vage | Automatski klasifikatori | MID |  | da | 2 godine | WELMEC G 2.6; OIML R 51:2006 |
|  |  |  | Označivaći težine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Označivaći težine / cene |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatske vage za gravimetrijsko punjenje |  | MID |  | da | 2 godine |  |
|  |  | Totalizator sa prekidom |  | MID |  | da | 2 godine | OIML R 107:2007 |
|  |  | Totalizator bez prekida |  | MID |  | da | 2 godine | OIML R 50:2014 |
|  |  | Vage na železničkim mostovima |  | MID |  | da | 2 godine | OIML R 106:2011 |
|  |  | Koristi se za: - merenje kretanja na železničkim prugama koje se koriste u državnom nadzoru količine robe koja podleže carini ili akcizama i drugim postupcima državne inspekcije. - sakuplјanje i pakovanje - automatska kontrola i klasifikacija |  | MID |  | da | 2 godine | OIML R 51 Izdanje 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |
|  |  | vaganje pokretnih drumskih vozila i merenje osovinskih opterećenja |  | MID |  | da | 2 godine | OIML 134:2006 |
|  |  | Automatske vage - ugrađene u transportne trake, klase tačnosti I i II |  | MID |  | da | 2 godine | OIML R 51 Izdanje 2006 (E) WELMEC g 2.6 and 2.8 |

  - Pritisak

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 1.2.1 | Medicinsko merilo krvnog pritiska | a) mehanički |  | ne | da | 2 godine | EN 1060 -1,2,3,4. OIML R 16-1,2: 2002 |
|  |  | b) elektromehanički |  | ne | da | 1 godina |  |
|  |  | c) digitalni |  | ne | da | 1 godina |  |
| 1.2.2 | Manometar pritiska u gumama u motornim vozilima | Koristi se u prodajnim mestima za gorivo, u autoservisima, servisima guma i u tehničkom inspektoratu |  | da | da | 1 godina | OIML R 23:1975 |
| 1.2.3 | Barometri | Koristi se u meteorološkim stanicama, industriji, kao i za kontrolu i regulaciju visinomera |  | da | da | 1 godina | OIML R 97:1990 |
| 1.2.4 | Pretvarači pritiska | koristi se u fabrikama mlevenja (hrane) |  | da | da | 1 godina | OIML R 53:1991 (metode određivanja) OIML R 101:1991 (obični instrumenti) OIML R 109:1993 (standardni merni instrumenti) |
| 1.2.5 | Dinamometri | za merenje sile pritiska na papučicu kočnice na motociklu, koja se koristi u tehničkim kontrolnim centrima za motocikle |  | da | da | 1 godina |  |
|  |  | za merenje sile pritiska na papučicu kočnice u tehničkim kontrolnim centrima vozila do 3,5 t |  | da | da | 1 godina |  |
| 1.2.6 | Manometar | za merenje pritiska u pneumatskom kočnom sistemu u tehničkim kontrolnim centrima vozila do 3,5 t |  | da | da | 1 godina |  |

  - Snaga i testiranje ostalih mehaničkih materijala

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti -procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 1.3.1 | Mašine za peskarenje i prese |  |  | ne | da | 2 godine | KAM |
| 1.3.2 | Čekići sa klatnom | za ispitivanje udara i udarne snage na materijalima |  | ne | da | 2 godine | KAM |
| 1.3.3 | Mašine za ispitivanje naponskih deformacija | a) sa opterećenjem poluge i direktnim opterećenjem |  | ne | da | 5 godine | KAM |
|  |  | b) sa opružnim opterećenjem ili drugim opterećenjem |  | ne | da | 2 godine | KAM |
| 1.3.4 | Durometar | za ispitivanje betona |  | ne | da | 1 godine | KAM |
| 1.3.5 | Oprema za napon | za ispitivanje prednapetog betona |  | ne | da | 1 godine | KAM |
| 1.3.6 | Klјučevi okretni (kilo ključevi) | koristi se u automobilskim uslugama, mašinskim pogonima, vulkanizerima, itd. |  | da | da | 1 godine | Standard ISO 6789, EURAMET_cg-14__v_2.0_Statični_Aparati_za merenje_obrtne sile_01 |
| 1.3.7 | Šrafcigeri sa obrtnom silom (kilo šrafcigeri) | koristi se u automobilskim uslugama, mašinskim pogonima, vulkanizerima, itd. |  | da | da | 1 godine | Standard ISO 6789, EURAMET_cg-14__v_2.0_Statični_Aparati_za merenje_obrtne sile_01 |
| 1.3.8 | Kočna sila | Rotacioni uređaji za merenje kočione sile u: - točkovima motora - na obodu točkova u tehničkim kontrolnim centrima za motocikle ili vozila do 3,5 tone |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | Standard ISO 21069 |
| 1.3.9 | Oprema za proveru pravilnosti elastičnih potpornih elemenata i sistema upravljanja točkovima vozila | Merni instrumenti u tehničkim kontrolnim centrima za vozila do 3,5t |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |
| 1.3.10 | Dizalica za podizanje osovine vozila | Merni instrumenti u tehničkim kontrolnim centrima za vozila do 3,5t |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |

  - Mehaničko kretanje

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 1.4.1 | Brzinomeri drumskih vozila | koristi se za kontrolu poštovanja pravila drumskog saobraćaja |  | da | da | 1 godina | OIML R91:1990 |
| 1.4.2 | Brzinomeri, mehanički brzinomeri i tahografi | koriste se u drumskom prevozu da označi ili zabeleži trenutnu brzinu ili udalјenost koju je vozilo prešlo |  | ne | da | 1 godina | OIML R55:1981 |
| 1.4.3 | Taksimetri | koriste se u prevozu vozila lica i robe | MID |  | da | 1 godina | OIML R21:2007 |
| 1.4.4 | Brzina motocikla | Rotaciona oprema za merenje brzine motocikla koja se koristi u centrima za tehničku kontrolu motocikala |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | OIML R 55:1981 |
| 1.4.5 | Pokazivač brzine motora | Instrument za merenje broja obrtaja motora u tehničkim kontrolnim centrima |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |
| 1.4.6 | Decelerometer | Merni instrument za ispitivanje usporavanja vozila u tehničkim kontrolnim centrima |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |

# 2. Oblast merenja: Temperatura, toplota i srodne veličine

# 2.1 Temperatura

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 2.1.1 | Termometar za medicinska i veterinarska merenja temperature | - klinički stakleni termometri koji se koriste za merenje unutrašnje temperature čoveka |  | ne | ne | 2 godine | OIML R7:1979 |
|  |  | - klinički električni termometri koji se koriste za neprekidno merenje unutrašnje temperature čoveka ili životinja |  | ne | ne | 2 godine | OIML R 114:1995 OIML R 115:1995 |
| 2.1.2 | Termometri za inspekcijska merenja | koriste se u alkoholnim meračima zapremine |  | ne | da | 3 godine | OIML R 44:1985 |
|  |  | temperatura korišćene smrznute hrane |  | ne | da | 1 godine |  |
|  |  | temperatura okruženja ne pitke vode a) od stakla b) elektronski |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ne | ne | 4 godine | OIML R133:2002 |
|  |  |  |  | ne | ne | 2 godine | OIML R84: 2003 |
|  |  | za merenje temperature ulja u motoru vozila |  | ne | da | 1 godine | OIML R133:2002 |
| 2.1.3 | Pretvarači temperature | koristi se u fabrikama mlevenja (hrane) |  | da | da | 1 godine | OIML R84: 2003 |
| 2.1.4 | Senzori temperature | kombinovano, koriste se za elektrane |  | da | da | 1 godine | OIML R84: 2003 |
| 2.1.5 | Termometri koji se koriste za određivanje toplote sagorevanja u ravnotežnim merenjima | a) električni senzori temperature |  | da | da | 2 godine | OIML R84: 2003 |
|  |  | b) pretvarači temperature |  | da | da | 2 godine |  |
| 2.1.6 | Termometri za zračenje | Termometri za zračenje koriste se u merenjima visokih temperatura u opsegu merenja između 800 ° C i 2300 ° C |  | ne | da | 3 godine ili nakon svakih 100 sati upotrebe | OIML R 48 |
| 2.1.7 | Termometri, termovizijski instrumenti i radiometri | Crni radijatori koriste se u merenjima visokih temperatura u opsegu merenja između 800 ° C i 2300 ° C |  | da | da | 3 godine ili nakon svakih 100 sati upotrebe | OIML R 147:2016 |

# 2.2 Termička energija

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 2.2.1 | Brojila toplote i njihovi delovi - u domaćinstvu, trgovini i lakoj industriji | a) kompaktna merila toplote | MID |  | da | 4 godine | OIML R 75-1,2:2002 OIML R 75-3:2006 |
|  |  | b) merači protoka toplote | MID |  | da | 4 godine |  |
|  |  | c) senzori temperature otpora | MID |  | da | 4 godine |  |
|  |  | d) elektronski kalorimetar | MID |  | da | 4 godine |  |
|  |  | e) pretvarač pritiska | MID |  | da | 2 godine |  |
|  |  | f) pretvarači temperature | MID |  | da | 2 godine |  |
| 2.2.2 | Instrumenti za merenje toplotne energije | metodom ultrazvučnog merenja | MID |  | da | 5 godine | EN1434-1,2,3,4 |

# 3. Oblast merenja: Geometrijske veličine

# 3.1 Materijalne mere - dužina

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 3.1.1 | Mere dužine | a) od metala | MID |  | ne | # 5 godine | KAM |
|  |  | b) od drugih materijala | MID |  | ne | # 2 godine |  |
|  |  | c) visoka preciznost koja se koristi kao referentni etalon | MID |  | da | # 2 godine | KAM |
| 3.1.2 | Mere uslužnog kapaciteta | Mere usluge | MID |  | yes | # 2 godine | OIML R 125:1998 |
|  |  | Mere transfera | MID |  | ne | # 2 godine |  |
| 3.1.3 | Automatski merač nivoa | koristi se za nivo tečnosti u nepokretnim rezervoarima za skladištenje |  | ne | da | # 1 godine | OIML R 85-1,2,3:2008 |
| 3.1.4 | Probne site | za odvajanje frakcija prašnjavog materijala |  | ne | da | # 2 godine | ASTM E11-20 |
| 3.1.5 | Dubina profila guma | Instrument za merenje dubine profila pletenja u gumama koristi se u Tehničkim kontrolnim centrima za vozila do 3,5t |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | OIML R 35: 2007 |
| 3.1.6 | Instrument za kontrolu prostora u donjim delovima vozila, u sistemu upravlјanja i podrške | Merni instrumenti u tehničkim kontrolnim centrima za vozila |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | KAM |

# 3.2 Dimenzionalna merenja - Površina

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Ocenjivanje usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 3.2.1 | Instrumenti za površinsko merenje | koristi se za određivanje površine kože za komercijalne i komercijalne usluge | MID |  | ne | 1 godine | OIML R 136-1:2004 OIML R 136-2:2006 |
| 3.2.2 | Višedimenzionalni merni instrumenti | za određivanje dimenzija ili zapremine objekta za izračunavanje tarifa za poštu, transport ili skladištenje. | MID |  | da | 2 godine | OIML R 129:2000 |
| 3.2.3 | Instrumenti za merenje dužine | za merenje dužine namotanih materijala (užad, žica, kabl, traka i drugi namotani ili preklopljeni delovi, osim opreme u vozilima) | MID |  | da | 2 godine | OIML R 66:1985 |

# 3.3 Dimenzionalna merenja - Ugao

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 3.3.1 | Merila poravnjanja/nivoa | Merni instrumenti za proveru poravnanja / poravnanja osovine u Tehničkim kontrolnim centrima za vozila do 3,5t |  | ne | da | 7000 vozila ili 1 godina | ISO ICS 17040 |

# 3.4 Obim

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 3.4.1 | Merne posude za komercijalne transakcije | mere od stakla, koje se koriste za maloprodaju pića i prodaju po obimu |  | ne | da | Neograničeno | OIML R 138:2007, izmenjen 2009 |
|  |  | Kante i burad |  | ne | da | 10 godine |  |
|  |  | Boce kao merni kontejneri/posude | MCB |  | ne | Neograničeno |  |
| 3.4.2 | Staklene merne posude | standardni skaliran balon za službenike za verifikaciju za proveru zapreminske mere ili kapacitet |  | da | da | 10 godine | OIML 43: 1981 |
|  |  | Skalirane standardne pipete za službenike za verifikaciju |  | da | da | 10 godine | OIML 40: 1981 |
| 3.4.3 | Transportne bačve | od čeličnog materijala (KEG, KEG Plus, ...) |  | da | da | 10 godine | OIML R 138:2007, izmenjen 2009 |
|  |  | osim bačvi iz tačke 3.4.1) |  | da | da | 2 godine |  |
| 3.4.4 | Rezervoari | za prevoz tečnosti |  | da | da | 4 godine | OIML R-80:2017 |
| 3.4.5 | Fiksni rezervoari za skladištenje | a) za hlađenje i čuvanje mleka |  | ne | da | 4 godine | OIML R-71:2008 |
|  |  | b) drvene burad i cisterne |  | ne | da | 5 godine |  |
|  |  | c) skladište betona i zidanje |  | ne | da | Neograničeno |  |
|  |  | d) boce i rezervoari od drugih materijala |  | ne | da | 10 godine |  |
| 3.4.6 | Sistemi za merenje mase tečnosti | za određivanje mase tečnosti uskladištene u rezervoaru metodom srodnih svojstava, u statičnom stanju |  | da | da | 3 godine | OIML R-125:1998 |

# 3.5 Tok

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti- procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 3.5.1 | Distributeri goriva | a) tečnosti osim vode | MID |  | da | 1 godina | OIML R117:2019, OIML R 63:1994, ISO 8222:2020 |
|  |  | b) tečni gasovi | MID |  | da | 2 godine |  |
| 3.5.2 | Merni sistemi osim vode | za železničke i putne cisterne | MID |  | ne | 2 godine | OIML R 117:2019 OIML R 120:2010 |
|  |  | za punjenje aviona gorivom | MID |  | ne | 2 godine |  |
|  |  | za kriogene tečnosti | MID |  | ne | 2 godine |  |
|  |  | za mleko | MID |  | ne | 2 godine |  |
|  |  | za tečne gasove | MID |  | ne | 2 godine | OIML R 117:2019 |
|  |  | za merenje obima alkohola (testiranje alkotesterom sprovedeno kod vozača vozila) | MID |  | ne | 6 meseci |  |
| 3.5.3 | Merila protoka | za hladnu vodu - za stambenu upotrebu | MID |  | da | 5 godine | OIML R49: 2013 delovi 1,2,3 |
|  |  | za toplu vodu - za stambenu upotrebu | MID |  | da | 4 godine |  |
|  |  | za hladnu vodu - komercijalna i industrijska upotreba | MID |  | da | 5 godine |  |
|  |  | za toplu vodu - komercijalna i industrijska upotreba | MID |  | da | 4 godine |  |
| 3.5.4 | Merila obima | za merenje kapaciteta vode vodom / slobodnim nivoom |  | da | 4 godine | 4 godine | OIML R 120 |
| 3.5.5 | Oprema za pretvaranje tečnosti, uklјučujući međusobno odgovarajuće pretvarače | a) pretvarači protoka |  | da | 2 godine | 2 godine | ISO 11223:2004 ISO 7507-1:2003 ISO 7507-2:2005 ISO 7507-3:2006 ISO 7507-4:2010 ISO 7507-5:2000 |
|  |  | b) pretvarači temperature |  | da | 2 godine | 2 godine |  |
|  |  | c) pretvarači pritiska |  | da | 2 godine | 2 godine |  |
|  |  | d) pretvarači gustine |  | da | 2 godine | 2 godine |  |
| 3.5.6 | Membranski gasomeri uklјučujući gasomere sa korekcijom temperature | a) sa membranama od prirodnog materijala, do i uklјučujući G6, sa prosečnom godišnjom potrošnjom do 500 m3 |  | da | 15 godine | 15 godine | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) ostala brojila za gas iz dijafragme |  | da | 10 godine | 10 godine |  |
| 3.5.7 | Brojila gasa - komercijalna i industrijska | a) rotacione i turbinske metode | MID |  | da | 5 godine | OIML 137-1,2,3: 2012 |
|  |  | b) ultrazvučne metode | MID |  | ne | 5 godine |  |
|  |  | c) druge nove metode | MID |  | ne | 5 godine |  |
| 3.5.8 | Brojila za gas - stambena | za zapreminu korišćenog gasa | MID |  | ne | 10 godine |  |
| 3.5.9 | Oprema za pretvaranje zapremine gasa | za stambenu, komercijalnu i industrijsku upotrebu | MID |  | da | 5 godine |  |
| 3.5.10 | Merač masivnog protoka gasova | a) u pumpi za distribuciju prirodnog gasa u zemlјi |  | da | 2 godine | 2 godine |  |
|  |  | b) u gasovodima za transport gasa |  | da | 5 godine | 5 godine |  |

# 4. Oblast merenja: Električne veličine

# 4.1 Brojila električne energije

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 4.1.1 | Brojila električne energije za merenje energije u domaćinstvu, trgovini i lakoj industriji | Brojilo za direktno priključena jednofazna i višefazna induktivna električne energije | MID |  | ne | 12 godine | OIML R 46:2012 i ISO ICS 17220 |
| 4.1.2 |  | Monofazna i višefazna induktivna brojila električne energije naizmenične struje povezana preko mernih transformatora |  | da | da (samo za reaktivnu energiju) | 6 godine |  |
| 4.1.3 |  | Jednofazna i višefazna elektronske brojila aktivne električne energije jednosmerne struje aktivne naizmenične struje | MID |  | Da prema MID | 8 godine |  |
| 4.1.4 |  | Jednofazna i višefazna elektronska brojila električne energije za aktivnu i reaktivnu alternativnu energiju struje direktno povezana | MID |  | Da prema MID za aktivnu energiju; Da za reaktivnu energiju; | 6 godine |  |
| 4.1.5 |  | Elektronska jednofazna i višefazna brojila aktivne električne energije (sa tačnošću 0.5) i reaktivne energije naizmenične struje, priključena preko mernih transformatora. | MID |  | Da prema MID za aktivnu energiju; Da za reaktivnu energiju; | 6 godine |  |
| 4.1.6 |  | Elektronska jednofazna i višefazna brojila aktivne električne energije (sa tačnošću 0.2S) i reaktivne energije naizmenične struje, priključena preko mernih transformatora. |  | da | da | 6 godine |  |

# 4.2 Merni transformatori

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 4.2.1 | Transformatori struje i napona | koriste se zajedno sa brojilima električne energije |  | da | da | Neograničeno | ISO ICS 17220 |

# 5. Oblast merenja: Optičke veličine

# 5.1 Merač intenziteta svetlosti

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 5.1.1 | Merači svetlosnog fluksa | sa silikonskim foto detektorom |  | ne | da | 2 godine | ISO ICS 17180 |
|  |  | sa silikonskim foto detektorom |  | ne | da | 1 godine |  |
| 5.1.2 | Merila osvetljenja | Merni instrumenti za proveru intenziteta i pravca snopa svetlosti u vozilima u Tehničkim kontrolnim centrima za vozila do 3,5t |  | ne | da | 1 godine | ISO ICS 17180 |

# 6. Oblast merenja: Vreme i frekvencija

# 6.1 Vreme

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 6.1.1 | Štoperica | koristi se u tarifnom sistemu telefonske centrale |  | ne | da | 1 godine | ISO ICS 39040 |
| 6.1.2 | Parkirne mašine | instrumenti za merenje vremena koji se koriste za izračunavanje plaćanja za klijente, npr. za vreme parkiranja automobila |  | ne | da | 1 godine |  |

# 7. Oblast merenja: Akustika

# 7.1 Akustički pritisak

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 7.1.1 | Merači nivoa zvuka i integracija merila nivoa zvuka | Koristi se za merenje buke u prostoru ili izvora npr. automobila do 3,5 t u vozilima i drugim tehničkim kontrolnim centrima |  | da | da | 7000 vozila | OIML R 58:1998 OIML R 88:1998 |
| 7.1.2 | Frekvencijski / talasni filter | Koristi se za prosečne nivoa vremenskog intervala signala - opsežno-frekvencijski filter, npr. izuzetno i stabilno vreme, široko pojasni i posebni interval sa dugim i kratkim trajanjem. |  | da | da | 2 godine | OIML R 130:2001 |
| 7.1.3 | Tonski audiometri | koriste se na nivou praga određivanja u metodama psihoakustičkih testova |  | da | da | 2 godine | OIML R 104-Prilozi: AE 1993 OIML R 104-Prilog F:1997 |
| 7.1.4 | Lični merači zvuka i audiometri za govor | koriste se za merenje govorne spoznaje |  | da | da | 2 godine | OIML R 122:1996 |
| 7.1.5 | Merač mikrofona | koriste se za merenje oprema koje proizvode zvuk |  | da | da | 1 godine | OIML R 102 :1992 sa Prilozima A,B,C |
| 7.1.6 | Akustični kalibratori | Koriste se za proizvodnju ili poznatog i efikasnog zvučnog pritiska u određenoj ili određenim frekvencijama, praćene određenim vrstama mikrofona |  | da | da | 1 godine |  |

# 8. Oblast merenja: Veličine fizičke hemije

# 8.1 Gustina

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 8.1.1 | Laboratorijski merači gustine | sa skalom merenja <1 kg. m-3 sa izuzetkom merila gustine čestica zemlјe (Casagrande) |  | da | da | Neograničeno | ISO ICS 17060 |
| 8.1.2 | Densiometri (merači gustine) vibracija | za tečnosti i gasove |  | da | da | Neograničeno | ISO 15212-1,2:2002 & izmena |
| 8.1.3 | Alkoholometri i alkoholni hidrometri | koriste se za alkoholnu jačinu smeša vode i etanola i termometri za alkoholometriju |  | da | da | Neograničeno | OIML R 44:1985 OIML R 22:1973 |
| 8.1.4 | Laboratorijski ispitivač šećera | za merenje sadržaja šećera od polimetrijskim saharometarima sa skalama, vizuelni i fotoelektrični |  | da | da | Neograničeno | OIML R 14:1974 |
| 8.1.5 | Laboratorijski merač šećera u grožđu | sa stepenom merenja od 0,2 kg. hl-1 |  | da | da | Neograničeno | OIML R 124:1997 |
| 8.1.6 | Testeri žitarica | za merenje hektolitarske mase žitarica |  | da | da | Neograničeno | OIML R 15:1974 |

# 8.2 Indeks loma (Refraktometrija)

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 8.2.1 | Refraktometri - Pulfrich i Abbe | sa maksimalno dozvolјenom greškom indeksa loma u opsegu 10-4 |  | ne | da | 2 godine | OIML R 142:2013 |
|  |  | sa maksimalno dozvolјenom greškom indeksa loma u opsegu 10-5 |  | ne | da | 3 godine |  |

# 8.3 Vlaga solidnih (čvrstih) tela

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 8.3.1 | Merači vlage žitarica | za ispitivanje žitarica |  | da | da | 1 godine | OIML R 59:2016 ISO 7700-1:2008 |
| 8.3.2 | Merači vlage | za pesak od šljunka ili drugu vrstu peska |  | da | da | 2 godine |  |
| 8.3.2 | Merači vlage drva | za merenje vlage drva |  | da | da | 2 godine | OIML R 92:1989 |

# 8.4 Hemijske veličine

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 8.4.1 | Analitičari izduvnih gasova | za motorna vozila sa palјenjem | MID |  | ne | 1 godine | OIML R 99:2008 |
| 8.4.2 | Analizator alkohola putem disanja - nepokretni, pokretni ili nosivi | koristi se za ispitivanje i dokazivanje alkohola u izdisaju, u opsegu 0,01 - 2,00 mh / l |  | da | da | 1 godine | OIML R126:2012 |
| 8.4.3 | Gasni hromatograf | koristi se za određivanje energetske vrednosti prirodnog gasa, koristi se za merenje sastava prirodnog gasa |  | da | da | 1 godine | ISO serija za analizu prirodnog gasa |

# 9. Oblast merenja: Mere iz atomske i nuklearne fizike

# 9.1 Jonizujuće zračenje

| Br. | Merni instrument | Kategorija i oblast merenja | Procena usaglašenosti - procena tipa |  | Zakonska metrološka kontrola |  | Referenca postupku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D-EU | Odobrenje tipa | Početna provera | Naknadna provera |  |
| 9.1.1 | Merila aktivnosti | Merenje aktivnosti dijagnostičkih i terapijskih sredstava koji se primenjuju na pacijente in vivo |  | da | da | 1 godine | ISO 8769:2020 |
|  |  | Merenje unutrašnjeg radioaktivnog zagađenja lјudi |  | da | da | 2 godine | ISO ICS 17240 |
|  |  | Merenje zapreminske aktivnosti radona 222 u životnoj sredini |  | ne | da | 1 godine | ISO 11665- 1-13:2019 |
| 9.1.2 | Doze merača jonizujućeg zračenja | Određivanje terapijski apsorbovane doze jonizujućeg zračenja koji se primenjuje na pacijente |  | da | da | 1 godine | ISO ICS 17240 |
|  |  | Merenje konfiguracije za merenje količina dozimetrije koje se koriste u ličnoj dozimetriji |  | da | da | 1 godine | ISO ICS 17240 |
|  |  | za merenje PMMC dozimetrijskih sistema koji se koriste za kontrolu i nadzor jonizujućeg zračenja za industrijsko zračenje materijala i proizvoda |  | da | da | 2 godine | OIML R 131:2001 |
|  |  | za merenje dozimetrijskih sistema Alanine koji se koriste za kontrolu i nadzor jonizujućeg zračenja za industrijsko zračenje materijala i proizvoda |  | da | da | 2 godine | OIML R 132:2001 |
|  |  | Lični dozimetri sa direktnim očitavanjem i lični dozimetri koji pokazuju prevazilaženje unapred određenog nivoa dozimetrijskih količina, koji se ne koriste istovremeno sa obaveznim verifikovanim mernim instrumentima navedenim u tački 8.1.5. |  | da | da | 2 godine | ISO ICS 17240 |
| 9,1. 3 | Izvori rendgenskog zračenja | Merni instrument za merenje kvaliteta rendgenskih zraka i izvora zračenja | da | da | da | 2 godine | ISO ICS 17240 |
| 9.1.4 | Skrivena radioaktivnost | Merni instrument koji se koristi za otkrivanje skrivene radioaktivnosti u prevozu putnika i robe |  | ne | da | 2 godine | ISO ICS 17240 |

PRILOG 2

Obrazac br. 1

# ZAHTEV ZA ODOBRENJE TIPA br. ……….

| Podnosilac zahteva: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ime i adresa podnosioca zahteva i / ili zastupnika podnosioca zahteva |  |
| 2. | Ime i adresa proizvođača |  |
| 3. | Dokumenti koji dokazuju ovlašćenje podnosioca zahteva za zastupanje proizvođača (ako postoji) |  |
| Opis mernog instrumenta: |  |  |
| 3. | Naziv mernog instrumenta - objekat odobrenja tipa i |  |
| 4. | Izmerena količina i merna jedinica SI |  |
| 5. | Oblast merenja |  |
| 6. | Opseg merenja za koji se zahteva odobrenje tipa; |  |
| 7. | Navedite prethodno odobrenje (ili odobrenja) tipa izdatog podnosiocu zahteva ili proizvođaču (ako postoji) |  |
| 8. | Oprema i materijali koji će biti deo mernog instrumenta - predmet odobrenja tipa |  |
| 9. | Broj primeraka dostavlјenih KAM-u sa zahtevom za odobrenje tipa |  |
| Propratni dokumenti i drugi članci: |  |  |
| 10. | Spisak prateće dokumentacije dostavlјene uz ovaj zahtev |  |

Dodatne informacije

| Postupak zatraženog odobrenja tipa | Procena tipa |  |  | Uslovi rada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | puni | delimični | ograniče ni | nominalni | naznačeni |

| Serija mernih instrumenata | proizvedeni |  |  | uvezeni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | velika | mala | komad | velika | mala | komad |

Datum:	                                                          Potpis:

Obrazac br. 1a

### Prilog zahtevu br...........

Ovaj prilog je sastavni deo zahteva i mora se priložiti uz zahtev.

# Tehnička dokumentacija

Zahtevi za tehničku dokumentaciju mernog instrumenta odnose se na Evropsku direktivu o mernim instrumentima (Direktiva o mernim instrumentima) [1, 2].

    - Tehnička dokumentacija čini razumljivim dizajn, proizvodnju i rad mernog instrumenta i omogućava procenu njegove usaglašenosti sa zahtevima ovog propisa na snazi.

    - Tehnička dokumentacija iznosi dovoljno detalja da osigura usklađenost sa sledećim zahtevima:

- definiciju metroloških karakteristika;

- sposobnost proizvedenih mernih instrumenata da ponovo reprodukuju / dokažu metrološke performanse;

- integritet mernih instrumenata;

    - Tehnička dokumentacija, u meri u kojoj je to neophodno za procenu i identifikaciju vrste merila, obuhvataju sledeće informacije:

| i | Tehnička dokumentacija | Sadržaj ili opis |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Opšti opis mernog instrumenta | Integrisani operativni hardver i softver za rukovanje podacima, uslovi instalacije, radni uslovi, mere bezbednosti, odredbe o ispitivanju i održavanju i druge posebne mere, ako je potrebno |
| 3.2 | Tehničke karakteristike i detalјi mernog instrumenta | Princip rada, važni detalјi o hardveru, radnom softveru i softveru za rukovanje podacima, napajanje i napajanje drugim energetskim sredstvima, |
| 3.3 | Metrološke karakteristike mernog instrumenta (po potrebi); | Interval očitavanja (opseg indikacije) i interval merenja (rada) Uslovi rada Ograničavajući uslovi rada Osetlјivost Selektivnost Rezolucija, rezolucija ekrana Prag diskriminacije Granica detekcije (otkrića) Odstupanje instrumenta Nesigurnost instrumentalnog merenja Najveća dozvolјena greška merenja Klasa tačnosti Stabilnost merenja (kratkoročna) Stabilnost merenja (dugoročna) Drugo |
| 3,4 | Skice i dizajn proizvodnje | Idejni nacrti i proizvodne skice i planovi komponenata, pojedinaca, strujnog kola itd. |
| 3.5 | Postupci proizvodnje kako bi se osigurala održiva proizvodnja |  |
| 3.6 | Elektronska oprema sa skicama i dijagramima | Opis elektronskih uređaja sa crtežima, dijagramima, dijagramima logičkog toka i opštim informacijama o softveru, objašnjavajući njihove karakteristike i rad, prema potrebi |
| 3.7 | Spisak usklađenih standarda i / ili normativnih dokumenata2) |  |
| 3.8 | Rešenja primenjena u cilju ispunjenja osnovnih zahteva | Opisi rešenja primenjenih u cilјu ispunjavanja osnovnih zahteva u slučajevima kada su usklađeni standardi i / ili normativni dokumenti predviđeni članom 14 nisu sprovedeni, uklјučujući spisak ostalih relevantnih tehničkih specifikacija koje su primenjene; |
| 3.9 | Rezultati dizajna | Rezultati proračuna dizajna, ispitivanja itd. |
| 3.10 | Relevantni rezultati testova | Relevantni rezultati testova, kada su potrebni, kako bi se dokazalo da tip i / ili merni instrumenti odgovaraju sledećem: - zahtevima ove uredbe pod proglašenim radnim uslovima i pod predviđenim preprekama okruženja, - specifikacije stabilnosti za brojila gasa, vode, toplotne energije kao i za tečnosti osim vode; |
| 3.11 | Ostali dokumenti ili dokazi koji potkreplјuju tu tvrdnju | Dokumenti ili drugi dokazi koji potkrepljuju tvrdnju da su model i karakteristike mernog instrumenta u skladu sa zahtevima (npr. sertifikati, izveštaji o testiranju ili izjava proizvođača o usaglašenosti); |
| 3.12 | Radni priručnik i uputstva za ugradnju/instalaciju; | Verzija dostavljena sa mernim instrumentom |
|  | Prateća oprema | Ostala oprema neophodna za ispravan rad merila (spisak opreme ili delova koji mogu uticati na metrološke karakteristike merila); |
| 3.13 | Zahtevi za bezbednost ili zaštitu zdravlјa | Mere bezbednosti ili zaštite zdravlja korisnika, zaštita životne sredine i druga upozorenja. |
| 3.14 | Ostale važne informacije |  |

    - Proizvođač mora navesti gde se nalaze zaptivke i oznake.

    - Proizvođač mora naznačiti uslove za kompatibilnost sa međusklopovima i podjedinicama kada je to potrebno."

Referenca:

- Direktiva o mernim instrumentima 2014/32 / EU (MID-DIM), član 6, član 18,

- OIML R 34: Usklađenost tipa 2019 (PMT-CTT) - Procena usaglašenosti mernih instrumenata pre stavlјanja na tržište.

Obrazac br. 2

# Izveštaj o ocenjivanju tipa

Procena tipa mernog instrumenta izveštava se prema programu testiranja [1], a rezultati izveštavaju se u skladu sa osnovnim zahtevima navedenim u

  - 2014/32 / EU, Direktiva o mernim instrumentima (DIM), Prilog I i relevantnim posebnim aneksima instrumenata.

  - Preporuke OIML-a za pojedinačne instrumente date u Prilogu 1. ove uredbe za merne instrumente izvan delokruga DIM-a.

Sadržaj izveštaja o proceni tipa treba da bude sledeći:

- Uvod

- Program testiranja

- Test (ili testovi) koji će se koristiti i tok rada (hronologija), kojom će se vršiti testovi;

- Karakteristike performansi koje treba dobiti;

- uslovi rada u kojima će se vršiti testiranje;

- primenjeni postupci testiranja za odabrane testove

- Dobijeni podaci i rezultati

  - obrada podataka

- konačni rezultati

- procena odstupanja i neizvesnosti;

- kriterijumi procene za prihvatanje ili odbijanje;

- Razmatranje procene tipa mernih instrumenata, sa zaklјučkom da:

  - prikazane greške u podacima ne prelaze maksimalno dozvolјene greške u propisanim uslovima rada;

  - kada su izloženi poremećajima, ne dolazi do većih grešaka, kako u očitavanju tako i u funkciji;

  - ako su u skladu sa nacionalnim ili regionalnim propisima o električnim i mehaničkim zahtevima

- Nacrt predloga protokola o proceni tipa (vidi Obrazac 4), sumira primarne dobijene podatke, metodu (ili metode) obrade podataka, konačne rezultate sa mernim odstupanjima i nesigurnostima, radne uslove testiranja i kriterijume za donošenje odluke, zajedno sa zaključcima i predlogom za konačnu odluku o odobrenju tipa merila.

Referenca:

3.	OIML R 34: Usklađenost tipa 2019 (PMT-CTT) - Procena usaglašenosti mernih instrumenata pre stavlјanja na tržište.

Obrazac br. 3

## SERTIFIKAT O ODOBRENЈU TIPA

Broj:

Pregled / verzija:

Broj zahteva:                                                                                               Strana 1 od

| Izdato od: | Puni naziv i adresa ustanove npr. KAM |
| --- | --- |
| U saglasnosti sa | npr. Zakonom br. 06 / L-037 o metrologiji ili Uredbi br. XXXX o zakonskoj kontroli mernih instrumenata |
| Proizvođač | Puno ime i adresa |
| Podnosilac zahteva | Puno ime i adresa |
| Merni instrument | Marka / naziv i vrsta |
| Metrološke karakteristike |  |
| Opis |  |
| Važi do |  |
| Napomena |  |
| Obaveštenje za telo br |  |
| Datum izdavanja: |  |
| Potpis / položaj |  |

Obrazac br. 3a

### Prilog sertifikata o odobrenju tipa br. ………

PROTOKOL O OCENJIVANJU TIPA

Ovi dokumenti su sastavni deo Sertifikata o odobrenju tipa.

Broj sertifikata:

Pregled / verzija:

Broj zahteva:                                                                                                       Strana 1 od

- Opšte informacije

  - Opis: kratak opis mernog instrumenta, pokazivača ili nominalne vrednosti količine, fizički princip rada, konfiguracija sa potrebnim delovima, oblast merenja i druge korisne informacije.

  - Metrološke karakteristike mernog instrumenta:

Metrološke karakteristike navedene i dobijene zajedno sa njihovom ocenom usaglašenosti date su u donjoj tabeli.

| i | Metrološka karakteristika |  |  |  |  | Usaglašenos t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime ili opis a) | Jedinic a SI | Predviđen b) | Dobijen c) | Razlika | Stanje / status |
| a | Interval pokazivača (opseg pokazivača) merenja i |  |  |  |  |  |
| b | Interval merenja (rada) |  |  |  |  |  |
| c | Uslovi rada |  |  |  |  |  |
| d | Ograničavajući uslovi rada |  |  |  |  |  |
| e | Osetlјivost |  |  |  |  |  |
| f | Selektivnost |  |  |  |  |  |
| g | Rezolucija, rezolucija ekrana |  |  |  |  |  |
| h | Prag diskriminacije |  |  |  |  |  |
| i | Granica detekcije (otkriča) |  |  |  |  |  |
| j | Odstupanje instrumenta |  |  |  |  |  |
| k | Nesigurnost instrumentalnog merenja |  |  |  |  |  |
| l | Najveća dozvolјena greška merenja |  |  |  |  |  |
| m | Klasa tačnosti |  |  |  |  |  |
| n | Stabilnost merenja (kratkoročna) |  |  |  |  |  |
| o | Stabilnost merenja (dugoročna) |  |  |  |  |  |
| p | Ostalo (navedeno u zahtevu od podnosilaca zahteva) |  |  |  |  |  |

Beleške:

    - Upućivanje na imena i njihove definicije mogu se naći u BIPL-u

    - Molimo popunite (c) samo stavke koje su dizajnirane ili navedene (b) u zahtevu ili prilozima.

  - Uslovni delovi (jedinica za obradu podataka, termostatska jedinica itd.)

  - Nebitni delovi (postolјe ili držač, baterija, punjač itd.)

  - Dokumenti (radni priručnik, itd.)

- Testovi i postupak ocenjivanja

- korišćena metode (metode) i njihove nacionalne ili međunarodne reference

- kalibraciona kriva, kalibracioni dijagram ili kalibraciona funkcija

- ostali pouzdani dokumenti

- Uslovi testiranja tipa

Opišite uslove testiranja koji su primenjeni tokom testa.

- Oznake i njihova lokacija

Opišite mesto oznake odobrenja tipa ili stavite fotografiju instrumenta sa pričvršćenim oznakama.

- Pečati i etikete verifikacije

Prikažite crteže pečata i etiketa sa datim kodovima

- Prilozi

Crteži ili fotografije mernog instrumenta, konfiguracija sa ne ključnim delovima itd.

- Odgovorni snabdevač

Unesite ime i kod imenovanja

- Datum testiranja i ocenjivanja

### Prilog 3

Obrazac za podnošenje zahteva za proveru zakonskih mernih instrumenata

## KËRKESË / REQUEST / ZAHTEV

F. 01- AMK/ 1

Për kalibrimin e mjetit matës / For Calibration / Za kalibraciju mernog instrumenta

Për verifikimin e mjetit matës/ For Verification / Za verifikaciju mernog instrumenta

Numri ARBK / No. of registration / Broj ARBK

Tё dhёnat e pronarit / Data of owner / Podaci o vlasniku:

| Ekonomski subjekt (naziv i adresa ekonomskog subjekta) Ime kompanije |  |
| --- | --- |

| Personi kontaktues/Contact person/Kontakt lice: |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Tel. |  |
| Faks. |  |

Tё dhёnat e mjetit matës/ Data of Measuring Instrument/Podaci o mernom instrumentu:

| Mjeti Matës/Measuring instrument/Merni instrument: |  |
| --- | --- |
| Prodhuesi/Manufacturer/Proizvođač: |  |
| Tipi/type/Tip: |  |
| Nr.serik/serial no./Serijski broj: |  |

| Matja maks./Max. measurement/Maksimalno merenje: | Max= | d = |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matja min./Min.measurement/Minimalno Merenje | Min= | e = |  |
| Klasa e saktësisë/Accuracy class/Klasa tačnosti: |  |  |  |

| Stanje mernog instrumenta pri prijemu: Stanje merne skale pri prijemu: |  |
| --- | --- |
| Vërejtje/Caution/Napomena: | Merni instrument mora biti čist i u ispravnom stanu. Merni instrumenti moraju biti čisti i u radnom stanju |

U:		Obrazac popunio:

Datum:

M.P.

### Zahtev za verifikaciju prodajne tačke goriva

Obraćam se Kosovskoj Agenciji za Metrologiju da razmotri naš zahtev za kontrolu i žigosanje mernih instrumenata, koji podnosimo u ispravnom i čistom stanju. Merni instrumenti su ugrađeni u:

Lokacija pumpe: 	SO	 Naziv firme: _________________________________________________________________________

Vlasnik: 		Korisnik: 		 Adresa: 					 Tel: 	faks: 		mobilni: ____________________

Merni instrumenti koje dostavljamo na kontrolu su:

| Redni broj | Proizvođač | Tip | Serijski broj | Godina proizvodnje | Službena oznaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |

Za obavlјeni posao izvršićemo uplatu u ime MIPTI - AMK na žiro računu br. 1000-4000-70000-2411 u

“Konsolidovani budžet Kosova“ prema vašoj fakturi,

U 		Obrazac ispunio:

Dana

M.P.

PRETHODNI USLOVI KOJI SE TREBAJU ISPUNITI ZA VERIFIKACIJU MERNIH INSTRUMENATA (PUMPE) NAFTNIH DERIVATA

- Benzinska pumpa je upisana u poslovni registar pri MIPTI -------------------------------------DA / NE

- Ima radnu dozvolu za obavlјanje delatnosti od nadležnog opštinskog organa-------------- DA / NE

- Brojevi u brojaču su jasni, čitlјivi i neoštećeni-------------------------------------------------- DA / NE

- Staklo brojača je čisto---------------------------------------------------------------------------------DA / NE

- Veštačko osvetljenje je u redu-----------------------------------------------------------------------DA / NE

- Staklena cev za kontrolu mehurića vazduha u gorivu je čista----------------------------------DA / NE

- Nakon podizanja ručke:

  - gumena cev je naduvana----------------------------------------------------------------------DA / NE

  - ručka i cev cure--------------------------------------------DA / NE

- Žice žiga (olova) su pokidane--------------------------------------------------------------------- DA / NE

- Tragovi žiga na olovu su oštećeni------------------------------------------------------------------DA / NE

- Natpisi na mernom instrum. - metalna pločica sa napomenama o karakteristikama mernog instrumenta------------------------------------------------------------------------------------------DA / NE

- Natpisi na mernom instrumentu (cena goriva i ukupni iznos u evrima, zapreminska količina prodata u litrima) - da li su na sluzbenim jezikima--------------------------------------------DA / NE

- Merni alat spolјa i iznutra je čist i bez zarđalih delova-----------------------------------------DA / NE

U 			                      Obrazac popunio:

Dana

M.P.

# Republika e Kosovës

#### Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada- Government

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit

Ministarstvo Industrije, Poduzetništva, Trgovine i Inovacije

Ministry of Industry, Entrepreneurship, Trade and Innovation

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës / Kosovska Agencija za Metrologiju / Kosovo Metrology Agency

|  | SERTIFIKAT ZA VERIFIKACIJU | LX |
| --- | --- | --- |
| Podnosioc zahteva, adresa i br. ARBK: |  |  |
| Broj protokola: |  |  |
| Merni instrument: |  |  |
| Proizvođač: |  |  |
| Tip: |  |  |
| Klasa tačnosti: |  |  |
| Sluzbena oznaka tipa mjerila: |  |  |
| Seriski broj: |  |  |
| Broj ovlašćenih lica: |  |  |
| Broj lepljive zaptivke: |  |  |
| Ref. etalon: Uslovi sredine: Rezultati: |  |  |
| Data overavanje: |  |  |
| Validnost certifikata: |  |  |
| Komenti: |  |  |
| Pripremljeno od: | Pečat | Odobreno od: |
| Laboratorija | Ul. Nezir Gashi bb. | www. AMK-rks.org |
|  | Naselje Univerziteta 10000 Priština | Strana 1. |